## Φύλλο Συμμόρφωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

Δοχείο παροχής υγρού αζώτου

- Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται από το CE mark, ISO 9001, ISO 13485 και να τηρεί πλήρως τους Διεθνείς Κανόνες Ασφαλείας. | Ναι |  |  |
| 1.2 | Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα είδη είναι καινούρια και αμεταχείριστα | Ναι |  |  |

- Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | H δεξαμενή να είναι σχεδιασμένη για πολύ χαμηλή κατανάλωση σε υγρό άζωτο, ώστε να παρέχει μεγάλο χρόνο διατήρησης των δειγμάτων. | Ναι |  |  |
| 2.2 | Να διατηρεί τη θερμοκρασία των δειγμάτων στους -190°C. | Ναι |  |  |
| 2.3 | Να είναι κατάλληλη για αποθήκευση ασκών αίματος, αμπουλών και straws. | Ναι |  |  |
| 2.4 | Ο χώρος αποθήκευσης να είναι σε αέρια φάση υγρού αζώτου. | Ναι |  |  |
| 2.5 | Η κατασκευή του δοχείου να είναι κατάλληλη ώστε να παρέχεται άμεση πρόσβαση σε όλα τα δείγματα. | Ναι |  |  |
| 2.6 | Να φέρει ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή-μικροϋπολογιστή για τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας του δοχείου. | Ναι |  |  |
| 2.7 | Ο επεξεργαστής να διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος εντός της δεξαμενής με υψηλά επίπεδα ακρίβειας. | Ναι |  |  |
| 2.8 | Να προσδιορίζει τα επίπεδα αζώτου μέσω της διαφορικής πίεσης με ακρίβεια ± 15mm και ανάλυση 5mm | Ναι |  |  |
| 2.9 | Να υπάρχει η δυνατότητα βαθμονόμησης του επιπέδου του αζώτου. H απεικόνιση να γίνεται σε inches, χιλιοστά ή ποσοστιαία πληρότητα. | Ναι |  |  |
| 2.10 | Να έχει χωρητικότητα σε υγρό άζωτο να είναι τουλάχιστον 450 λίτρα. | Ναι |  |  |
| 2.11 | Το δοχείο να έχει χωρητικότητα, μέχρι την πλατφόρμα αερίου φάσης τουλάχιστον 50 λίτρα. | Ναι |  |  |
| 2.12 | Να έχει άνοιγμα στομίου τουλάχιστον 310mm. | Ναι |  |  |
| 2.13 | Να έχει χρήσιμο εσωτερικό ύψος τουλάχιστον 870mm. | Ναι |  |  |
| 2.14 | Να έχει εσωτερική τουλάχιστον διάμετρο 720mm. | Ναι |  |  |
| 2.15 | Να συνοδεύεται από Αισθητήρα Θερμοκρασίας επιπέδων Υγρού Αζώτου - 196˚C, για σύνδεση με το υπάρχον Σύστημα Παρακολούθησης DATACENTRE. | Ναι |  |  |

- Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (σε έτη). | ≥2 |  |  |
| 3.2 | Χρόνος εγγύησης για το κενό (σε έτη) | ≥5 |  |  |
| 3.3 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 3.4 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση προβλήματος (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |

- Παράδοση-εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και την τη σωστή λειτουργία του δοχείου | Ναι |  |  |
| 4.2 | Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης | ≤30 |  |  |
| 4.3 | Χρόνος εγκατάστασης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση των ειδών | ≤5 |  |  |
| 4.4 | Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα είδη είναι καινούρια και αμεταχείριστα | Ναι |  |  |

- Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης. | Όχι |  |  |
| 5.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Όχι |  |  |
| 5.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Όχι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

Υπερκαταψύκτης -80οC

- Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται από το CE mark, ISO 9001, ISO 13485 και να τηρεί πλήρως τους Διεθνείς Κανόνες Ασφαλείας. | Ναι |  |  |
| 1.2 | Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα είδη είναι καινούρια και αμεταχείριστα | Ναι |  |  |

- Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Κάθετος καταψύκτης -86°C με κλίση ένδειξης 1ºC | Ναι |  |  |
| 2.2 | Η χωρητικότητά του να είναι τουλάχιστον 490 λίτρα. | Ναι |  |  |
| 2.3 | Το μέγιστο εξωτερικό ύψος να μην ξεπερνάει τα 2000 (mm) | Ναι |  |  |
| 2.4 | Να διαθέτει 4 τροχούς και πόδια σταθεροποίησης. | Ναι |  |  |
| 2.5 | Να διαθέτει δύο (2) εξωτερικές πόρτες, με κλείστρο ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας και λάστιχο περιμετρικά με 4 επιφάνειες σφραγίσματος για να επιτυγχάνεται τέλεια μόνωση μεταξύ πόρτας και τοιχωμάτων. | Ναι |  |  |
| 2.6 | Να διαθέτει τέσσερις (4) εσωτερικές πόρτες, μία για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά, με λάστιχο περιμετρικά για τέλεια εφαρμογή, προς αποφυγήν απώλειας θερμοκρασίας κατά το άνοιγμα της εξωτερικής πόρτας. | Ναι |  |  |
| 2.7 | Να είναι κατασκευασμένος εξωτερικά και εσωτερικά από χάλυβα με ειδική ακρυλική βαφή φούρνου. | Ναι |  |  |
| 2.8 | Να περιλαμβάνει τρία ράφια ανοξείδωτα, με αντοχή τουλάχιστον 60 kg ανά ράφι. | Ναι |  |  |
| 2.9 | Να μπορεί να δεχτεί πλήρες σύστημα αποθήκευσης (racks) για αποθήκευση περίπου 28.000 δειγμάτων. | Ναι |  |  |
| 2.10 | Περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας -40°C έως -86°C, ανά ένα (1)°C με αισθητήρα PT100. | Ναι |  |  |
| 2.11 | Κάθετος καταψύκτης -86°C με κλίση ένδειξης 1ºC | Ναι |  |  |
| 2.12 | Η χωρητικότητά του να είναι τουλάχιστον 490 λίτρα. | Ναι |  |  |
| 2.13 | Το μέγιστο εξωτερικό ύψος να μην ξεπερνάει τα 2000 (mm) | Ναι |  |  |
| 2.14 | Να διαθέτει 4 τροχούς και πόδια σταθεροποίησης. | Ναι |  |  |
| 2.15 | Να διαθέτει δύο (2) εξωτερικές πόρτες, με κλείστρο ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας και λάστιχο περιμετρικά με 4 επιφάνειες σφραγίσματος για να επιτυγχάνεται τέλεια μόνωση μεταξύ πόρτας και τοιχωμάτων. | Ναι |  |  |
| 2.16 | Να διαθέτει τέσσερις (4) εσωτερικές πόρτες, μία για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά, με λάστιχο περιμετρικά για τέλεια εφαρμογή, προς αποφυγήν απώλειας θερμοκρασίας κατά το άνοιγμα της εξωτερικής πόρτας. | Ναι |  |  |
| 2.17 | Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμού σε περιπτώσεις: • απόκλισης θερμοκρασίας από την επιλεγμένη (υψηλή / χαμηλή θερμοκρασία) • πρόβλημα αισθητηρίου, • πτώσης τάσης, • υπερθέρμανσης συμπιεστών λόγω βρώμικου συμπυκνωτή (condenser), • υψηλή θερμοκρασίας περιβάλλοντος, • πτώσης μπαταρίας, • ανοιχτής πόρτας, | Ναι |  |  |
| 2.18 | Να διαθέτει αυτοφορτιζόμενη μπαταρία μακράς διαρκείας τουλάχιστον 3 ετών. | Ναι |  |  |
| 2.19 | Να διαθέτει πλήκτρο σίγασης των συναγερμών με επαναφορά. | Ναι |  |  |
| 2.20 | Το φίλτρο του συμπιεστή να είναι τοποθετημένο μπροστά για οπτικό έλεγχο και να είναι πολλαπλών χρήσεων (καθαρισμός χωρίς αντικατάσταση). | Ναι |  |  |
| 2.21 | Το ψυκτικό σύστημα να διαθέτει δύο αερόψυκτους συμπιεστές και να λειτουργεί με 100% οικολογικό ψυκτικό υγρό CFC-free. | Ναι |  |  |
| 2.22 | Να λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα (< 50dBA). | Ναι |  |  |
| 2.23 | Να λειτουργεί απρόσκοπτα στα 230 V/50Hz, ±10V | Ναι |  |  |
| 2.24 | Να έχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του μηχανήματος με πρόσθετα εργοστασιακά εξαρτήματα ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου όπως: • Κυκλικό καταγραφικό θερμοκρασίας 7 ημερών. • Εφεδρικά συστήματα υγρού CO2 & Ν2 . • Ικριώματα (racks) για τοποθέτηση 288 cryoboxes. | Ναι |  |  |

- Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (σε έτη). | ≥2 |  |  |
| 3.2 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 3.3 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση προβλήματος (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |

- Παράδοση-εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του καταψύκτη | Ναι |  |  |
| 4.2 | Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤30 |  |  |
| 4.3 | Χρόνος εγκατάστασης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση των ειδών | ≤5 |  |  |

- Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης. | Όχι |  |  |
| 5.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Όχι |  |  |
| 5.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Όχι |  |  |