## Φύλλο Συμμόρφωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

Φασματοφωτόμετρο μικροπλακών

- Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO-9001 ή ISO-13485 ή αντίστοιχο. | Ναι |  |  |
| 1.2 | Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει εμπειρία στην εγκατάσταση φασματοφωτομέτρων μικροπλακών πολλαπλών τεχνικών μέτρησης και συγκεκριμένα να έχει εγκαταστήσει σε Ερευνητικά κέντρα / Πανεπιστήμια τουλάχιστον έξι (6) αντίστοιχα τέτοια συστήματα την τελευταία πενταετία (να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά). | Ναι |  |  |
| 1.3 | Να απαντηθούν μια προς μία οι τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. Να αναφέρεται υποχρεωτικά και με σαφήνεια σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές. | Ναι |  |  |
| 1.4 | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά. | Ναι |  |  |

- Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Να είναι φασματοφωτόμετρο μικροπλακών το οποίο να μπορεί να πραγματοποιεί ως έχει μετρήσεις με τις τεχνικές της απορρόφησης, του φθορισμού και της φωταύγειας | Ναι |  |  |
| 2.2 | Να μπορεί να δεχτεί όλων των ειδών τις μικρόπλακες: από 6 έως και 384 βοθρίων όλων των ειδών πυθμένα (flat, U, V). Να διαθέτει δε εντός του λογισμικού του ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με τις διαστάσεις των μικροπλακών των κυριότερων κατασκευαστών παγκοσμίως. Να διαθέτει ικανότητα υποδοχής και cell chips, roboflasks και κυβεττών. Να έχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης ώστε να δέχεται και μικρόπλακές των 1536 βοθρίων. | Ναι |  |  |
| 2.3 | Να χρησιμοποιεί ως φωτεινή πηγή λυχνία Ξένου (Xe) ασυνεχούς λειτουργίας (Xenon Flash lamp). | Ναι |  |  |
| 2.4 | Να διαθέτει οπτικό σύστημα με δύο διπλούς μονοχρωμάτορες ώς εξής: ένα διπλό μονοχρωμάτορα για τη διέγερση και ένα διπλό μονοχρωμάτορα για την εκπομπή. | Ναι |  |  |
| 2.5 | Να διαθέτει φασματικό εύρος για την τεχνική της απορρόφησης από ελάχιστο 200nm μέχρι μέγιστο 1000nm ή ευρύτερο. | Ναι |  |  |
| 2.6 | Nα διαθέτει μεγάλη ταχύτητα στην κίνηση του μονοχρωμάτορα, ώστε να δύναται να σαρώνει περιοχή φάσματος από ελάχιστο 200nm μέχρι μέγιστο 1000nm ή ευρύτερο σε χρόνο μικρότερο των 6 sec ώστε να είναι δυνατή η λήψη φασμάτων και εντός πειραμάτων κινητικών. | Ναι |  |  |
| 2.7 | Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης με φωτοδίοδο για την απορρόφηση. | Ναι |  |  |
| 2.8 | Να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από: +0,3nm | Ναι |  |  |
| 2.9 | Να διαθέτει επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από: +0,3nm. | Ναι |  |  |
| 2.10 | Να διαθέτει εύρος μέτρησης οπτικής πυκνότητας από ελάχιστο 0,000 μέχρι μέγιστο 4,000 OD ή ευρύτερο, με ακρίβεια μέτρησης καλύτερη από +0,5% στα 260 nm και επαναληψιμότητα τουλάχιστον ίση με 0,2% μετρούμενη στο ίδιο μήκος κύματος. | Ναι |  |  |
| 2.11 | Να διαθέτει ακρίβεια στη φωτομέτρηση του λόγου 260/280nm ίση ή καλύτερη από +0,08%. | Ναι |  |  |
| 2.12 | Να διαθέτει εγκατεστημένη την τεχνική του φθορισμού με μονοχρωμάτορες, η οποία θα πρέπει: - Να διαθέτει εύρος μετρήσεων τουλάχιστον: 250nm (ελάχιστο) έως και 900nm (μέγιστο) ή ευρύτερο για διέγερση και 300 (ελάχιστο) έως και 900nm (μέγιστο) ή ευρύτερο για εκπομπή. - Να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος σε κάθε περίπτωση καλύτερη των 2nm. - Να διαθέτει επαναληψιμότητα μήκους κύματος: καλύτερη από 1nm. - Να διαθέτει ευαισθησία ίση ή καλύτερη από 50 aMol / βοθρίο για όγκο 100μL μετρημένο σε μικρόπλακα των 384 βοθρίων. Να δοθούν σχετικά στοιχεία. - Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης έτσι ώστε μετά την αναβάθμιση του να μπορεί πέραν της μέτρησης με μονοχρωμάτορες να μετρά και με χρήση φίλτρων στη διέγερση και εκπομπή. Η εναλλαγή των οπτικών συστημάτων φίλτρων με τους μονοχρωμάτορες σε αυτή την περίπτωση να γίνεται μέσω του λογισμικού του οργάνου. - Να διαθέτει ικανότητα μέτρησης έντασης φθορισμού σε ολόκληρη τη μικρόπλακα 384 βοθρίων σε χρόνο ίσο ή μικρότερο από 30sec. - Να διαθέτει ικανότητα σάρωσης εκάστου βοθρίου με τουλάχιστον 10.000 μετρήσεις. - Να μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις με τεχνικές TRF και FRET. | Ναι |  |  |
| 2.13 | Να είναι δυνατή μέσω του λογισμικού η επιλογή του αριθμού των εκλάμψεων (flashes) και της ευαισθησίας του φωτοπολλαπλασιαστή. Ειδικά για τις μετρήσεις κινητικής φθορισμού να ρυθμίζεται επιπλέον και ο χρόνος ολοκλήρωσης (integration time). | Ναι |  |  |
| 2.14 | Να διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα μέτρηση φθορισμού και από το κάτω μέρος της μικρόπλακας (bottom reading). Να είναι δυνατή μέσω του λογισμικού η αυτόματη εστίαση καθ’ ύψος (z-focusing) περιλαμβανομένης της διόρθωσης υποστρώματος στη μικρόπλακα. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά. | Ναι |  |  |
| 2.15 | Να έχει ικανότητα λήψης φασμάτων απορρόφησης, διέγερση και εκπομπής καθώς και τρισδιάστατων φασμάτων φθορισμού. | Ναι |  |  |
| 2.16 | Να διαθέτει εγκατεστημένη την τεχνική της φωταύγειας (Luminescence), με ξεχωριστό (ανεξάρτητο) σύστημα ανίχνευσης ειδικά σχεδιασμένο για την τεχνική αυτή περιλαμβάνον ειδικού τύπου Φωτοπολλαπλασιαστή (PMT). Επιπλέον θα πρέπει: - Να διαθέτει ικανότητα σάρωσης του εκπεμπόμενου από τα δείγματα φωτός σε εύρος από: 400nm (ελάχιστο) μέχρι και 700nm (μέγιστο) ή ευρύτερο. - Να διαθέτει ευαισθησία (στην περίπτωση glow type luminescence) ίση ή καλύτερη από 230amol ATP / βοθρίο για διάλυμα όγκου 25μL σε μικρόπλακα των 384 βοθρίων. - Να διαθέτει δυναμικό εύρος μετρήσεων μεγαλύτερο από 8 τάξεις μεγέθους. - Να διαθέτει ικανότητα μέτρησης με καθορισμό των ορίων του φασματικού εύρους στο οποίο θα λαμβάνεται η μέτρηση (Multicolor Luminescence technique). | Ναι |  |  |
| 2.17 | Να μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις κινητικών (kinetic mode) σε διαστήματα (intervals) που καθορίζονται από το χρήστη. Το τελικό σημείο της κινητικής της αντίδρασης να μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το χρήστη. | Ναι |  |  |
| 2.18 | Να μπορεί να πραγματοποιεί τουλάχιστον 10.000 μετρήσεων σε διαφορετικά σημεία του ίδιου βοθρίου. Επιπλέον να μπορεί ο χρήστης μέσω του λογισμικού να ορίσει την κατανομή των σημείων μέτρησης στο βοθρίο. | Ναι |  |  |
| 2.19 | Να μπορεί να πραγματοποιεί πολλαπλές αναγνώσεις ανά βοθρίο με χρήση διαφορετικών τεχνικών φωτομέτρησης (multi-labeling) χωρίς να απαιτείται αλλαγή του πρωτοκόλλου μέτρησης (method file). | Ναι |  |  |
| 2.20 | Να διαθέτει λειτουργία ανατάραξης (shaking) της μικρόπλακας, με γραμμικό, τροχιακό και διπλό τροχιακό τρόπο (σχήμα «8») σε διαφορετικές ταχύτητες κίνησης. | Ναι |  |  |
| 2.21 | Να διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα επώασης μικροπλακών από θερμοκρασία δωματίου +5oC μέχρι τουλάχιστον 40oC ή ευρύτερο. | Ναι |  |  |
| 2.22 | Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί μελλοντικά και σύστημα ψύξης της μικρόπλακας σε θερμοκρασίες από τουλάχιστον 10oC κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχιστο) το οποίο θα συνεργάζεται με το ήδη εγκατεστημένο στο όργανο σύστημα θέρμανσης της μικρόπλακας. | Ναι |  |  |
| 2.23 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος αυτόματης αφαίρεσης και επανατοποθέτησης του καπακιού της μικρόπλακας, ώστε να παραμένει η μικρόπλακα καλυμμένη κατά τη διάρκεια της επώασης και να αφαιρείται αυτόματα το καπάκι πριν ακριβώς τη μέτρηση, ενώ το επανατοποθετεί αμέσως μετά το πέρας αυτής. Η διαδικασία αφαίρεσης και επανατοποθέτησης του καπακιού της μικρόπλακας εφ όσον προστεθεί μελλοντικά στο όργανο θα πρέπει να δύναται να πραγματοποιείται σε κάθε κύκλο μέτρησης σε πειράματα κινητικών αντιδράσεων. | Ναι |  |  |
| 2.24 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος το οποίο θα εμποδίζει την εξάτμιση του ύδατος κατά τη διάρκεια της επώασης κοινών μικροπλακών. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά. | Ναι |  |  |
| 2.25 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος υποδοχής και μέτρησης στο υπεριώδες φάσμα πολύ μικρών όγκων (2μL) ταυτόχρονα σε τουλάχιστον δώδεκα (12) δείγματα χωρίς να απαιτείται καμία βαθμονόμηση του. Να δοθούν σχετικά στοιχεία από σχετικές εφαρμογές του κατασκευαστικού οίκου. | Ναι |  |  |
| 2.26 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος απεικόνισης και καταμέτρησης κυττάρων φωτεινού πεδίου (bright field), με αυτόματη εστίαση και διακριτική ικανότητα καλύτερη από 1,5 μm/pixel. | Ναι |  |  |
| 2.27 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος παροχής και ελέγχου αερίων CO2 και O2 ή N2 στο θάλαμο μέτρησης της μικρόπλακας με σκοπό τη δημιουργία των βέλτιστων κάθε φορά συνθηκών για τη διεξαγωγή μετρήσεων του ρυθμού ανάπτυξης κυττάρων σε ειδικές συνθήκες. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ρυθμίζεται η ατμόσφαιρα στο διαμέρισμα τοποθέτησης της μικρόπλακας σε εύρος από 0,05% (ελάχιστο) μέχρι και 10% (μέγιστο) ή ευρύτερο ως προς το CO2 και σε εύρος από 0,1% (ελάχιστο) μέχρι και 20% (μέγιστο) ή ευρύτερο ως προς το Ο2. Να διαθέτει λειτουργία αντιστάθμισης της συμβολής του υψομέτρου στη μερική πίεση του CO2 έτσι ώστε να παρέχονται αξιόπιστες μετρήσεις εντός του θαλάμου μετρήσεων. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά επισυνάπτοντας σχετικές εφαρμογές από το εργοστάσιο κατασκευής του οργάνου. | Ναι |  |  |
| 2.28 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος ταχείας έγχυσης αντιδραστηρίων σε μικρόπλακα (injectors) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, ελεγχόμενο από το λογισμικό του οργάνου. Το εν λόγω σύστημα έγχυσης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα ελεγχόμενους εγχυτές με ικανότητα έγχυσης από 5μL (ελάχιστο) μέχρι και 2500μL (μέγιστη τιμή) ή ευρύτερο έχοντας ελάχιστο βήμα 1μL, ανά ώθηση του πιστονιού (stroke) ενώ ο νεκρός του όγκος (dead volume) θα πρέπει να είναι μικρότερος από 100μL περιλαμβάνον τη λειτουργία pump back. Σε κάθε κανάλι έγχυσης θα πρέπει να δύναται να τοποθετηθούν σύριγγες έγχυσης διαφόρων χωρητικοτήτων, με χωρητικότητές (όγκους) κατ ελάχιστο: 0,5 , 1,0 , 2,5 ml. | Ναι |  |  |
| 2.29 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας μικροπλακών από και προς το όργανο του ίδιου κατασκευαστικού τύπου, το οποίο θα πρέπει να παρέχει: - Ικανότητα τροφοδοσίας τουλάχιστον 50 μικροπλακών των 6, 12, 24, 48, 96, 384 και 1536 βοθρίων - Πύργο τροφοδοσίας μικροπλακών τουλάχιστον 50 θέσεων - Χωριστό (2ο) πύργο λήψης επεξεργασμένων μικροπλακών τουλάχιστον 50 θέσεων. - Εργοστασιακό σύστημα προστασίας των μικροπλακών από το φώς. - Πλήρη έλεγχο μέσω του λογισμικού του οργάνου | Ναι |  |  |
| 2.30 | Να συνοδεύεται από λογισμικό, προγραμματισμένο σε περιβάλλον Windows, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των λειτουργιών του οργάνου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να: - Να διαθέτει εντολές Wizard για διεξαγωγή βήμα-βήμα πολύπλοκων αναλύσεων και υπολογισμών, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να είναι φιλικές στον χρήστη για δημιουργία νέων μεθόδων, εφαρμογή μεθόδων ή απλή συλλογή δεδομένων. - Να μπορεί να δεχτεί και να αποστείλει αρχεία σε μορφή ASCII. - Να έχει δυνατότητα διεξαγωγής πολύπλοκων εργασιών όπως διαφορετικούς συνδυασμούς ομάδων πειραματικών δεδομένων σε μία μικροπλάκα. - Να μπορεί να πραγματοποιεί πολλαπλές αναγνώσεις ανά βοθρίο. - Να έχει ειδική ρουτίνα για εύκολη και αξιόπιστη λειτουργία οπτικού προσδιορισμού νέων ή δημιουργημένων από τον χρήστη σχημάτων των μικροπλακών. Να διαθέτει επιπλέον προ-εγκατεστημένη και έτοιμη προς χρήση βιβλιοθήκη με τύπους μικροπλακών των κυριότερων κατασκευαστών. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά. - Να μπορεί να κωδικοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων με χρήση χρωμάτων της επιλογής του χρήστη ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρώτη εκτίμηση τους. - Να έχει δυνατότητα παρουσίασης των γραφημάτων των μετρήσεων των κινητικών (kinetic mode) ανά βοθρίο παρουσιαζόμενες για το σύνολο της μικρόπλακας. - Να έχει δυνατότητα να επιλογής από τον χρήστη μετασχηματισμών, υπολογισμών, βαθμονομήσεων (point to point, linear regression, non-linear regression, πολυονυμικών, τεσσάρων και πέντε παραμέτρων), δημιουργίας αναφορών και έκδοσης αποτελεσμάτων. - Να διαθέτει λειτουργίες χειρισμού μετρήσεων που πραγματοποιούνται με τεχνική διαδοχικών αραιώσεων και να δύναται να υπολογίζει τον παράγοντα ICx. - Να πραγματοποιεί πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του οργάνου για μελέτες κινητικών ή τελικού σημείου. - Να διαθέτει πλήρη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων κινητικών αντιδράσεων, screening, curve fitting και multilabelling με όλες τις υποστηριζόμενες από το όργανο τεχνικές. - Να διαθέτει πλήρεις λειτουργίες επεξεργασίας φασμάτων περιλαμβανομένων των λειτουργιών: αφαίρεσης υποστρώματος, εξομάλυνσης, χαρακτηρισμού φασματικών κορυφών, three dimensional spectra (3D spectra), κλπ | Ναι |  |  |
| 2.31 | Να συνοδεύεται από εξωτερικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή ΙNTEL Core Quad 2,5 GHz ή καλύτερο, μνήμη 8GB (RAM), DVD Recorder, σκληρό δίσκο 1 Terabyte ή μεγαλύτερο, Οθόνη TFT 19’’, Windows 10 Professional ή νεότερα, και έγχρωμο εκτυπωτή inkjet. | Ναι |  |  |
| 2.32 | Να έχει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης λειτουργίας μέτρησης και με την τεχνική φθορισμού με πόλωση (Fluorescence polarization) στην περιοχή από 300nm (ελάχιστο) μέχρι τουλάχιστον 850nm (μέγιστο) ή ευρύτερη. Η ευαισθησία με την τεχνική φθορισμού με πόλωση (εφ όσον αυτή προστεθεί μελλοντικά στο όργανο) θα πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη από 3,0mP για διάλυμα 1nΜ Fluorescein. | Ναι |  |  |
| 2.33 | Να διαθέτει ικανότητα μελλοντικής αναβάθμισης ώστε μετά την αναβάθμιση να δύναται να μετρά και με την τεχνική Alphascreen με λειτουργία αντιστάθμισης της θερμοκρασίας. | Ναι |  |  |
| 2.34 | Το προσφερόμενο όργανο να διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ρομποτικά συστήματα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά η πλήρης αυτοματοποίηση των πρωτοκόλλων των δοκιμών. | Ναι |  |  |
| 2.35 | Να διαθέτει σήμανση CE mark. | Ναι |  |  |
| 2.36 | Να έχει τάση λειτουργίας: 220Volt/50Hz | Ναι |  |  |

- Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 3.2 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 3.3 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση προβλήματος (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |

- Παράδοση-εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και τη σωστή λειτουργία του λογισμικού (σύμφωνα με τις άδειες χρήσης) | Ναι |  |  |
| 4.2 | Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤90 |  |  |
| 4.3 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης σε ημερολογιακές ημέρες, από την παράδοση. | ≤10 |  |  |

- Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης. | Όχι |  |  |
| 5.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Όχι |  |  |
| 5.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Όχι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

Φωτογραφικό σύστημα για απεικόνιση αλληλουχιών αμινοξέων σε πρωτεΐνες με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας

- Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται από το CE mark, ISO 9001 και να τηρεί πλήρως τους Διεθνείς Κανόνες Ασφαλείας. | Ναι |  |  |

- Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει: |  |  |  |  |
| 2.1 | Μονοχρωματική κάμερα υψηλής ευαισθησίας με αισθητήρα τύπου CCD 16 Bit, Grade 0, πραγματικής ανάλυσης ( native resolution) τουλάχιστον 6.3 Mpixels. | Ναι |  |  |
| 2.2 | Δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης με τεχνολογία scaling και ανάλυση έως και 20 Mpixels. | Ναι |  |  |
| 2.3 | Δυνατότητα λήψης σε Binning mode τουλάχιστον 1x1 , 2x2, 4x4 και 8x8 | Ναι |  |  |
| 2.4 | Θερμοηλεκτρικό σύστημα Peltier τουλάχιστον τριών σταδίων , για ψύξη του αισθητήρα τουλάχιστον στους -55 ο C από την κανονική θερμοκρασία δωμάτιου και -30 ο C σε απόλυτη τιμή για μείωση του ηλεκτρονικού θορύβου. | Ναι |  |  |
| 2.5 | Δυνατότητα φωτογράφησης σε πραγματικό χρόνο και προσαρμογή του χρόνου φωτογράφησης (integration time). | Ναι |  |  |
| 2.6 | Φακό με άνοιγμα F 0,70 για υψηλή ευαισθησία και ταχύτερη φωτογράφιση | Ναι |  |  |
| 2.7 | Δυναμικό εύρος τουλάχιστον 4.8 O.D | Ναι |  |  |
| 2.8 | Σύνδεση μέσω USB3. | Ναι |  |  |
| 2.9 | Τοποθέτηση σε σκοτεινό θάλαμο απευθείας χωρίς την χρήση μηχανισμού καθρέπτη για μεγαλύτερη ευαισθησία και τοποθέτηση δείγματος σε απόσταση μικρότερη των 20 cm από τον φακό την κάμερας. | Ναι |  |  |
| 2.10 | Σκοτεινό θάλαμο για την τοποθέτηση του φωτογραφικού συστήματος. Ο θάλαμος να διευκολύνει τον χρήστη να χρησιμοποιήσει το σύστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταλαμβάνοντας ελάχιστο εργαστηριακό χώρο ενώ ταυτόχρονα να προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία. Να διαθέτει μεταλλικό πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο με ειδική βαφή για υψηλή αντοχή στον χρόνο. Να φέρει κεντρική ηλεκτρική πρίζα και ηλεκτρικό σύστημα για την σύνδεσή του με τράπεζες υπεριώδους φωτός. | Ναι |  |  |
| 2.11 | Συστοιχία πηγών φθορισμού LED (κατηγορίας Laser Class II) με μήκος κύματος στα 440 nm, 480nm, 530nm, 640nm, 680nm , 740nm και 780nm | Ναι |  |  |
| 2.12 | Υποδοχέα φίλτρων φθορισμού τουλάχιστον 7 θέσεων και να συνοδεύεται από τα κάτωθι φίλτρα: - F-590 nm Large Bandpass. - F-550 nm Narrow bandpass - F-600 nm Narrow bandpass - F-700 nm Narrow bandpass - F-750 nm Narrow bandpass - F-850 nm Narrow bandpass | Ναι |  |  |
| 2.13 | Τράπεζα Υπεριώδους με επιφάνεια τοποθέτησης δείγματος 21x26cm με τζάμι προστασίας για πηκτώματα. Να φέρει φίλτρο μετατροπής του UV σε White Light και λάμπα UV 312 nm. Να διαθέτει πρωτοποριακό φίλτρο το οποίο να σταματά το ορατό φως το οποίο εκπέμπεται από τους σωλήνες με σκοπό την βελτίωση της αντίθεσης (contrast) με σκοπό την παρατήρηση των πιο αχνών μπαντών. | Ναι |  |  |
| 2.14 | Φιλικό προς το χρήστη λογισμικό το οποίο είναι κατάλληλο για φωτογράφηση επεξεργασία και ανάλυση εικόνας , παρέχοντας τις εξής δυνατότητες: - Αποθήκευση απείρου αριθμού εικόνων ανά πείραμα, τα όρια των οποίων τίθενται βάση της χωρητικότητας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. - Τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. Έχει δυνατότητα ανασύστασης των δεδομένων για την δημιουργία ζωντανών τρισδιάστατων μοντέλων παρέχοντας άμεσες πληροφορίες σχετικά με την δυναμική εικόνα και το επίπεδο υποβάθρου των πρωτεϊνών ή την ποσότητα του DNA. Με κάθε αλλαγή του χρόνου έκθεσης η τρισδιάστατη προβολή να ανανεώνεται αυτόματα. - Τοποθέτηση εικόνας υπό διαφορετικές γωνίες ανάγνωσης. - Ρύθμιση φωτεινότητας και αντίθεσης εικόνας από το χρήστη. - Ρύθμιση χρόνου έκθεσης αυτόματα και χειροκίνητα από 1/100 του δευτερολέπτου έως και 2 ώρες - Αυτοπρογραμματιζόμενο χρόνο έκθεση έως και 8 ώρες - Απεικόνιση των εικόνων με συσσωρευτική λειτουργία σήματος - Λειτουργία Ζωντανής Προεπισκόπησης - Λειτουργία έγχρωμης απεικόνισης - Δυνατότητα για image overlay έως και τριών εικόνων - Δυνατότητα σημείωσης ημέρας, ώρας και ονόματος ψηφιακού αρχείου. - Σύνθεση κειμένου, συμβόλων και σχολίων με ταυτόχρονη απεικόνιση εικόνας, για αποθήκευση ή δημοσίευση. - Ζουμ εικόνας - Αυτόματη και μη αυτόματη αφαίρεση φόντου - Αυτόματη ανίχνευση μπαντών: - Εισαγωγή τιμών μοριακού βάρους ή μεγέθους ως standards - Υπολογισμός μοριακού βάρους ή pH (IEF) - Συνοπτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων πριν την εκτύπωση τους, αποθήκευση ή εξαγωγή σε άλλους φακέλους . - Ποσοτικό προσδιορισμό της περιοχής ανάλυσης, με καθορισμό παραθύρου οποιουδήποτε σχήματος και δυνατότητα αντιγραφής του παραθύρου: - Υπολογισμός της περιοχής, της πυκνότητας και του όγκου κορυφών ή κηλίδων - Εκτύπωση συμβατή με περιβάλλον Windows - Αποτελέσματα φακέλων συμβατά με EXCEL (.DBF) και ASCII (.TXT) - Εικόνες φακέλων σε 10 διαφορετικούς τύπους TIFF, Bit Map, JPEG, PCX, GIF, VLI, TGA, WPG, MAC, PICT - Good Laboratory Practice (GLP) κάθε ανάλυση δύναται να καταχωρηθεί ταυτόχρονα μαζί με την εικόνα σε φάκελο GLP - Colony Counting | Ναι |  |  |
| 2.15 | Να έχει ικανότητα λήψης φασμάτων απορρόφησης, διέγερση και εκπομπής καθώς και τρισδιάστατων φασμάτων φθορισμού. | Ναι |  |  |

- Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 3.2 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 3.3 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση προβλήματος (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |

- Παράδοση-εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και τη σωστή λειτουργία του λογισμικού (σύμφωνα με τις άδειες χρήσης) | Ναι |  |  |
| 4.2 | Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤90 |  |  |
| 4.3 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης σε ημερολογιακές ημέρες, από την παράδοση. | ≤10 |  |  |

- Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης. | Όχι |  |  |
| 5.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Όχι |  |  |
| 5.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Όχι |  |  |