# Τεχνικοί και λοιποί όροι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Διακρανιακός υπέρηχος Doppler)

| Α/Α | Απαίτηση | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. Απαιτήσεις του συστήματος |  |  |  |  |
| - Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στιβαρής και συμπαγούς κατασκευής. |  | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει οθόνη αφής, μεγέθους τουλάχιστον 15’’. |  | Ναι |  |  |
| - Να είναι μικρού βάρους (οπωσδήποτε <10kg). |  | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει λαβή μεταφοράς και να μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια χωρίς τη χρήση ειδικής βάσης. |  | Ναι |  |  |
| - Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό τηλεχειριστήριο, ιδανικά αδιάβροχο. |  | Ναι |  |  |
| - Να είναι κατασκευασμένο να λειτουργεί με βάση ηλεκτρονικό υπολογιστή (all in one). |  | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει δύο κανάλια. |  | Ναι |  |  |
| - Να έχει τη δυνατότητα να κάνει μετρήσεις ενός καναλιού ή δύο καναλιών. |  | Ναι |  |  |
| - Nα διαθέτει λειτουργία M mode. |  | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει σύστημα Doppler ανάλυσης 128 χρωμάτων. |  | Ναι |  |  |
| - Σε λειτουργία Μ mode να κάνει σάρωση σε 128 βάθη ανά κανάλι που να αντιστοιχούν σε 8000 όρια συνολικά. |  | Ναι |  |  |
| - Να έχει τη δυνατότητα να μετράει ταχύτητες μεγαλύτερες από 650cm/sec. |  | Ναι |  |  |
| - Το βάθος να μπορεί να μεταβληθεί πατώντας πάνω στην οθόνη αφής. |  | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει 8 αναλογικές εισόδους και 8 αναλογικές εξόδους. |  | Ναι |  |  |
| - Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό σύστημα δημιουργίας οπτικών ερεθισμάτων και συγχρονισμό με αυτό για την αντιστοίχιση των ερεθισμάτων με τις μετρήσεις, μέσω αναλογικά κωδικοποιημένων σημάτων. |  | Ναι |  |  |
| 15.1. Να προσφέρεται το υλικό σύνδεσης (hardware) για το συγχρονισμό των οπτικών ερεθισμάτων με το υφιστάμενο λογισμικό PsychoPy |  | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει δύο ρομποτικές κεφαλές 1.6-2MHz. |  | Ναι |  |  |
| - Οι κεφαλές να μπορούν να τοποθετηθούν σε ειδική κάσκα στο κεφάλι. |  | Ναι |  |  |
| - Η θέση της κεφαλής στη κάσκα να μπορεί να ρυθμίζεται εύκολα σε ύψος και σε πίεση για τη καλύτερη εύρεση παραθύρου στον εξεταζόμενο. |  | Ναι |  |  |
| - Όλες οι κεφαλές να υποστηρίζουν απεικόνιση m mode. |  | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εισόδους για τη σύνδεση αντίστοιχων κεφαλών. |  | Ναι |  |  |
| - Να εμπίπτει στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτει πιστοποίηση CE. |  | Ναι |  |  |
| Β. Απαιτήσεις του λογισμικού |  |  |  |  |
| - Να διαθέτει λογισμικό για την αυτόματη εύρεση παραθύρου από το σύστημα, μέσω των ρομποτικών κεφαλών. |  | Ναι |  |  |
| - Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα για αποθήκευση δυναμικού M Mode, το οποίο να μπορεί να αναπαραχθεί μετά την εξέταση και να επεξεργαστεί. |  | Ναι |  |  |
| - Το λογισμικό να προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας πρωτοκόλλων εξέτασης από το χρήστη. |  | Ναι |  |  |
| - Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των ευρημάτων και της γραφικής τους απεικόνισης. |  | Ναι |  |  |
| - Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των raw data σε μορφή αρχείων TXT κ XLS |  | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει λογισμικό για τη δημιουργία έκθεσης και αρχείων σε μορφή: JPEG,BMP,XML,PDF,DOC,EXCEL,PPT,FPX,DICOM,RAW DATA, AVI, WAV |  | Ναι |  |  |
| - Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα για αποθήκευση στιγμιότυπου της οθόνης, την απεικόνισή του και την επεξεργασία του. |  | Ναι |  |  |
| Γ. Απαιτήσεις της υπολογιστικής μονάδας |  |  |  |  |
| - Να λειτουργεί με windows 7 ή νεότερη έκδοση. |  | Ναι |  |  |
| - Nα διαθέτει μονάδα αποθήκευσης τουλάχιστον 500 Gb. |  | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει τουλάχιστον 3 θύρες USB. |  | Ναι |  |  |
| - Να διαθέτει θύρα LAN για σύνδεση σε δίκτυο και μεταφορά δεδομένων. |  | Ναι |  |  |
| - Να μπορεί να αναβαθμιστεί για σύνδεση DICOM ή HL7. |  | Ναι |  |  |

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

| - Υποδομή Προμηθευτή |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Προφίλ και μορφή επιχείρησης |  | Να υποβληθεί |  |  |
| - Πιστοποιητικό ISO 13485:2016 ή εναλλακτικά να πληρούνται τα προβλεπόμενα στην Y.A. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β’/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως κάθε φορά ισχύει. |  |  |  |  |
| - Κατασκευαστή |  | Ναι |  |  |
| - Προμηθευτή |  | Ναι |  |  |
| - Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων της τεχνικής βάσης του προμηθευτή. |  | Προαιρετικό |  |  |
| - Να αναφερθεί ποια είναι η δυνατότητα επέμβασης από τον προμηθευτή για κάλυψη ειδικών αναγκών και αναγκών επέκτασης / επένδυσης, στον προσφερόμενο εξοπλισμό. |  | Προαιρετικό |  |  |

| - Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο προσωπικό στη χρήση και στην τεχνική υποστήριξη του συστήματος. |  | Ναι |  |  |
| - Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας η οποία θα πραγματοποιείται με το πιστοποιημένο προσωπικό του προμηθευτή, που θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. |  | Ναι |  |  |
| - Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες - on site). |  | 1 |  |  |
| - Χρόνος αποκατάστασης βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες - on site) με επιδιόρθωση αυτής ή με αντικατάσταση. |  | 3 |  |  |
| - Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού (σε έτη) από την οριστική παραλαβή των ειδών. |  | >2 |  |  |
| - Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής την υποχρέωση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού και λογισμικού με παροχή ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης |  | >7 |  |  |
| - Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που διατίθενται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της. |  | Ναι |  |  |

| - Παράδοση |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Χρόνος προσκόμισης του εξοπλισμού σε ημερολογιακές ημέρες. |  | ≤60 |  |  |
| - Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού από την προσκόμισή του σε ημερολογιακές ημέρες. |  | ≤10 |  |  |

| - Εγχειρίδια |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης και συντήρησης (user & service manuals). |  | Ναι |  |  |
| - Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας. |  | Ναι |  |  |

| - Εκπαίδευση |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού στο χώρο που θα υποδείξει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε σύντομη εκπαίδευση – επίδειξη λειτουργιών του εξοπλισμού στους υπεύθυνους για τη χρήση του. |  | Ναι |  |  |
| - Χρόνος ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης από την ολοκλήρωση της εγκατάστασής του σε ημερολογιακές ημέρες. |  | ≤5 |  |  |