## Φύλλο Συμμόρφωσης - Πίνακες Αναλυτικής Παρουσίασης Τεχνικών Προδιαγραφών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

«Ειδικό Λογισμικό για μελέτες καρδιαγγειακού συστήματος»

1. Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Το λογισμικό θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων PET της καρδιάς ζώων. Αποτελέσματα που βασίζονται σε πειράματα με μικρά ζώα χρησιμοποιώντας το προταθέν λογισμικό να έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού συντελεστή απήχησης. | Ναι |  |  |
| 1.2 | Να έχει αποδεδειγμένα (με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού συντελεστή απήχησης) σαφή προσανατολισμό στην μεταφραστική έρευνα μέσω ενός ευρέος φάσματος εργαλείων ποσοτικής ανάλυσης για την επεξεργασία δεδομένων PET και CT, αλλά και την δυνατότητα επιλογής δεδομένων από SPECT και MRI. | Ναι |  |  |
| 1.3 | Να διευκολύνει την ανάλυση δεδομένων από διαφορετικούς χρήστες. | Ναι |  |  |
| 1.4 | Να επεξεργάζεται εικόνες καρδιάς σε μορφή DICOM και να υποστηρίζει χρήση δεδομένων από διαφορετικούς κατασκευαστές προκλινικών συστημάτων. | Ναι |  |  |

2. Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την αποδεδειγμένα ακριβή: - ποσοτικοποίηση στατικών, δυναμικών και gated δεδομένων. - εφαρμογή κινητικών μοντέλων στην καρδιά για τον υπολογισμό σημαντικών βιολογικών παραμέτρων (π.χ. πρόσληψη γλυκόζης, ροή αίματος στο μυοκάρδιο) σε απόλυτους όρους. | Ναι |  |  |
| 2.2 | Τα δυναμικά δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να επεξεργασθούν με ποικίλα εργαλεία κινητικής ανάλυσης. | Ναι |  |  |
| 2.3 | Από τα gated δεδομένα, θα πρέπει να προκύπτουν ακριβείς πληροφορίες για παραμέτρους που αφορούν την περιοχική και συνολική μηχανική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας συμπεριλαμβανομένου του κοιλιακού συγχρονισμού. | Ναι |  |  |
| 2.4 | Το λογισμικό θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα για αποθήκευση των δεδομένων σε μορφή πολικών χαρτών (polar map) και να διευκολύνει τη σύγκριση των δεδομένων με άλλα αντίστοιχα λογισμικά. | Ναι |  |  |
| 2.5 | Από την συλλογή δεδομένων να είναι εφικτή η κατασκευή βάσεων δεδομένων οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως αναφορά για την ανάλυση polar maps. | Ναι |  |  |
| 2.6 | Το λογισμικό θα πρέπει: - Nα επιτρέπει στους χρήστες να εφαρμόζουν τα δικά τους κινητικά μοντέλα, αλλά και δικές τους ιδέες για την ποσοτικοποίηση στατικών, δυναμικών και gated δεδομένων. - Nα έχει τα δικά του πρωτόκολλα επεξεργασίας και μετα-επεξεργασίας για να διευκολύνει μια πλήρως αυτοματοποιημένη και σταθερή μεθοδολογία ανάλυσης. - Nα επιτρέπει την πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία μεγάλου όγκου απεικονιστικών δεδομένων. | Ναι |  |  |
| 2.7 | Να υπάρχει συμβατότητα με πλατφόρμες Windows και Mac. | Ναι |  |  |
| 2.8 | Όπου δεν αναφέρεται σαφώς έκδοση λογισμικού, θα πρέπει να προσφερθεί επί ποινή απόρριψης και παραδοθεί η πιο σύγχρονη έκδοση. | Ναι |  |  |
| 2.9 | Τα στοιχεία του Ιδρύματος για την έκδοση των αδειών είναι: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS,GREECE / Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Τηλ. +30 2 10 6597 000. | Ναι |  |  |

3. Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Χρόνος εγγύησης στον οποίο περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις λογισμικού (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 3.2 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 3.3 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση προβλήματος (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |

4. Παράδοση – εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και τη σωστή λειτουργία του λογισμικού (σύμφωνα με τις άδειες χρήσης) | Ναι |  |  |
| 4.2 | Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤60 |  |  |
| 4.3 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης σε ημερολογιακές ημέρες, από την παράδοση. | ≤20 |  |  |

5. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Το λογισμικό θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης. | Ναι |  |  |
| 5.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Ναι |  |  |
| 5.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.1

Α. Δοχεία Κρυοσυντήρησης Βιολογικών Δειγμάτων

Α.1. Δεξαμενή κρυοσυντήρησης βιολογικών υλικών

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.1.1 | Θερμοκρασία αποθήκευσης σε ατμούς αζώτου -196οC. | Ναι |  |  |
| Α.1.2 | Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης σε δύο επίπεδα ώστε να μεγιστοποιεί τη χωρητικότητα του δοχείου ενώ παράλληλα εξοικονομεί χώρο στο δάπεδο. | Ναι |  |  |
| Α.1.3 | Να διαθέτει κατάλληλο άνοιγμα στομίου για χαμηλότερη κατανάλωση αζώτου. | Ναι |  |  |
| Α.1.4 | Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. | Ναι |  |  |
| Α.1.5 | Να διαθέτει Battery Backup και Hot Gas Bypass options. | Ναι |  |  |
| Α.1.6 | Να διαθέτει Ελεγκτή (controlsystem) με έλεγχο της στάθμης του υγρού αζώτου και alarm θερμοκρασίας. | Ναι |  |  |
| Α.1.7 | Το δοχείο να φέρει ανθεκτικούς τροχούς με φρένο, για εύκολη μετακίνηση. | Ναι |  |  |
| Α.1.8 | Το δοχείο να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 380 λίτρων υγρού αζώτου. | Ναι |  |  |
| Α.1.9 | Να γίνεται οικονομικά αποδοτική χρήση υγρού αζώτου. | Ναι |  |  |
| Α.1.10 | Να χρησιμοποιεί σωλήνα μεταφοράς (παροχή LN2) με μόνωση κενού. | Ναι |  |  |
| Α.1.11 | Να προσφέρει στεγνή αποθήκευση των δειγμάτων. | Ναι |  |  |
| Α.1.12 | Η χωρητικότητα σε υγρό άζωτο, μέχρι την πλατφόρμα αερίου φάσης, να είναι μέχρι 56 λίτρα. | Ναι |  |  |
| Α.1.13 | Η θερμοκρασία των δειγμάτων να παραμένει ανεπηρέαστη ακόμα και να είναι ανοιχτό το καπάκι για δυο ημέρες σε θερμοκρασία -170 οC. | Ναι |  |  |
| Α.1.14 | Μετά από διακοπή τροφοδοσίας υγρού αζώτου, να μπορεί να διατηρεί τη θερμοκρασία στους -185°C για περισσότερο από 5 ημέρες, ενώ η θερμοκρασία να υπερβαίνει τους -135°C μετά από τουλάχιστον 13 ημέρες. | Ναι |  |  |
| Α.1.15 | Να διατηρεί θερμοκρασία -190°C στο ανώτατο σημείο δειγμάτων. | Ναι |  |  |
| Α.1.16 | Άνοιγμα στομίου: 31,7 εκατοστά | Ναι |  |  |
| Α.1.17 | Άνοιγμα πόρτας ώστε να μπορέσει να περάσει η δεξαμενή: 81,3 εκατοστά. | Ναι |  |  |
| Α.1.18 | Το εργοστάσιο Κατασκευής να παρέχει εγγύηση πέντε (5) ετών για το κενό (Vacuum). | Ναι |  |  |
| Α.1.19 | Η Δεξαμενή να συνοδεύεται από: |  |  |  |
| Α.1.19.1 | Έξη (6) κιβώτια αλουμινίου. Έκαστο κιβώτιο να είναι δύο επιπέδων με χωρητικότητα εκάστου 81 θέσεων για goblets. | Ναι |  |  |
| Α.1.19.2 | Δέκα πέντε (15) τετράγωνα Racks. Έκαστο Rack να είναι πέντε επιπέδων για τοποθέτηση των cryoboxes 100 θέσεων. | Ναι |  |  |
| Α.1.19.3 | Εργαλείο ανάκτησης αλουμινίου για πάνω επίπεδο | Ναι |  |  |
| Α.1.19.4 | Εργαλείο ανάκτησης αλουμινίου για το κάτω επίπεδο | Ναι |  |  |
| Α.1.19.5 | Δίσκο ψύξης από αλουμίνιο | Ναι |  |  |
| Α.1.20 | Ασύρματος αισθητήρας για παρακολούθηση της θερμοκρασίας της δεξαμενής από απόσταση μέσω υπολογιστή | Ναι |  |  |
| Α.1.21 | ΓΑΝΤΙΑ για χειρισμό υγρού αζώτου | Ναι |  |  |
| Α.1.22 | ΜΑΣΚΑ για χειρισμό υγρού αζώτου | Ναι |  |  |
| Α.1.23 | ΜΕΖΟΥΡΑ για άζωτο | Ναι |  |  |
| Α.1.24 | GOBLETS 13mm x 972 τεμάχια | Ναι |  |  |
| Α.1.25 | Cryoboxes των 100 θέσεων έκαστο x 75 τεμάχια | Ναι |  |  |

Α.2. Δοχείο Αζώτου με τετράγωνα κάνιστρα

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.2.1 | Η κατανάλωση υγρού αζώτου να είναι χαμηλή. | Ναι |  |  |
| Α.2.2 | Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, ελαφρύ αλουμίνιο. | Ναι |  |  |
| Α.2.3 | Να διαθέτει προηγμένο χημικό σύστημα διατήρησης κενού. | Ναι |  |  |
| Α.2.4 | Να είναι κατασκευασμένο ώστε στην πλατφόρμα η ανάκτηση και η εισαγωγή κανίστρων να είναι εύκολη | Ναι |  |  |
| Α.2.5 | Να διαθέτει ρεζερβουάρ υγρού αζώτου | Ναι |  |  |
| Α.2.6 | Να έχει χωρητικότητα 4 κανίστρων. | Ναι |  |  |
| Α.2.7 | Να έχει χωρητικότητα 4000 φιαλιδίων των 1,2 & 2.0 ml. 100/box. | Ναι |  |  |
| Α.2.8 | Να έχει χωρητικότητα 10 κιβωτίων ανά κάνιστρο. | Ναι |  |  |
| Α.2.9 | Cryoboxes των 100 θέσεων έκαστο x 40 τεμάχια | Ναι |  |  |
| Α.2.10 | Το εργοστάσιο Κατασκευής να παρέχει εγγύηση πέντε (5) ετών για το κενό (Vacuum). | Ναι |  |  |

Α.3. Δοχείο Κρυοσυντήρησης με κάνιστρα

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.3.1 | Να διαθέτει συμπαγές καπάκι. | Ναι |  |  |
| Α.3.2 | Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, ελαφρύ αλουμίνιο. | Ναι |  |  |
| Α.3.3 | Να διαθέτει προηγμένο χημικό σύστημα διατήρησης κενού. | Ναι |  |  |
| Α.3.4 | Να είναι κατασκευασμένο ώστε στην πλατφόρμα, η ανάκτηση και η εισαγωγή κανίστρων να είναι εύκολη. | Ναι |  |  |
| Α.3.5 | Επίσης διαθέτει ρεζερβουάρ υγρού αζώτου. | Ναι |  |  |
| Α.3.6 | Να διαθέτει δέκα (10) κάνιστρα. | Ναι |  |  |
| Α.3.7 | Να έχουν χωρητικότητα 3000 straws των ½ cc , 10/cane περιπου. | Ναι |  |  |
| Α.3.8 | Να έχουν χωρητικότητα 1050 φιαλιδίων των 1.2 και 2.0 ml , 5/cane. | Ναι |  |  |
| Α.3.9 | DAISY GOBLETS x 20 τεμαχια για πλήρωση του δοχείου με παγιέτες. | Ναι |  |  |
| Α.3.10 | Το εργοστάσιο Κατασκευής να παρέχει εγγύηση πέντε (5) ετών για το κενό (Vacuum). | Ναι |  |  |

Β. Προδιαγραφές για για δύο (2) Δοχεία Τροφοδοσίας και Αποθήκευσης Υγρού Αζώτου

Σημείωση: Οι κάτωθι προδιαγραφές θα πρέπει να πληρούνται από καθένα από τα δύο (2) Δοχεία

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.1 | Να είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα υψίστης αντοχής | Ναι |  |  |
| Β.2 | Το δοχείο να είναι τροχήλατο και να διαθέτει στρογγυλή βάση. | Ναι |  |  |
| Β.3 | Να φέρει βαλβίδας ασφαλείας: στα 22 Psig/1.5Bar | Ναι |  |  |
| Β.4 | Να διαθέτει Μανόμετρο | Ναι |  |  |
| Β.5 | Να διαθέτει δείκτη στάθμης Υγρού Αζώτου | Ναι |  |  |
| Β.6 | Να διαθέτει Βάνες παροχής και εξαέρωσης | Ναι |  |  |
| Β.7 | Να διαθέτει Βαλβίδες ασφαλείας | Ναι |  |  |
| Β.8 | Να διαθέτει στρόφιγγες ρύθμισης παροχής Υγρού Αζώτου | Ναι |  |  |
| Β.9 | Το δοχείο να τροφοδοτεί με υγρό άζωτο μέσω σωλήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα | Ναι |  |  |
| Β.10 | Το Δοχείο να διαθέτει ειδικό ενσωματωμένο σύστημα που παρέχει χαμηλή δημιουργία πάγου. | Ναι |  |  |
| Β.11 | Το προσφερόμενο Δοχείο να διαθέτει το Σύστημα ΤPED και να είναι εγκεκριμένο από την Ε.Ε. για την μεταφορά και αποθήκευση υγρών κρυογενικών αερίων. | Ναι |  |  |
| Β.12 | Nα διαθέτει CE Mark | Ναι |  |  |
| Β.13 | Να διαθέτει σωλήνα για σύνδεση (hose) με τη δεξαμενή αζώτου | Ναι |  |  |

Γ. Δύο (2) Συσκευές μέτρησης θερμοκρασίας σε υγρό άζωτο

Σημείωση: Οι κάτωθι προδιαγραφές θα πρέπει να πληρούνται από καθεμία από τις δύο (2) συσκευές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1 | Να καταγράφει αυτόματα τα επίπεδα θερμοκρασίας. | Ναι |  |  |
| Γ.2 | Να είναι κατάλληλο για όλα τα δοχεία, καταψύκτες, cryostats και τα cold traps. | Ναι |  |  |
| Γ.3 | Να πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας. | Ναι |  |  |
| Γ.4 | Να διαθέτει επίσης και συναγερμό (alarm) σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί την προκαθορισμένη. | Ναι |  |  |
| Γ.5 | Να είναι εύκολο στην εγκατάσταση και στη ρύθμιση. | Ναι |  |  |
| Γ.6 | Να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο και να μην χρειάζεται συντήρηση. | Ναι |  |  |
| Γ.7 | Να είναι συμπαγές και πολύ ελαφρύ. | Ναι |  |  |
| Γ.8 | Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς. | Ναι |  |  |
| Γ.9 | Σε περίπτωση συναγερμού να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερική συσκευή αυτόματης κλήσης τηλεφωνικών αριθμών. | Ναι |  |  |
| Γ.10 | Να αποτελείται από ένα αισθητήρα, μια ψηφιακή οθόνη και ένα τροφοδοτικό. | Ναι |  |  |
| Γ.11 | Η μονάδα να μπορεί να τοποθετηθεί στο σώμα του δοχείου, στο καπάκι, στο λαιμό ή στο χερούλι. Εναλλακτικά να μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο. | Ναι |  |  |
| Γ.12 | Να διαθέτει τροφοδοτικό. | Ναι |  |  |
| Γ.13 | Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 240/220V, 50/60 Hz. | Ναι |  |  |

Δ. Εκτυπωτική Μηχανή

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ.1 | Είναι ένα Ηλεκτρονικό Σύστημα εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών σε παγιέτες, αμπούλες και ασκούς. | Ναι |  |  |
| Δ.2 | Οι ετικέτες να είναι σχεδιασμένες για να αντέχουν στις ακραίες συνθήκες του εργαστηρίου (υγρό άζωτο). | Ναι |  |  |
| Δ.3 | Να Έχει τη δυνατότητα να τυπώνει τις ετικέτες στο μέγεθος που επιθυμεί ο χρήστης πολύ γρήγορα | Ναι |  |  |
| Δ.4 | Η συσκευή να είναι φορητή | Ναι |  |  |
| Δ.5 | Να διαθέτει πληκτρολόγιο & οθόνη | Ναι |  |  |
| Δ.6 | Να λειτουργεί με μπαταρίες τύπου ΑΑ ή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία που επιτρέπει στον χρήστη να εκτυπώνει πάνω από 3000 ετικέτες με μια φόρτιση. | Ναι |  |  |
| Δ.7 | Να διαθέτει τεχνολογία Bluetooth και προαιρετικά η κάρτα Wi-Fi παρέχει δυνατότητα μη ασύρματης σύνδεσης | Ναι |  |  |
| Δ.8 | Nα διαθέτει λογισμικό για υπολογιστή που να βοηθά τον χρήστη να τυπώνει ετικέτες, bar code, ώρα/ημερομηνία, γραφικά κ.τ.λ. | Ναι |  |  |
| Δ.9 | Το πλάτος των ετικετών να είναι από 9.53 έως 38mm. Παρέχονται 2 δείγματα(καρούλια) | Ναι |  |  |
| Δ.10 | Να παρέχεται εγγύηση ενός έτους. | Ναι |  |  |
| Δ.11 | Να συνοδεύεται από μια βαλίτσα αποθήκευσης, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αντάπτορα και καλώδιο USB. | Ναι |  |  |
| Δ.12 | Όλα τα παραπάνω να αναφέρονται και να αποδεικνύονται από τα επίσημα prospectus του Οίκου. | Ναι |  |  |

Ε. Eιδική Θερμοσυγκολλητική Συσκευή για Παγιέτες Εμβρύων & Σπέρματος

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.1 | Να εξασφαλίζει την ασφαλή συγκόλληση της παγιέτας, χωρίς να επηρεάζει η θερμοκρασία το δείγμα | Ναι |  |  |
| Ε.2 | Να διαθέτει ειδικό υποδοχέα για την τοποθέτηση της παγιέτας. | Ναι |  |  |
| Ε.3 | Να υπάρχει δυνατότατα να λειτουργεί ηλεκτρονικά εναλλακτικά με το πάτημα ενός πλήκτρου ΚΑΙ ποδοδιακόπτη, ο οποίος παρέχεται. | Ναι |  |  |
| Ε.4 | Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 230Vac. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.2

Α. Επωαστικός κλίβανος CO2

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.1 | Να έχει χωρητικότητα 170 λίτρα | Ναι |  |  |
| Α.2 | Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται από τους 6 ο C πάνω από το περιβάλλον μέχρι τους 600 C με ευαισθησία ±0,1 °C. | Ναι |  |  |
| Α.3 | Να έχει ομοιομορφία ±0,2° C. | Ναι |  |  |
| Α.4 | Ο αισθητήρας να ειναι τύπου IR. | Ναι |  |  |
| Α.5 | Η λειτουργία του θαλάμου να ελέγχεται απο μικροεπεξεργαστή και να εχει οθόνη υγρών κρυστάλλων με ολες τις απαιτουμενες παραμέτρους. | Ναι |  |  |
| Α.6 | Να διαθέτει επίσης συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας και με ηχητικό και οπτικό συναγερμό ειδοποιεί τον χρήστη για αυξομειώσεις της τάξεως 10 C ή και μεγαλύτερες. | Ναι |  |  |
| Α.7 | Η ρύθμιση του CO2 να προγραμματίζεται από 0 - 20 % με ακρίβεια 0C 0,1 % | Ναι |  |  |
| Α.8 | Η ρύθμιση του CO2 να γίνεται από το πληκτρολόγιο. | Ναι |  |  |
| Α.9 | Να διαθέτει λειτουργία decontaminationγια την αποστειρωση του θαλάμου. Τουλαχιστον 900 C | Ναι |  |  |
| Α.10 | Αποστείρωση θαλάμου κατά τη διαρκεια της νύχτας) | Ναι |  |  |
| Α.11 | Να διαθέτει φίλτρο HEPAη ULPAμε ενδεικτική σήμανση για τον χρόνο αλλαγής του φίλτρου. | Ναι |  |  |
| Α.12 | Να διαθέτει ενδειξη για τον υπολογισμό του χρόνου αναπλήρωσης της φιάλης παροχής του διοξειδίου. | Ναι |  |  |
| Α.13 | Να φέρει ανεμιστήρα για την ομοιομορφη κυκλοφορία του αερα εντος του θαλάμου, ο οποιος να παυει να λειτουργει αυτοματα με το άνοιγμα της πόρτας. | Ναι |  |  |
| Α.14 | Ο προγραμματισμός και έλεγχος της συσκευής να γίνεται μέσω ενός μικροϋπολογιστή ο οποίος να διαθέτει φωτεινές ψηφιακές ενδείξεις. | Ναι |  |  |
| Α.15 | Να περιλαμβάνει 4 ανεξάρτητα χωρίσματα εντός του θαλάμου που να κλεινουν με 4 ανεξαρτητες πόρτες απο γυαλί για αυξημένη προστασία απο επιμολύνσεις. | Ναι |  |  |
| Α.16 | Ο θάλαμος να ειναι σύμφωνος με τους κανονισμούς IEC 61010-1, E248249, EN 61326-1:2006 Class B και να φέρει CEMark | Ναι |  |  |

Β. Επωαστικός κλίβανος CO2

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.1 | Να έχει χωρητικότητα 50 λίτρα. | Ναι |  |  |
| Β.2 | Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται από τους 5 ο C πάνω από το περιβάλλον μέχρι τους 60 0C. | Ναι |  |  |
| Β.3 | Να έχει ομοιομορφία ±0,20 C. | Ναι |  |  |
| Β.4 | Ο αισθητήρας να ειναι τύπου IR. | Ναι |  |  |
| Β.5 | Η λειτουργία του θαλάμου να ελέγχεται απο μικροεπεξεργαστή και να εχει οθόνη υγρών κρυστάλλων με ολες τις απαιτουμενες παραμέτρους. | Ναι |  |  |
| Β.6 | Να διαθέτει επίσης συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας και με ηχητικό και οπτικό συναγερμό ειδοποιεί τον χρήστη για απόκλιση. | Ναι |  |  |
| Β.7 | Η ρύθμιση του CO2 να προγραμματίζεται από 0 - 20 % με ακρίβεια 0C 0,1 %. | Ναι |  |  |
| Β.8 | Η ρύθμιση του CO2 να γίνεται από το πληκτρολόγιο. | Ναι |  |  |
| Β.9 | Να διαθέτει φίλτρο HEPA. | Ναι |  |  |
| Β.10 | Να διαθέτει UVακτινοβολία για την αποστείρωση. Παρέχεται UV λάμπα. | Ναι |  |  |
| Β.11 | Ο προγραμματισμός και έλεγχος της συσκευής να γίνεται μέσω ενός μικροϋπολογιστή ο οποίος να διαθέτει φωτεινές ψηφιακές ενδείξεις. | Ναι |  |  |
| Β.12 | Να ειναι κατασκευασμένος απο ανοξείδωτο χάλυβα | Ναι |  |  |
| Β.13 | Να περιλαμβάνει 2 ράφια. | Ναι |  |  |

Γ. Θάλαμος Καθέτου Νηματικής Ροής [ClassII]

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1 | O Θάλαμος βιολογικής ασφάλειας Κλάσης ΙΙ να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα 12469, ISO 14644.1 , EN-1822 (H14). | Ναι |  |  |
| Γ.2 | Να δαθέτει ψηφιακό σύστημα επιλογής και ελέγχου της λειτουργίας τους με δείκτες λειτουργίας στο πρόσθιο τμήμα του θαλάμου, να φέρει δε και επιλογή διαγνωστικών για έλεγχο της ορθης λειτουργίας του θαλάμου. | Ναι |  |  |
| Γ.3 | Να εχει ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας 54 dB. | Ναι |  |  |
| Γ.4 | Να είναι εφοδιασμένος με 2 φίλτρα ΗΕΡΑ η ULPA με ικανότητα κατακράτησης 99,999% για σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3μ | Ναι |  |  |
| Γ.5 | Ο αέρας στον θάλαμο να ανακυκλώνεται μέσω φίλτρου ΗΕΡΑ σε ποσοστό 70% με τη μορφή κάθετης νηματικής ροής δημιουργώντας μια προστατευτική ασπίδα εντός του θαλάμου εργασίας από θετική πίεση. Το υπόλοιπο 30% να εκτονώνεται στο περιβάλλον μέσω δεύτερου φίλτρου ΗΕΡΑ έτσι ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και ο χρήστης από βιοτοξικά υλικά. | Ναι |  |  |
| Γ.6 | Να είναι εφοδιασμένος με οπτικό και ηχητικό σήμα που να προειδοποιεί το χρήστη για μη σωστή λειτουργία του θαλάμου (διαταραχή της νηματικής ροής – αλλαγή φίλτρων λόγω μπλοκαρίσματος) καθώς και για την μη ορθή θέση του μπροστινού παραθύρου. | Ναι |  |  |
| Γ.7 | Ο θάλαμος να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι εξωτερικές επιφάνειες να διαθέτουν επίστρωση από εποξειδική βαφή. Να ειναι καλυμένος με ειδική αντιμικροβιακή επίστρωση. | Ναι |  |  |
| Γ.8 | Ο ανοξείδωτος χάλυβας στο εσωτερικό του θαλάμου να ειναι τύπου 304, η δε επιφάνεια εργασίας να είναι διάτρητη και να αφαιρείται για εύκολο και ασφαλή καθαρισμό του θαλάμου. | Ναι |  |  |
| Γ.9 | Το εμπρός μέρος του θαλάμου διαθέτει παράθυρο από πυρίμαχο γυαλί και τα πλάγια τοιχώματα να ειναι κατασκευασμένα απο γυαλί πάχους 5mm. | Ναι |  |  |
| Γ.10 | Να διαθέτει έξοδο RS232 για μεταφορα δεδομένων. | Ναι |  |  |
| Γ.11 | Επιπλέον ο θάλαμος να διαθέτει φωτεισμό τουλάχιστον 1000 lux να διαθέτει λάμπα UV, μία είσοδο για σύνδεση λύχνου αερίου μια για σύνδεση με κενό και μία πρίζα με προστατευτικό κάλυμμα κατά IP44 Οι λειτουργικές διαστάσεις του θαλάμου να είναι τουλάχιστον 900mm (L). | Ναι |  |  |

Δ. Συσκευή αεροστεγούς εγκλεισμού

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ.1 | Η συσκευή να ειναι ισχυρή, κατασκευασμένη απο αλουμίνιο. | Ναι |  |  |
| Δ.2 | Η συσκευή να ειναι ισχυρή τουλάχιστον ισχύος 2000 watt | Ναι |  |  |
| Δ.3 | Να εχει πλάτος εγκλεισμού τουλαχιστον 30 cm | Ναι |  |  |
| Δ.4 | Να εχει βάθος εγκλεισμου τουλάχστον 10 cm | Ναι |  |  |
| Δ.5 | Να έχει πάχος εγκλεισμου τουλαχιστον 20mil | Ναι |  |  |

Ε. Ψυγείο Θάλαμος Συντήρησης

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.1 | Να ειναι στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10. | Ναι |  |  |
| Ε.2 | Να διαθέτει αντι-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών. | Ναι |  |  |
| Ε.3 | Να εχει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60mm (CFC & HCFC-free, πυκνότητας 42±2 Kg/m³) | Ναι |  |  |
| Ε.4 | Να φέρει εργονομικά σχεδιασμένες εναλλάξιμες πόρτες με κλειδαριά, πάχους 70mm, εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς σε θέσεις μικρότερες των 45° . | Ναι |  |  |
| Ε.5 | Να εχει υγειονομικές γωνίες εσωτερικά. | Ναι |  |  |
| Ε.6 | Να φέρει κουμπωτό σύστημα οδηγών & σχαρών. | Ναι |  |  |
| Ε.7 | Να έχει απόψυξη και εξάτμιση συμπυκνωμάτων με αντίσταση. | Ναι |  |  |
| Ε.8 | Να εχει κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. | Ναι |  |  |
| Ε.9 | Να εχει ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. | Ναι |  |  |
| Ε.10 | Να διαθέτει θερμοστάτη με οθόνη αφής. | Ναι |  |  |
| Ε.11 | Να φέρει ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος | Ναι |  |  |
| Ε.12 | Να εχει ενεργειακή κατάταξη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΕ 2015/1094 & 2015/1095 | Ναι |  |  |
| Ε.13 | Να εχει πάχος Πόρτας: 700mm | Ναι |  |  |
| Ε.14 | Στους Θαλάμους με 2 πόρτες να εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες , για μεγαλύτερο ωφέλιμο όγκο. Σύνολο 8 σχαρες. | Ναι |  |  |
| Ε.15 | Όγκος: 560 lt | Ναι |  |  |
| Ε.16 | 72x77x210cm | Ναι |  |  |
| Ε.17 | Πόρτες: 1 | Ναι |  |  |
| Ε.18 | Σχάρες: 8 | Ναι |  |  |
| Ε.19 | Θερμοκρασία λειτουργίας: -2 / +8C | Ναι |  |  |
| Ε.20 | Ψυκτικό υγρό: R134a | Ναι |  |  |
| Ε.21 | HP: 1/4 | Ναι |  |  |
| Ε.22 | Watts: 185 | Ναι |  |  |

ΣΤ. Οριζόντιος Καταψύκτης

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ.1 | Χωρητικότητα 450 lt | Ναι |  |  |
| ΣΤ.2 | Συμπαγές καπάκι | Ναι |  |  |
| ΣΤ.3 | Ψυκτικό υγρό R600 | Ναι |  |  |
| ΣΤ.4 | Εξωτερικές Διαστάσεις σε χιλιοστά Π χ Β χ Υ: 1120 χ 700 χ 850 | Ναι |  |  |
| ΣΤ.5 | Θερμοκρασία:-18°C/-24°C | Ναι |  |  |
| ΣΤ.6 | Αριθμός καλαθιών:1 | Ναι |  |  |
| ΣΤ.7 | Ιπποδύναμη:1/5HP | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.3

Α. Στερεοσκόπιο

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.1 | Να προσφερθεί στερεοσκόπιο ερευνητικού τύπου, με εργονομικό σχεδιασμό. Το οπτικό του σύστημα να βασίζεται σε τεχνολογία που να προσφέρει συνδυασμό μεγίστης διακριτικής ικανότητας και μέγιστο βάθος πεδίου, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές τρισδιάστατες εικόνες. Όλο το οπτικό του σύστημα να έχει αποχρωματική διόρθωση, με σκοπό την εξάλειψη σφαλμάτων, όπως χρωματικές παραμορφώσεις, καμπύλωση του οπτικού πεδίου και σφαιρική παραμόρφωση. Να είναι σχεδιασμένο για παρατήρηση δειγμάτων φωτεινού πεδίου σε διερχόμενο φωτισμό. | Ναι |  |  |
| Α.2 | Να διαθέτει: |  |  |  |
| Α.2.1 | Κωδικοποιημένο οπτικό σύστημα με λόγο μεγέθυνσης τουλάχιστον 20.5:1, ρυθμιζόμενη μεταξύ 0.78 – 16 και δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ μέσω λογισμικού. | Ναι |  |  |
| Α.2.2 | Ζεύγος προσοφθάλμιων 10/ 23mm, με ρύθμιση για την ανισομετρωπία και στους δύο φακούς. | Ναι |  |  |
| Α.2.3 | Εργονομική διοφθάλμια κεφαλή με γωνία παρατήρησης 45°. | Ναι |  |  |
| Α.2.4 | Επίπεδο αχρωματικό αντικειμενικό φακό 1, με απόσταση εργασίας τουλάχιστον 60,0 mm και διάμετρο 66mm. Με τον προσφερόμενο αντικειμενικό φακό και προσοφθάλμιους 10x, η συνολική μεγέθυνση να κυμαίνεται τουλάχιστον από 7.8 έως 160. | Ναι |  |  |
| Α.2.5 | Κολόνα εστίασης ύψους τουλάχιστον 420 mm, με δύο επίπεδα εστίασης, μικρο- και μακρο- (coarse και fine). | Ναι |  |  |
| Α.2.6 | Τράπεζα διερχομένου φωτός πλήρως κωδικοποιημένη με μονόπλευρη αντίθεση Rottermann (δυνατότητα εμφάνισης αλλαγών στον δείκτη διάθλασης του δείγματος ως διαφορά στη φωτεινότητα), φωτεινό πεδίο και σκοτεινό πεδίο. Να διαθέτει: | Ναι |  |  |
| Α.2.6.1 | Διάμετρο φωτιζόμενου πεδίου αντικειμένου 65 mm | Ναι |  |  |
| Α.2.6.2 | Ένταση του φωτός και κλείστρο ελεγχόμενο μέσω λογισμικού ή μονάδας εξωτερικού ελεγκτή | Ναι |  |  |
| Α.2.6.3 | Ομοιογενή φωτισμό LED με ανεξάρτητη ένταση σταθερή θερμοκρασία χρώματος (κοντά στο φως της ημέρας) | Ναι |  |  |
| Α.2.6.4 | Πηγή φωτός LED με διάρκεια ζωής 30.000 ώρες | Ναι |  |  |
| Α.2.6.5 | Διάφανη πλάκα γυάλινης επιφάνειας 170 x 220 mm | Ναι |  |  |
| Α.2.6.6 | Πόδια AntiShock | Ναι |  |  |
| Α.2.6.7 | 2x CAN bus, 1x θύρα USB για κωδικοποίηση, 1x έξοδο USB για τροφοδοσία καμερών. | Ναι |  |  |
| Α.10 | Να μπορεί να δεχτεί τρίτη κάθετη έξοδο, για προσαρμογή ψηφιακής κάμερας με λογισμικό, μηχανική κολώνα για αυτοματοποιημένη εστίαση, κ.α. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.4

Α. Ζυγός

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.1 | Με ανοξείδωτη πλάκα ζύγισης τουλάχιστον ακριβείας 2 δεκαδικών | Ναι |  |  |
| Α.2 | Ικανότητα Ζυγού: 200 g | Ναι |  |  |
| Α.3 | Ανάλυση: 0.01 g | Ναι |  |  |
| Α.4 | Γραμμικότητα : ±0.02 g | Ναι |  |  |

Β. Δύο (2) Υδατόλουτρα

Σημείωση: Οι κάτωθι προδιαγραφές θα πρέπει να πληρούνται από καθεμία από τις δύο (2) συσκευές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.1 | Ανοξείδωτο Υδατόλουτρο διπλού τοιχώματος με καπάκι | Ναι |  |  |
| Β.2 | Χωρητικότητα 5 Λίτρα | Ναι |  |  |
| Β.3 | Ψηφιακή Ρύθμιση της θερμοκρασίας | Ναι |  |  |
| Β.4 | Εύρος Θερμοκρασίας +5 μέχρι 99 °C | Ναι |  |  |
| Β.5 | Γρήγορη άνοδος θερμοκρασίας, ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας | Ναι |  |  |
| Β.6 | Σταθερότητα Θερμοκρασίας ±0,2 °C | Ναι |  |  |
| Β.7 | Προσαρμόσιμη ειδοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης των δειγμάτων | Ναι |  |  |
| Β.8 | Προστασία στην περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού στο υδατόλουτρο | Ναι |  |  |
| Β.9 | Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και ειδοποίηση: 1 tμέχρι 999 λεπτά | Ναι |  |  |

Γ. Δοχείο βραχύχρονης αποθήκευσης υγρού αζώτου

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.1 | Απόλυτα στεγανό διπλό τοίχωμα ουρεθάνης | Ναι |  |  |
| Γ.2 | Χωρητικότητα (l): 4 | Ναι |  |  |
| Γ.3 | Ανθεκτικότητα σε εύρος θερμοκρασιών: -196...+100 °C | Ναι |  |  |

Δ. Εκτυπωτική μηχανή

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ.1 | Ηλεκτρονικό Σύστημα εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών σε αμπούλες και αντικειμενοφόρες πλάκες | Ναι |  |  |
| Δ.2 | Να διαθέτει πληκτρολόγιο & οθόνη. | Ναι |  |  |
| Δ.3 | Μακράς διάρκειας επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου | Ναι |  |  |
| Δ.4 | Να συνοδεύεται από μια βαλίτσα αποθήκευσης, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, αντάπτορα και μελάνι. | Ναι |  |  |
| Δ.5 | Όλα τα παραπάνω να αναφέρονται και να αποδεικνύονται από τα επίσημα prospectus του Οίκου. | Ναι |  |  |

Ε. Δέκα (10) ετικέτες εκτύπωσης

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε.1 | Να είναι σχεδιασμένες για να αντέχουν στις ακραίες συνθήκες του εργαστηρίου (υγρό άζωτο). | Ναι |  |  |
| Ε.2 | Να ταιριάζουν απόλυτα σε αμπούλες των 2 ml | Ναι |  |  |
| Ε.3 | 19x6.4 MM | Ναι |  |  |

ΣΤ. Πιπέττες μεταβλητού όγκου

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ.1 | Δυο (2) τμχ με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: | Ναι |  |  |
| ΣΤ.1.1 | Να διαθέτει κεντρικό κουμπί πιπετταρίσματος και ξεχωριστό κομβίο απόρριψης ρύγχου | Ναι |  |  |
| ΣΤ.1.2 | Να διαθέτει προστασία όγκου | Ναι |  |  |
| ΣΤ.1.3 | Ανθεκτικότητα στη UV ακτινοβολία | Ναι |  |  |
| ΣΤ.1.4 | Κατάλληλη για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες | Ναι |  |  |
| ΣΤ.1.5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών | Ναι |  |  |
| ΣΤ.1.6 | Πιστοποίηση CE & IVD | Ναι |  |  |
| ΣΤ.1.7 | Πιπέττα όγου 2-20 μL για ρύγχος 2-200μL | Ναι |  |  |
| ΣΤ.1.8 | Ακρίβεια σε % (+/-): 0,8 % | Ναι |  |  |
| ΣΤ.1.9 | Ακρίβεια σε μl (+/-): 0,16 μl | Ναι |  |  |
| ΣΤ.2 | Δυο (2) τμχ με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: | Ναι |  |  |
| ΣΤ.2.1 | Πιπέττα όγκου 20-200 μL, για ρύγχος 2-200μL | Ναι |  |  |
| ΣΤ.2.2 | Ακρίβεια σε % (+/-): 0,6 % | Ναι |  |  |
| ΣΤ.2.3 | Ακρίβεια σε μl (+/-): 1,2 μl | Ναι |  |  |
| ΣΤ.3 | Δυο (2) τμχ με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: | Ναι |  |  |
| ΣΤ.3.1 | Πιπέττα όγκου 100-1000μL,για ρύγχος 50-1250μL | Ναι |  |  |
| ΣΤ.3.2 | Ακρίβεια σε % (+/-): 0,6% | Ναι |  |  |
| ΣΤ.3.3 | Ακρίβεια σε μl (+/-): 6 μl | Ναι |  |  |
| ΣΤ.4 | Ένα (1) τμχ με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: | Ναι |  |  |
| ΣΤ.4.1 | Πιπέττα όγκου 0,5-10 μL για ρύγχος 10μL | Ναι |  |  |
| ΣΤ.4.2 | Ακρίβεια σε % (+/-): 1 % | Ναι |  |  |
| ΣΤ.4.3 | Ακρίβεια σε μl (+/-): 0,1 μl | Ναι |  |  |
| ΣΤ.5 | Μία (1) 8-κάναλη πιπέττα | Ναι |  |  |
| ΣΤ.5.1 | Όγκος 20-200μL | Ναι |  |  |
| ΣΤ.5.2 | Ακρίβεια σε % (+/-): 0,8 % | Ναι |  |  |
| ΣΤ.5.3 | Ακρίβεια σε μl (+/-): 1,6 μl | Ναι |  |  |
| ΣΤ.6 | Μία (1) 12-κάναλη πιπέττα | Ναι |  |  |
| ΣΤ.6.1 | Όγκος 20-200μL | Ναι |  |  |
| ΣΤ.6.2 | Ακρίβεια σε % (+/-): 0,8 % | Ναι |  |  |
| ΣΤ.6.3 | Ακρίβεια σε μl (+/-): 1,6 μl | Ναι |  |  |

Ζ. Τέσσερα (4) Πιάτα 4 πηγαδιών

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζ.1 | Αποστειρωμένα | Ναι |  |  |
| Ζ.2 | Πολυστυρένιο USP τάξης VI | Ναι |  |  |
| Ζ.3 | Περιοχής καλλιέργειας : 1.9cm2/πηγάδι | Ναι |  |  |
| Ζ.4 | Εξωτερικό μηκος: 66mm | Ναι |  |  |
| Ζ.5 | Τεμάχια/κιβώτιο: 120 | Ναι |  |  |

Η. Κρυοφιαλίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Η.1 | Υλικό πολυπροπυλένιο | Ναι |  |  |
| Η.2 | Ελεύθερα από DNase/RNase | Ναι |  |  |
| Η.3 | Λιγότερο από 0,25 ενδοτοξίνη unit/ml με πιστοποίηση USP | Ναι |  |  |