ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

- Τεχνικές απαιτήσεις Φασματοφωτομέτρου Μικροπλακών (Microplate Reader)

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Να είναι φασματοφωτόμετρο μικροπλακών το οποίο να μπορεί να πραγματοποιεί ως έχει μετρήσεις με τις τεχνικές της απορρόφησης, του φθορισμού, του φθορισμού με πόλωση και της φωταύγειας. | Ναι |  |  |
| 1.2 | Να μπορεί να δεχτεί όλων των ειδών τις μικρόπλακες: από 6 έως και 384 βοθρίων όλων των ειδών πυθμένα (flat, U, V). Να διαθέτει δε εντός του λογισμικού του ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με τις διαστάσεις των μικροπλακών των κυριότερων κατασκευαστών παγκοσμίως. Να διαθέτει ικανότητα υποδοχής και cell chips, roboflasks και κυβεττών. Να έχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης ώστε να δέχεται και μικρόπλακές των 1536 βοθρίων. | Ναι |  |  |
| 1.3 | Να χρησιμοποιεί ως φωτεινή πηγή λυχνία Ξένου (Xe) ασυνεχούς λειτουργίας (Xenon Flash lamp). | Ναι |  |  |
| 1.4 | Να διαθέτει οπτικό σύστημα με δύο διπλούς μονοχρωμάτορες ώς εξής: ένα διπλό μονοχρωμάτορα για τη διέγερση και ένα διπλό μονοχρωμάτορα για την εκπομπή. | Ναι |  |  |
| 1.5 | Να διαθέτει φασματικό εύρος για την τεχνική της απορρόφησης από ελάχιστο 200nm μέχρι μέγιστο 1000nm ή ευρύτερο. | Ναι |  |  |
| 1.6 | Nα διαθέτει μεγάλη ταχύτητα στην κίνηση του μονοχρωμάτορα, ώστε να δύναται να σαρώνει περιοχή φάσματος από ελάχιστο 200nm μέχρι μέγιστο 1000nm ή ευρύτερο σε χρόνο μικρότερο των 6 sec ώστε να είναι δυνατή η λήψη φασμάτων και εντός πειραμάτων κινητικών. | Ναι |  |  |
| 1.7 | Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης με φωτοδίοδο για την απορρόφηση. | Ναι |  |  |
| 1.8 | Να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από: +0,3nm | Ναι |  |  |
| 1.9 | Να διαθέτει επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από: +0,3nm. | Ναι |  |  |
| 1.10 | Να διαθέτει εύρος μέτρησης οπτικής πυκνότητας από ελάχιστο 0,000 μέχρι μέγιστο 4,000 OD ή ευρύτερο, με ακρίβεια μέτρησης καλύτερη από +0,5% στα 260 nm και επαναληψιμότητα τουλάχιστον ίση με 0,2% μετρούμενη στο ίδιο μήκος κύματος. | Ναι |  |  |
| 1.11 | Να διαθέτει ακρίβεια στη φωτομέτρηση του λόγου 260/280nm ίση ή καλύτερη από +0,08%. | Ναι |  |  |
| 1.12 | Να διαθέτει εγκατεστημένη την τεχνική του φθορισμού με μονοχρωμάτορες, η οποία θα πρέπει: - Να διαθέτει εύρος μετρήσεων τουλάχιστον: 250nm (ελάχιστο) έως και 900nm (μέγιστο) ή ευρύτερο για διέγερση και 300 (ελάχιστο) έως και 900nm (μέγιστο) ή ευρύτερο για εκπομπή. - Να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος σε κάθε περίπτωση καλύτερη των 2nm. - Να διαθέτει επαναληψιμότητα μήκους κύματος: καλύτερη από 1nm. - Να διαθέτει ευαισθησία ίση ή καλύτερη από 50 aMol / βοθρίο για όγκο 100μL μετρημένο σε μικρόπλακα των 384 βοθρίων. Να δοθούν σχετικά στοιχεία. - Να διαθέτει εγκατεστημένη και την λειτουργία μέτρησης και με την τεχνική φθορισμού με πόλωση (Fluorescence polarization) στην περιοχή από 320nm (ελάχιστο) μέχρι τουλάχιστον 850nm (μέγιστο) ή ευρύτερη. - Να διαθέτει ευαισθησία με την τεχνική φθορισμού με πόλωση ίση ή καλύτερη από 3,0mP για διάλυμα 1nΜ Fluorescein. - Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης έτσι ώστε μετά την αναβάθμιση του να μπορεί πέραν της μέτρησης με μονοχρωμάτορες να μετρά και με χρήση φίλτρων στη διέγερση και εκπομπή. Η εναλλαγή των οπτικών συστημάτων φίλτρων με τους μονοχρωμάτορες σε αυτή την περίπτωση να γίνεται μέσω του λογισμικού του οργάνου. - Να διαθέτει ικανότητα μέτρησης έντασης φθορισμού σε ολόκληρη τη μικρόπλακα 384 βοθρίων σε χρόνο ίσο ή μικρότερο από 30sec. - Να διαθέτει ικανότητα σάρωσης εκάστου βοθρίου με τουλάχιστον 10.000 μετρήσεις. | Ναι |  |  |
| 1.13 | Να είναι δυνατή μέσω του λογισμικού η επιλογή του αριθμού των εκλάμψεων (flashes) και της ευαισθησίας του φωτοπολλαπλασιαστή. Ειδικά για τις μετρήσεις κινητικής φθορισμού να ρυθμίζεται επιπλέον και ο χρόνος ολοκλήρωσης (integration time). | Ναι |  |  |
| 1.14 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης έτσι ώστε μετά την αναβάθμιση του να μπορεί να μετρά και από το κάτω μέρος της μικρόπλακας (bottom reading). Να είναι δυνατή μέσω του λογισμικού η αυτόματη εστίαση καθ’ ύψος (z-focusing) περιλαμβανομένης της διόρθωσης υποστρώματος στη μικρόπλακα. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά. | Ναι |  |  |
| 1.15 | Να έχει ικανότητα λήψης φασμάτων απορρόφησης, διέγερση και εκπομπής καθώς και τρισδιάστατων φασμάτων φθορισμού. | Ναι |  |  |
| 1.16 | Να διαθέτει εγκατεστημένη την τεχνική της φωταύγειας (Luminescence), με ανεξάρτητο σύστημα ανίχνευσης ειδικά σχεδιασμένο για την τεχνική αυτή περιλαμβάνον ειδικού τύπου Φωτοπολλαπλασιαστή (PMT). Θα πρέπει: - Να διαθέτει ικανότητα σάρωσης του εκπεμπόμενου από τα δείγματα φωτός σε εύρος από: 400nm (ελάχιστο) μέχρι και 700nm (μέγιστο) ή ευρύτερο. - Να διαθέτει ευαισθησία (στην περίπτωση glow type luminescence) ίση ή καλύτερη από 230amol ATP / βοθρίο για διάλυμα όγκου 25μL σε μικρόπλακα των 384 βοθρίων. - Να διαθέτει δυναμικό εύρος μετρήσεων μεγαλύτερο από 8 τάξεις μεγέθους. - Να διαθέτει ικανότητα μέτρησης με καθορισμό των ορίων του φασματικού εύρους στο οποίο θα λαμβάνεται η μέτρηση (Multicolor Luminescence technique). | Ναι |  |  |
| 1.17 | Να μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις κινητικών (kinetic mode) σε διαστήματα (intervals) που καθορίζονται από το χρήστη. Το τελικό σημείο της κινητικής της αντίδρασης να μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το χρήστη. | Ναι |  |  |
| 1.18 | Να μπορεί να πραγματοποιεί τουλάχιστον 10.000 μετρήσεων σε διαφορετικά σημεία του ίδιου βοθρίου. Επιπλέον να μπορεί ο χρήστης μέσω του λογισμικού να ορίσει την κατανομή των σημείων μέτρησης στο βοθρίο. | Ναι |  |  |
| 1.19 | Να μπορεί να πραγματοποιεί πολλαπλές αναγνώσεις ανά βοθρίο με χρήση διαφορετικών τεχνικών φωτομέτρησης (multi-labeling) χωρίς να απαιτείται αλλαγή του πρωτοκόλλου μέτρησης (method file). | Ναι |  |  |
| 1.20 | Να διαθέτει λειτουργία ανατάραξης (shaking) της μικρόπλακας, με γραμμικό, τροχιακό και διπλό τροχιακό τρόπο (σχήμα «8») σε διαφορετικές ταχύτητες κίνησης. | Ναι |  |  |
| 1.21 | Να διαθέτει σύστημα επώασης μικροπλακών από θερμοκρασία δωματίου μέχρι τουλάχιστον 40oC. | Ναι |  |  |
| 1.22 | Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί μελλοντικά και σύστημα ψύξης της μικρόπλακας σε θερμοκρασίες από τουλάχιστον 10oC κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχιστο) το οποίο θα συνεργάζεται με το ήδη εγκατεστημένο στο όργανο σύστημα θέρμανσης της μικρόπλακας. | Ναι |  |  |
| 1.23 | Να διαθέτει εγκατεστημένη ειδική λειτουργία η οποία θα εμποδίζει την εξάτμιση του ύδατος κατά τη διάρκεια της επώασης κοινών μικροπλακών. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά. | Ναι |  |  |
| 1.24 | Να διαθέτει ικανότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος υποδοχής και μέτρησης στο υπεριώδες φάσμα πολύ μικρών όγκων (2μL) ταυτόχρονα σε τουλάχιστον δώδεκα (12) δείγματα χωρίς να απαιτείται καμία βαθμονόμηση του. Να δοθούν σχετικά στοιχεία από σχετικές εφαρμογές του κατασκευαστικού οίκου. | Ναι |  |  |
| 1.26 | Να διαθέτει ικανότητα μελλοντικής προσθήκης λειτουργίας απεικόνισης και καταμέτρησης κυττάρων φωτεινού πεδίου (bright field), με αυτόματη εστίαση και διακριτική ικανότητα καλύτερη από 1,5 μm/pixel. | Ναι |  |  |
| 1.27 | Να διαθέτει ικανότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος παροχής και ελέγχου αερίων CO2 και O2 ή N2 στο θάλαμο μέτρησης της μικρόπλακας με σκοπό τη δημιουργία των βέλτιστων κάθε φορά συνθηκών για τη διεξαγωγή μετρήσεων του ρυθμού ανάπτυξης κυττάρων σε ειδικές συνθήκες. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ρυθμίζεται η ατμόσφαιρα στο διαμέρισμα τοποθέτησης της μικρόπλακας σε εύρος από 0,05% (ελάχιστο) μέχρι και 10% (μέγιστο) ή ευρύτερο ως προς το CO2 και σε εύρος από 0,1% (ελάχιστο) μέχρι και 20% (μέγιστο) ή ευρύτερο ως προς το Ο2. Να διαθέτει λειτουργία αντιστάθμισης της συμβολής του υψομέτρου στη μερική πίεση του CO2 έτσι ώστε να παρέχονται αξιόπιστες μετρήσεις εντός του θαλάμου μετρήσεων. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά επισυνάπτοντας σχετικές εφαρμογές από το εργοστάσιο κατασκευής του οργάνου. | Ναι |  |  |
| 1.28 | Να διαθέτει ικανότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος ταχείας έγχυσης αντιδραστηρίων σε μικρόπλακα (injectors) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, ελεγχόμενο από το λογισμικό του οργάνου. Το εν λόγω σύστημα έγχυσης θα πρέπει να δύναται να εγχύει από 5μL (ελάχιστο) μέχρι και 2000μL (μέγιστη τιμή) ή ευρύτερο έχοντας ελάχιστο βήμα 1μL, ανά ώθηση του πιστονιού (stroke) ενώ ο νεκρός του όγκος (dead volume) θα πρέπει να είναι μικρότερος από 100μL περιλαμβάνον τη λειτουργία pump back. | Ναι |  |  |
| 1.29 | Να διαθέτει ικανότητα μελλοντικής προσθήκης αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας μικροπλακών από και προς το όργανο του ίδιου κατασκευαστικού τύπου, το οποίο θα πρέπει: - Να παρέχει ικανότητα τροφοδοσίας τουλάχιστον 50 μικροπλακών των 6, 12, 24, 48, 96, 384 και 1536 βοθρίων - Να χρησιμοποιεί πύργο τροφοδοσίας μικροπλακών τουλάχιστον 50 θέσεων - Να χρησιμοποιεί χωριστό (2ο) πύργο λήψης επεξεργασμένων μικροπλακών τουλάχιστον 50 θέσεων. - Να χρησιμοποιεί εργοστασιακό σύστημα προστασίας των μικροπλακών από το φώς. - Να ελέγχεται πλήρως από το λογισμικό του οργάνου - Να παρέχει λειτουργία επώασης των μικροπλακών σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη μέτρηση τους. | Ναι |  |  |
| 1.30 | Να συνοδεύεται από λογισμικό, προγραμματισμένο σε περιβάλλον Windows, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των λειτουργιών του οργάνου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να: | Ναι |  |  |
| 1.31.1 | Να διαθέτει εντολές Wizard για διεξαγωγή βήμα-βήμα πολύπλοκων αναλύσεων και υπολογισμών, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να είναι φιλικές στον χρήστη για δημιουργία νέων μεθόδων, εφαρμογή μεθόδων ή απλή συλλογή δεδομένων. | Ναι |  |  |
| 1.31.2 | Να μπορεί να δεχτεί και να αποστείλει αρχεία σε μορφή ASCII. | Ναι |  |  |
| 1.31.3 | Να έχει δυνατότητα διεξαγωγής πολύπλοκων εργασιών όπως διαφορετικούς συνδυασμούς ομάδων πειραματικών δεδομένων σε μία μικροπλάκα. | Ναι |  |  |
| 1.31.4 | Να μπορεί να πραγματοποιεί πολλαπλές αναγνώσεις ανά βοθρίο. | Ναι |  |  |
| 1.31.5 | Να έχει ειδική ρουτίνα για εύκολη και αξιόπιστη λειτουργία οπτικού προσδιορισμού νέων ή δημιουργημένων από τον χρήστη σχημάτων των μικροπλακών. Να διαθέτει επιπλέον προ-εγκατεστημένη και έτοιμη προς χρήση βιβλιοθήκη με τύπους μικροπλακών των κυριότερων κατασκευαστών. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά. | Ναι |  |  |
| 1.31.6 | Να μπορεί να κωδικοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων με χρήση χρωμάτων της επιλογής του χρήστη ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρώτη εκτίμηση τους. | Ναι |  |  |
| 1.31.7 | Να έχει δυνατότητα παρουσίασης των γραφημάτων των μετρήσεων των κινητικών (kinetic mode) ανά βοθρίο παρουσιαζόμενες για το σύνολο της μικρόπλακας. | Ναι |  |  |
| 1.31.8 | Να έχει δυνατότητα να επιλογής από τον χρήστη μετασχηματισμών, υπολογισμών, βαθμονομήσεων (point to point, linear regression, non-linear regression, πολυονυμικών, τεσσάρων και πέντε παραμέτρων), δημιουργίας αναφορών και έκδοσης αποτελεσμάτων. | Ναι |  |  |
| 1.31.9 | Να διαθέτει λειτουργίες χειρισμού μετρήσεων που πραγματοποιούνται με τεχνική διαδοχικών αραιώσεων και να δύναται να υπολογίζει τον παράγοντα ICx. | Ναι |  |  |
| 1.31.10 | Να πραγματοποιεί πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του οργάνου για μελέτες κινητικών ή τελικού σημείου. | Ναι |  |  |
| 1.31.11 | Να διαθέτει πλήρη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων κινητικών αντιδράσεων, screening, curve fitting και multilabelling με όλες τις υποστηριζόμενες από το όργανο τεχνικές. | Ναι |  |  |
| 1.31.12 | Να διαθέτει πλήρεις λειτουργίες επεξεργασίας φασμάτων περιλαμβανομένων των λειτουργιών: αφαίρεσης υποστρώματος, εξομάλυνσης, χαρακτηρισμού φασματικών κορυφών, three dimensional spectra (3D spectra), κλπ | Ναι |  |  |
| 1.32 | Να διαθέτει ικανότητα μελλοντικής αναβάθμισης ώστε μετά την αναβάθμιση να δύναται να μετρά και με την τεχνική Alphascreen με λειτουργία αντιστάθμισης της θερμοκρασίας. | Ναι |  |  |
| 1.33 | Το προσφερόμενο όργανο να διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ρομποτικά συστήματα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά η πλήρης αυτοματοποίηση των πρωτοκόλλων των δοκιμών. | Ναι |  |  |
| 1.34 | Να διαθέτει σήμανση CE mark. | Ναι |  |  |
| 1.35 | Τάση λειτουργίας: 220Volt/50Hz. | Ναι |  |  |

- Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 2.2 | Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων του προμηθευτή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης. | Ναι |  |  |
| 2.3 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Ε.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 2.4 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |
| 2.5 | Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής να παρέχει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, εφόσον ζητηθούν από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α μετά το πέρας της εγγύησης. | ≥7 |  |  |

3. Παράδοση – εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού και έχει την ευθύνη να τον παραδώσει σε καλή λειτουργία), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 3.2 | Χρόνος προσκόμισης του εξοπλισμού σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤90 |  |  |
| 3.3 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και εκπαίδευσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση του εξοπλισμού. | ≤20 |  |  |

4. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού και λογισμικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης (user manuals). | Ναι |  |  |
| 4.2 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Ναι |  |  |

5. Εκπαίδευση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

- Τεχνικές απαιτήσεις Συστήματος Φασματοσκοπίας Κυκλικού Διχρωϊσμού (Circular Dichroism)

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Να διαθέτει ως πηγή φωτός λυχνία Xe 150 Watt η οποία να ψύχεται με τη βοήθεια αέρα μέσω ειδικής διάταξης ψύξης. | Ναι |  |  |
| 1.2 | Να διαθέτει ανιχνευτική διάταξη με φωτοπολλαπλασιαστή τύπου Head on. | Ναι |  |  |
| 1.3 | Να έχει εύρος μετρήσεων τουλάχιστον: 165 – 930 nm. | Ναι |  |  |
| 1.4 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του σε εύρος μήκους κύματος μέχρι τουλάχιστον 1500nm ώστε να καλύπτεται και η NIR περιοχή του φάσματος. | Ναι |  |  |
| 1.5 | Να διαθέτει λειτουργία ρύθμισης του μήκους κύματος με χρήση ενσωματωμένης λυχνίας Hg. | Ναι |  |  |
| 1.6 | Να διαθέτει διάταξη έγχυσης αζώτου (Nitrogen purging) η οποία να εγχύει το αέριο στο χώρο του μονοχρωμάτορα, της λυχνίας Ξένου και στο διαμέρισμα του δείγματος. | Ναι |  |  |
| 1.7 | Να διαθέτει ικανότητα ταυτόχρονης λήψης τουλάχιστον τεσσάρων (4) καναλιών οπτικού σήματος περιλαμβανομένων των: CD, Απορρόφησης, γραμμικού διχρωϊσμού (LD, Linear Dichroism), Φθορισμού. | Ναι |  |  |
| 1.8 | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης, ώστε μετά την αναβάθμιση να πραγματοποιεί μετρήσεις και με την τεχνική FDCD (Fluorescence Detected CD). | Ναι |  |  |
| 1.9 | Να διαθέτει δε δυνατότητα πέραν της αναβάθμισης με ενσωμάτωση της τεχνικής FDCD να μπορεί αναβαθμιστεί περεταίρω ώστε να μπορεί να λειτουργεί και σαν φασματοφθορισμόμετρο. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά. | Ναι |  |  |
| 1.10 | Να έχει οπωσδήποτε τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις με χρήση των παρακάτω τεχνικών κατ’ ελάχιστον (οι ζητούμενες δυνατότητες αναβάθμισης να αποδεικνύονται από prospectus του κατασκευαστικού οίκου) για: (α) ORD (Optical Rotary Dispersion) (β) CD-Stopped flow Absorbance (γ) Stopped Flow Fluorescence (δ) Chiral HPLC detection (ε) Magnetic circular dichroism. (στ) CPL (Circularly Polarized Luminescence) | Ναι |  |  |
| 1.11 | Να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος ως εξής: - +0,1 nm ή καλύτερη (σε ολόκληρη την περιοχή από 165 έως 250 nm) - +0,2 nm ή καλύτερη (σε ολόκληρη την περιοχή από 250 έως 500 nm) - +0,5 nm ή καλύτερη (σε ολόκληρη την περιοχή από 500 έως 800 nm) - +1,5 nm ή καλύτερη (για την περιοχή άνω των 800nm) | Ναι |  |  |
| 1.12 | Να διαθέτει φασματικό εύρος (spectral bandwidth) ρυθμιζόμενο στην περιοχή από 0,01 έως και 15nm κατ’ ελάχιστον. | Ναι |  |  |
| 1.13 | Να διαθέτει ρυθμιζόμενο εύρος σχισμής (slit width): 1 έως 4000 μm τουλάχιστον. | Ναι |  |  |
| 1.14 | Η απόκριση (response) του οργάνου να ρυθμίζεται στην περιοχή από 0,5 msec έως 30 sec κατ’ ελάχιστον. | Ναι |  |  |
| 1.15 | Η σάρωση να γίνεται υποχρεωτικά και με τους τρεις (3) ακόλουθους τρόπους: - Συνεχώς (continuous mode) - Σε βήματα (step scan mode) - Καθορισμένη απόκριση (fixed response) και αυτόματη (auto response). | Ναι |  |  |
| 1.16 | Οι μετρήσεις να γίνονται σε ταχύτητες: από 1nm / min (μικρότερη) έως και 9.000 nm / min (η μεγαλύτερη) κατ’ ελάχιστον. | Ναι |  |  |
| 1.17 | Η δειγματοληψία (sampling) να μπορεί να πραγματοποιείται σε διαστήματα (intervals) καθοριζόμενα μέσω του λογισμικού: - σε βήματα εντός της περιοχής από 0,025 έως και 10 nm κατ ελάχιστον για continuous mode - σε βήματα εντός της περιοχής από 0,1 έως και 100 nm κατ ελάχιστον για step scan mode - σε βήματα εντός της περιοχής από 0,5 msec έως και 60 min κατ ελάχιστον για time change mode | Ναι |  |  |
| 1.18 | Να διαθέτει εύρος μετρήσεων του CD σήματος: +10, +200 και +8000 mdeg | Ναι |  |  |
| 1.19 | Να διαθέτει διακριτική ικανότητα για το σήμα του CD ίση ή καλύτερη από +0,00001mDeg | Ναι |  |  |
| 1.20 | Η διαχεόμενη ακτινοβολία (stray light) να είναι ίση ή μικρότερη από: 0,0003% μετρούμενη στα 200 nm. | Ναι |  |  |
| 1.21 | Να έχει σταθερότητα γραμμής βάσης (Baseline stability) τουλάχιστον: +0,02 mDeg/hour. | Ναι |  |  |
| 1.22 | Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης για τη μέτρηση στερεών δειγμάτων με χρήση σφαίρας ολοκλήρωσης του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για πλήρη συμβατότητα. | Ναι |  |  |
| 1.23 | Ο προγραμματισμός, η επεξεργασία / παρουσίαση των αποτελεσμάτων και γενικά ο έλεγχος του οργάνου να πραγματοποιείται με χρήση εξωτερικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος θα συνοδεύει το όργανο. Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής Pentium Dual core 2,0 GHz, Μνήμη RAM 8 GΒ, HDD 1 ΤΒ, Οδηγό DVD-Recorder, Οθόνη: TFT 19’’ έγχρωμη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, Windows 10 professional ή νεότερα, Εκτυπωτή έγχυσης μελάνης (inkjet). | Ναι |  |  |
| 1.24 | Να συνοδεύεται από λογισμικό (software) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, προγραμματισμένο σε περιβάλλον Microsoft Windows το οποίο να ελέγχει πλήρως τη λειτουργία του οργάνου και να επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Το λογισμικό να έχει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες: | Ναι |  |  |
| 1.24.1 | Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης διαφορετικών φασμάτων στο ίδιο διάγραμμα ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση ή / και συσχέτιση τους. | Ναι |  |  |
| 1.24.2 | Να διαθέτει δυνατότητα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων σε συγκεκριμένο μήκος κύματος ώστε να παρακολουθείται οι μεταβολές του σήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. | Ναι |  |  |
| 1.24.3 | Να πραγματοποιεί διόρθωση γραμμής βάσης (baseline correction). | Ναι |  |  |
| 1.24.4 | Να έχει δυνατότητα επιλογής «ελεύθερης» γραμμής βάσεως με βάση έως και τουλάχιστον 30 σημεία τα οποία να μπορούν να επιλέγονται από το χρήστη. | Ναι |  |  |
| 1.24.5 | Να διαθέτει αυτόματη εξομάλυνση (smoothing) των ληφθέντων φασμάτων και ανίχνευση των φασματικών κορυφών. | Ναι |  |  |
| 1.24.6 | Να έχει δυνατότητα αριθμητικών υπολογισμών μεταξύ φασμάτων: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και να μπορεί να υπολογίζει παράγωγα φάσματα (Derivative spectras) έως και 4ης τάξεως. | Ναι |  |  |
| 1.24.7 | Να πραγματοποιεί υπολογισμό του ύψους κορυφής με χρήση ενός ή δύο σημείων της γραμμής βάσεως και να μπορεί να υπολογίζει το μέγιστο πλάτος στο μισό του ύψους της κορυφής (FWHM, Full Width at Half Maximum peak). | Ναι |  |  |
| 1.24.8 | Να μπορεί οπωσδήποτε να αποθηκεύει τις παραμέτρους των ληφθέντων φασμάτων καθώς επίσης και το όνομα του δείγματος, του αναλυτή και λοιπά σχόλια μαζί με τις τελευταίες τροποποιήσεις σε αυτά, ώστε να αναγνωρίζονται και τα αρχικά φασματοσκοπικά δεδομένα (πριν την τροποποίηση τους) για μελλοντική χρήση. | Ναι |  |  |
| 1.24.9 | Να πραγματοποιεί υπολογισμούς με βάση καμπύλες βαθμονόμησης των τύπων (κατ ελάχιστον): γραμμική, πολυωνυμική, τρίτης τάξεως, σημείο προς σημείο, σιγμοειδή, logistic. | Ναι |  |  |
| 1.24.10 | Να διαθέτει λειτουργία συνεχών αυτοελέγχων (self diagnostics) οι οποίοι να πραγματοποιούνται αυτόματα και να προειδοποιούν το χρήστη για πιθανή δυσλειτουργία των οργάνων. | Ναι |  |  |
| 1.24.11 | Να διαθέτει ειδικού μενού (environment menu) το οποίο να ελέγχει την εγκατάσταση των προαιρετικών περιφερειακών (πχ: θερμοστατούμενα κελιά) τα οποία προσαρμόζονται στο όργανο. | Ναι |  |  |
| 1.24.12 | Να διαθέτει γεννήτρια παραγωγής αναφορών (report generator) μέσω της οποίας να μπορεί ο χρήστης να δημιουργεί αναφορές που θα συμπεριλαμβάνουν φασματοσκοπικά δεδομένα, εικόνες, πίνακες μετρήσεων, λογότυπα, κλπ. | Ναι |  |  |
| 1.24.13 | Να έχει επιπλέον τη δυνατότητα εισαγωγής, εξαγωγής και επεξεργασίας φασμάτων τα οποία έχουν ληφθεί από όργανα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τεχνικές υπέρυθρης φασματοσκοπίας, φασματοφωτομετρίας ορατού υπεριώδους (UV/Vis) ώστε να γίνονται συσχετισμοί μεταξύ διαφορετικών τεχνικών με σκοπό την εξαγωγή σύνθετων φασματικών πληροφοριών. | Ναι |  |  |
| 1.25 | Να συνοδεύεται από λογισμικό εφαρμογής (application software) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για την εκτίμηση της δευτεροταγούς δομής των πρωτεϊνών. Το λογισμικό θα συνοδεύεται από την επίσημη άδεια λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου. | Ναι |  |  |
| 1.26 | Να συνοδεύεται από λογισμικό εφαρμογής (application software) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τον υπολογισμό των θερμοδυναμικών παραμέτρων των πρωτεϊνών συμπεριλαμβανομένων των Tm, ΔΗ, ΔS. Το λογισμικό θα συνοδεύεται από την επίσημη άδεια λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου. | Ναι |  |  |
| 1.27 | Να συνοδεύεται επίσης από: - Ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία οπτικής διαδρομής 10mm - Ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία οπτικής διαδρομής 5mm - Ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία οπτικής διαδρομής 2mm - Ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία οπτικής διαδρομής 1mm - Σετ spacers για χρήση με κυψελίδες των 1, 2 και 5mm. | Ναι |  |  |
| 1.28 | Το σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με την προσθήκη επιπλέον accessories του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με το όργανο για απόλυτη συμβατότητα εντός των οποίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: - Ανιχνευτής InGaAs για επέκταση φάσματος στο NIR. - Κελιά δείγματος για μετρήσεις σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία - Συστήματα peltier για χρήση και με την τεχνική του FDCD (όταν αυτή εγκατασταθεί στο όργανο) - Συστήματα δειγματοληψίας στερεών δειγμάτων - Συστήματα μέτρησης με την τεχνική ORD - Μόνιμους μαγνήτες για ενσωμάτωση της τεχνικής Magnetic CD - Συστήματα αυτόματης τιτλοδότησης για χρήση με την τεχνική stopped Flow με 2, 3 ή και 4 ανεξάρτητές σύριγγες Για όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να γίνει αναφορά στην προσφορά των εργοστασιακών κωδικών των ειδών. | Ναι |  |  |
| 1.29 | Το όργανο να φέρει σήμανση CE Mark. | Ναι |  |  |

2. Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 2.2 | Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων του προμηθευτή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης. | Ναι |  |  |
| 2.3 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Ε.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 2.4 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |
| 2.5 | Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής να παρέχει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, εφόσον ζητηθούν από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α μετά το πέρας της εγγύησης. | ≥7 |  |  |

3. Παράδοση – εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού και έχει την ευθύνη να τον παραδώσει σε καλή λειτουργία), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 3.2 | Χρόνος προσκόμισης του εξοπλισμού σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤120 |  |  |
| 3.3 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και εκπαίδευσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση του εξοπλισμού. | ≤20 |  |  |

4. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού και λογισμικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης (user manuals). | Ναι |  |  |
| 4.2 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Ναι |  |  |

5. Εκπαίδευση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή | Ναι |  |  |