## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Φύλλο Συμμόρφωσης - Πίνακες Αναλυτικής Παρουσίασης Τεχνικών Προδιαγραφών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

1. Τεχνικές απαιτήσεις ειδών

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Το προσφερόμενο σύστημα να είναι συμβατό με τον εξής υπάρχοντα εξοπλισμό της Μονάδας Απεικονιστικής Μικροσκοπίας: 1) ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού Leica DMΙRΕ2 2) λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας IMARIS και VOLOCITY | Ναι |  |  |
| 1.2 | Να περιλαμβάνει μονάδα συνεστιακής απεικόνισης δομημένου φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης του βάθους της οπτικής τομής, θύρα USB, και περιστρεφόμενο φορέα φίλτρων με χωρητικότητα τουλάχιστον τεσσάρων (4) σετ φίλτρων | Ναι |  |  |
| 1.3 | Να περιλαμβάνει sCMOS μονοχρωματική κάμερα με τουλάχιστον: 4 Μpixel, 80% απόδοση, παραγωγή 50 εικόνων το δευτερόλεπτο και 30000:1 δυναμική περιοχή. | Ναι |  |  |
| 1.4 | Να περιλαμβάνει 3 σετ φίλτρων για τουλάχιστον τις εξής χρωστικές: DAPI-HOECHST, GFP-FITC, RFP-TRITC | Ναι |  |  |
| 1.5 | Να περιλαμβάνει 1 τετραπλό σετ φίλτρων φθορισμού για ταυτόχρονη απεικόνιση 4 χρωστικών στα φάσματα DAPI, GFP, RFP, Cy5 | Ναι |  |  |
| 1.6 | Να περιλαμβάνει LED πηγή λευκού φωτός μικροσκοπίας για σύνδεση με το σύστημα δομημένου φωτισμού με τουλάχιστον: 16 LED, 3 μέτρα οπτικής ίνας υγρής κατάστασης και δυνατότητα ελέγχου από τον υπολογιστή | Ναι |  |  |
| 1.7 | Να περιλαμβάνει σύστημα που προσθέτει την δυνατότητα ηλεκτρικής εστίασης, ελεγχόμενη από τον υπολογιστή, στο μικροσκόπιο DMIRE2 | Ναι |  |  |
| 1.8 | Να περιλαμβάνει ηλεκτρική, ελεγχόμενη από τον υπολογιστή, τράπεζα για το μικροσκόπιο, με κίνηση σε 2 διαστάσεις (ΧΥ), με διακριτικότητα τουλάχιστον 0.1 μικρόμετρα και εύρος κίνησης τουλάχιστον 110x75mm | Ναι |  |  |
| 1.9 | Να περιλαμβάνει δεύτερη πηγή φωτός LED για πειράματα οπτογενετικής με 3 ανεξάρτητα LED που να περιλαμβάνουν τα μήκη κύματος 365, 490 και 580, δυνατότητα παρεμβολής ανεξάρτητων φίλτρων σε κάθε ένα από τα 3 LED, δυνατότητα ελέγχου από τον υπολογιστή μέσω παλμών TTL και απευθείας σύνδεση στο σώμα του μικροσκοπίου, χωρίς οπτική ίνα. | Ναι |  |  |
| 1.10 | Να περιλαμβάνει τρία (3) πακέτα λογισμικού για: α) τον έλεγχο του συστήματος και ανάκτηση εικόνων β) ανάκτηση εικόνων πολλαπλών πεδίων και την συρραφή τους σε μία γ) την αναβάθμιση υπάρχοντος λογισμικού της Μονάδας (IMARIS) για την υποστήριξη των εικόνων από το σύστημα δομημένου φωτισμού. | Ναι |  |  |
| 1.11 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού (σύμφωνα με τις άδειες χρήσης) | Ναι |  |  |
| 1.12 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη συμβατότητα (compatibility) του λογισμικού με το υλικό | Ναι |  |  |
| 1.13 | Ο προμηθευτής θα παραδώσει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) όπου θα περιγράφεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών και λειτουργιών (documentation) για το λογισμικό | Ναι |  |  |
| 1.14 | Όπου δεν αναφέρεται σαφώς έκδοση λογισμικού, θα πρέπει να προσφερθεί επί ποινή απόρριψης και παραδοθεί, η πιο σύγχρονη έκδοση, αρκεί να είναι συμβατή με το σύνολο του υπάρχοντος και του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού | Ναι |  |  |
| 1.15 | Τα στοιχεία του Ιδρύματος για την έκδοση των αδειών είναι: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS,GREECE / Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Τηλ. +30-210-6597000 | Ναι |  |  |

2. Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 2.2 | Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης με κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς στον εξοπλισμό μικροσκοπίων | Ναι |  |  |
| 2.3 | Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα, μόνιμα απασχολούμενους στην εταιρεία | Ναι |  |  |
| 2.4 | Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων του προμηθευτή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης | Ναι |  |  |
| 2.5 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της Μονάδας και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 2.6 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |
| 2.7 | Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής να παρέχει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, εφόσον ζητηθούν από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | ≥7 |  |  |

3. Παράδοση – εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος και έχει την ευθύνη να το παραδώσει σε καλή λειτουργία (υλικό και λογισμικό) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 3.2 | Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες για τον έλεγχο της λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος, που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο εγκατάστασης και ποιοτικού ελέγχου του, πριν την οριστική παραλαβή του. | Ναι |  |  |
| 3.3 | Χρόνος προσκόμισης του συστήματος σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤60 |  |  |
| 3.4 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και εκπαίδευσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση του συστήματος. | ≤20 |  |  |

4. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού και λογισμικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης (user manuals). | Ναι |  |  |
| 4.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Ναι |  |  |
| 4.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Ναι |  |  |

5. Εκπαίδευση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του υλικού και λογισμικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 5.2 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ημερών εκπαίδευσης που προσφέρεται. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

1. Τεχνικές απαιτήσεις ειδών

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Το προσφερόμενο σύστημα να περιλαμβάνει λέιζερ συνεχούς κύματος στα 405 nm κατάλληλο για συνεστιακό μικροσκόπιο TCS SP5 II Leica, πού υπάρχει ήδη στην Μονάδα, με ισχύ εξόδου τουλάχιστον 50 mW, σύστημα διαχείρισης ένστασης μέσω συστήματος ακουστικού κρυστάλλου (AOTF) | Ναι |  |  |
| 1.2 | Να περιλαμβάνει φακό διόρθωσης δέσμης του λέιζερ 405nm κατάλληλο για αντικειμενικό φακό Leica Plan APO CS 20x/NA 0.70 IMM, πού υπάρχει ήδη στην Μονάδα. | Ναι |  |  |
| 1.3 | Να περιλαμβάνει πόρτα εισαγωγής του λέιζερ 405 nm σε κεφαλή σάρωσης TCS SP5 II, πού υπάρχει ήδη στην Μονάδα. | Ναι |  |  |
| 1.4 | Το προσφερόμενο σύστημα να είναι πλήρως συμβατό με το υπάρχον λογισμικό LAS AF για τον πλήρη έλεγχο του από τον υπολογιστή. | Ναι |  |  |

2. Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 2.2 | Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης με κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς στον συγκεκριμένο προσφερόμενο εξοπλισμό | Ναι |  |  |
| 2.3 | Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων του προμηθευτή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης | Ναι |  |  |
| 2.4 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της Μονάδας και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 2.5 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |
| 2.6 | Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής να παρέχει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, εφόσον ζητηθούν από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | ≥7 |  |  |

3. Παράδοση – εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος και έχει την ευθύνη να το παραδώσει σε καλή λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 3.2 | Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες για τον έλεγχο της λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος, που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο εγκατάστασης και ποιοτικού ελέγχου του, πριν την οριστική παραλαβή του. | Ναι |  |  |
| 3.3 | Χρόνος προσκόμισης του συστήματος σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤60 |  |  |
| 3.4 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση του συστήματος. | ≤20 |  |  |

4. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης (user manuals). | Ναι |  |  |
| 4.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Ναι |  |  |
| 4.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Ναι |  |  |

5. Εκπαίδευση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 5.2 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ημερών εκπαίδευσης που προσφέρεται. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3

1. Τεχνικές απαιτήσεις ειδών

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Να διαθέτει ηλεκτρονικό, αυτόματο ρυθμιστή της απαιτούμενης θερμοκρασίας | Ναι |  |  |
| 1.2 | Να είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση πάνω στην τράπεζα ανάστροφων μικροσκοπίων | Ναι |  |  |
| 1.3 | Να ταιριάζει στον υποδοχέα της τράπεζας για τρευλία 96- πηγαδιών | Ναι |  |  |
| 1.4 | Να είναι συμβατό με τα ανάστροφα μικροσκόπια του ΙΙΒΕΑΑ (τουλάχιστον Leica και Nikon) | Ναι |  |  |
| 1.5 | Να είναι συμβατό με οπτική μέθοδο DIC περιλαμβάνοντας θερμαινόμενο διάφανο κάλυμμα για την πρόληψη συμπύκνωσης υδρατμών | Ναι |  |  |
| 1.6 | Να περιλαμβάνει μετατροπέα για πλακάκια μικροσκοπίας τύπου LabTek που ήδη χρησιμοποιεί η Μονάδα. | Ναι |  |  |

2. Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 2.2 | Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής να παρέχει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, εφόσον ζητηθούν από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | ≥7 |  |  |

3. Παράδοση – εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη να παραδώσει το σύστημα σε καλή λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και αναλαμβάνει την εγκατάστασή του. | Ναι |  |  |
| 3.2 | Χρόνος προσκόμισης του συστήματος σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤60 |  |  |
| 3.3 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση του συστήματος. | ≤20 |  |  |

4. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης (user manuals) | Ναι |  |  |