## Φύλλο Συμμόρφωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| I. | Τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύστημα υγρής χρωματογραφίας | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Το σύστημα να συνοδεύεται οπωσδήποτε από αντλία υγρής χρωματογραφίας δύο διαλυτών, τον απαραίτητο απαερωτή, αυτόματο δειγματολήπτη και θερμοστάτη στηλών ή συνδυασμό δύο συστημάτων υγρής χρωματογραφίας, με αντλία, απαερωτή, αυτόματο δειγματολήπτη και θερμοστάτη στηλών των οποίων ο συνδυασμός να καλύπτει τα ακόλουθα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. | Ναι |  |  |
| I.1. | Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας |  |  |  |
| I.1.1. | Εύρος λειτουργίας τουλάχιστον 0,0001 ml/min – 5 ml/min με ικανότητα λειτουργίας σε πιέσεις τουλάχιστον έως 660 bar σε ροές έως 2 ml/min. | Ναι |  |  |
| I.1.2. | Να έχει ακρίβεια ροής ±2 μl/min | Ναι |  |  |
| I.1.3. | Να έχει επαναληψιμότητα ροών ίση ή καλύτερη από 0,075% RSD | Ναι |  |  |
| I.1.4. | Να έχει εύρος πίεσης: 10-660 bar με βήμα 1 bar | Ναι |  |  |
| I.1.5. | Να έχει ακρίβεια πίεσης ±10% ή 15 bar | Ναι |  |  |
| I.1.6. | Να διαχειρίζεται 2 διαλύτες και να έχει την δυνατότητα gradient | Ναι |  |  |
| I.1.7. | Η λειτουργία gradient να μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε γραμμική είτε με βήματα με ακρίβεια σύστασης ίση ή καλύτερη από +0,5% | Ναι |  |  |
| I.1.8. | Να συνοδεύεται από απαερωτή τουλάχιστον τριών καναλιών | Ναι |  |  |
| I.2. | Τεχνικά χαρακτηριστικά αυτόματου δειγματολήπτη |  |  |  |
| I.2.1. | Να έχει δυνατότητα φόρτωσης και έγχυσης του δείγματος σε διάφορους όγκους | Ναι |  |  |
| I.2.2. | Το εύρος όγκου έγχυσης να είναι: 0.1 - 50 μL | Ναι |  |  |
| I.2.3. | Να διαθέτει χωρητικότητα / επιλογές δειγματοφορέων: - Τουλάχιστον 100 θέσεις για φιαλίδια 1,5 ml ή 2 ml - Τουλάχιστον 2x96 well microtiter plate. | Ναι |  |  |
| I.2.4. | Να έχει επαναληψιμότητα όγκου έγχυσης με RSD ≤ 0.3% (για 10 μL έγχυση) | Ναι |  |  |
| I.2.5. | Η ακρίβεια του όγκου έγχυσης να είναι το πολύ ±1% | Ναι |  |  |
| I.2.6. | Η επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (Carry over) να είναι μικρότερη από 0.005% | Ναι |  |  |
| I.2.7. | Η μέγιστη πίεση λειτουργίας να είναι μεγαλύτερη των 650 bar | Ναι |  |  |
| I.2.8. | Να έχει δυνατότητα ψύξης/θέρμανσης δίσκων σε εύρος 4°C – 40°C | Ναι |  |  |
| I.3. | Τεχνικά χαρακτηριστικά θαλάμου θερμοστάτησης στηλών |  |  |  |
| I.3.1. | Να έχει εύρος θερμοκρασίας: 10°C κάτω από το περιβάλλον έως 85°C | Ναι |  |  |
| I.3.2. | Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας ±0.1°C | Ναι |  |  |
| I.3.3. | Να έχει χωρητικότητα για τουλάχιστον 2 στήλες των 30cm | Ναι |  |  |

| II. | Τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύστημα διαδοχικής φασματομετρίας μαζών (Τριπλό τετράπολο και παγίδα ιόντων, τα οποία μπορούν να διατίθενται σε ένα ή περισσότερα ολοκληρωμένα ξεχωριστά συστήματα και των οποίων ο συνδυασμός να καλύπτει τα ακόλουθα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά). | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1. | Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει πηγή ή πηγές ιονισμού υπό γωνία 90ο ως προς την οπή εισαγωγής ή άλλη σχεδίαση η οποία να εξασφαλίζει τη λιγότερη επιμόλυνση του φασματομέτρου ή των φασματομέτρων από απαιτητικά δείγματα (π.χ. πλάσμα αίματος, ομογενοποιημένος όγκος) | Ναι |  |  |
| II.2. | Η πηγή να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της οπής | Ναι |  |  |
| II.3. | Να διαθέτει διπλή πηγή ιονισμού ή δύο πηγές ιονισμού με δυνατότητα εναλλαγής τεχνικών ιονισμού ESI & APCI με αυτόματη αναγνώριση και σύστημα ασφαλείας. | Ναι |  |  |
| II.4. | Η πηγή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 100% υδατικό δείγμα έως 100% οργανικό | Ναι |  |  |
| II.5. | Να εξασφαλίζεται πλήρης προστασία από τυχόν επιμόλυνση από τον αέρα του εργαστηρίου. | Ναι |  |  |
| II.6. | Όλες οι παροχές αερίων και ηλεκτρικού ρεύματος της πηγής θα πρέπει να σταματούν αυτόματα σε περίπτωση απομάκρυνσης της πηγής από το σύστημα | Ναι |  |  |
| II.7. | Στην περίπτωση του Ιονισμού με Ηλεκτροψεκασμό ESI (Electrospray Ionization) θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Συμβατότητα με ροές από 5 έως τουλάχιστον 1000 μl/min χωρίς την ανάγκη διαχωρισμού (split) - Θερμοκρασία πηγών ESI & APCI έως τους 750οC - Aυτόματη αναγνώριση και έλεγχος από το λογισμικό | Ναι |  |  |
| II.8. | Στην περίπτωση του Χημικού Ιονισμού Ατμοσφαιρικής Πίεσης, APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization) θα πρέπει.να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Συμβατότητα με ροές από 50 μl/min έως τουλάχιστον 3000 μl/min χωρίς την ανάγκη διαχωρισμού (split). - Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας αποδιαλύτωσης από τη θερμοκρασία δωματίου μέχρι τους 750οC. - Αυτόματη αναγνώριση και πλήρης έλεγχος από το λογισμικό | Ναι |  |  |
| II.9. | Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με πηγή ιονισμού Nanospray | Ναι |  |  |
| II.10. | Ο αναλυτής μάζας θα πρέπει να έχει λειτουργία τριπλού τετραπόλου. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης τύπων όπως: - Επιλογή ενός ιόντος (SIM) - Σάρωση μαζών (MS) - Σάρωση μαζών (MS/MS) με δυνατότητες: - MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και σάρωση μαζών (Product Ion Scan) - MS/MS με σάρωση πρόδρομων ιόντων, θραυσματοποίηση και επιλογή θραύσματος. - MS/Ms με σάρωση πρόδρομων ιόντων, θραυσματοποίηση και σάρωση θραυσμάτων (Neutral Loss Scan / Gain Scan) - MS/MS με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και επιλογή θραύσματος (MRM ή SRM) - Ενισχυμένο MS/MS, με επιλογή πρόδρομου ιόντος, θραυσματοποίηση και παγίδευση των θραυσμάτων πριν την σάρωση αυτών. - MS/MS ενισχυμένης διακριτικής ικανότητας (enhanced resolution mode) με ρύθμιση της ταχύτητας σάρωσης. - MRM ή SRM: Eπιλογή προδρόμου ιόντος για λειτουργία με κυψελίδα συγκρούσεων και δυνατότητα συγκέντρωσης ιόντων για βελτίωση της ευαισθησίας και της δυνατότητας διαχωρισμού σε ειδικές εφαρμογές | Ναι |  |  |
| II.11. | Ο αναλυτής μάζας θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης της ίδιας κορυφής στο ίδιο δείγμα κατά την διάρκεια μίας ανάλυσης για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πειράματα ανίχνευσης νέων μεταβολιτών | Ναι |  |  |
| II.12. | Περιοχή σάρωσης m/z: 10-1200 | Ναι |  |  |
| II.13. | Η κατασκευή της κυψελίδα θραυσματοποίησης. θα πρέπει αποδεδειγμένα να επιλύει προβλήματα όπως αλληλεπικάλυψη (cross-talk) θραυσμάτων ιόντων που έχουν την ίδια μάζα από διαφορετικό πρόδρομο ιόν, ή απώλεια ευαισθησίας όταν εφαρμόζονται μικροί χρόνοι σάρωσης, όπως στην περίπτωση «παρακολούθησης / καταγραφής πολλαπλών αντιδράσεων» (Multiple Reaction Monitoring) | Ναι |  |  |
| II.14. | Nα υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας παγίδας ιόντων προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πειράματα ανίχνευσης και ποιοτικού προσδιορισμού μεταβολιτών όπου απαιτείται υψηλή ευαισθησία αλλά και καλύτερη δυνατότητα ανίχνευσης παραγόμενων ιόντων μετά από θραυσματοποίηση (MS/MS) | Ναι |  |  |
| II.15. | To σύστημα κενού πρέπει να αποτελείται από κατάλληλη/ες αντλία/ες, αερόψυκτες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος | Ναι |  |  |
| II.16. | Ο ανιχνευτής να είναι ηλεκτρονικός με δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής της πολικότητας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης | Ναι |  |  |
| II.17. | Η αλλαγή της πολικότητας να γίνεται σε λιγότερο απο 50 msec | Ναι |  |  |
| II.18. | Να έχει γραμμική περιοχή μαζών πέντε τάξεων μεγέθους | Ναι |  |  |
| II.19. | Η ευαισθησία του συστήματος σε λειτουργία MRM ή SRM (θετική πολικότητα και πηγή ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό) για 1 pg ρεζερπίνης και μετάβαση από m/z 609 σε 195, να είναι S/N >85000:1 όπου ως θόρυβος ορίζεται η τυπική απόκλιση τριών τουλάχιστον σημείων θορύβου μετά απόν εφαρμογή έως τριών Gaussian Smooths | Ναι |  |  |
| II.20. | Η ευαισθησία του συστήματος σε λειτουργία MRM ή SRM (αρνητική πολικότητα και πηγή ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό) για 1pg χλωραμφενικόλης και μετάβαση από m/z 321 σε 152, να είναι S/N >85000:1 όπου ως θόρυβος ορίζεται η τυπική απόκλιση τριών τουλάχιστον σημείων θορύβου μετά απόν εφαρμογή έως τριών Gaussian Smooths | Ναι |  |  |
| II.21. | Η ευαισθησία του συστήματος με τη λειτουργία της παγίδας σε MS/MS mode (θετική πολικότητα και πηγή ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό) για ένεση 500 fg ρεζερπίνης σε στήλη με ροή τουλάχιστον 200 μl/min, εύρος σάρωσης 150-650 Da και άθροισμα των παραγώμενων ιόντων (product ions) 195 και 174, να είναι S/N > 500 | Ναι |  |  |

| III. | Τεχνικά χαρακτηριστικά για το σύστημα ελέγχου λειτουργίας, συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας αποτελεσμάτων | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III.1. | Ηλεκτρονικός υπολογιστής |  |  |  |
| III.1.1. | Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, προτεινόμενος από τον κατασκευαστή ως κατάλληλος για την λειτουργία του συστήματος και να συνοδεύεται από: - Έγχρωμη επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 22’. - Laser εκτυπωτή | Ναι |  |  |
| III.2. | Λογισμικό |  |  |  |
| III.2.1. | Κατάλληλο λογισμικό που να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο και τη δυνατότητα δημιουργίας διαχειριστών ή/και απλών χρηστών | Ναι |  |  |
| III.2.2. | Το λογισμικό πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και να προγραμματίζει και ελέγχει την λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων του συστήματος δηλ. του χρωματογράφου, του φασματογράφου μάζας, του εκτυπωτή, κλπ | Ναι |  |  |
| III.2.3. | Το λογισμικό να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows με ικανότητα Multi-Tasking | Ναι |  |  |
| III.2.4. | Να υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης κάθε ξεχωριστού πειράματος, στην περίπτωση πολλαπλών πειραμάτων | Ναι |  |  |
| III.2.5. | Το λογισμικό να έχει δυνατότητα διαφορετικών λειτουργιών σάρωσης και μορφών ολοκλήρωσης: - Product Ion, Precursor Ion, Neutral Loss, Multiple Reaction Monitoring (MRM ή SRM), Full Scan MS, Product Ion Scanning, Neutral Loss, Σάρωση υψηλής διακριτικής ικανότητας. - Συνδυαστικά η δυνατότητα για επιπρόσθετους τρόπους σάρωσης που να επιτρέπουν επιπλέον αναλύσεις και τυχόν ποιοτικούς προσδιορισμούς θα εκτιμηθεί θετικά | Ναι |  |  |
| III.2.6. | Να δύναται να ταυτοποιήσει και να ποσοτικοποιήσει τους μεταβολίτες σε ένα μόνο πείραμα | Ναι |  |  |
| III.2.7. | Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόματης βελτιστοποίησης των παραμέτρων στις περιπτώσεις ποσοτικών προσδιορισμών | Ναι |  |  |
| III.2.8. | Να μπορεί να μεταφέρει απευθείας δεδομένα σε δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας, όπως π.χ. αυτά του MS office | Ναι |  |  |
| III.2.9. | Να χορηγηθούν τουλάχιστον 2 άδειες (licenses) για το συγκεκριμένο λογισμικό για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ανάλυση δεδομένων σε άλλον υπολογιστή | Ναι |  |  |
| III.2.10. | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού (σύμφωνα με τις άδειες χρήσης) καθώς και τη σύνδεση των συστημάτων σε υφιστάμενο δίκτυο | Ναι |  |  |
| III.2.11. | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη συμβατότητα (compatibility) του λογισμικού με το υλικό | Ναι |  |  |
| III.2.12. | Ο προμηθευτής θα παραδώσει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) όπου θα περιγράφεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών και λειτουργιών (documentation) για το λογισμικό | Ναι |  |  |
| III.2.13. | Όπου δεν αναφέρεται σαφώς έκδοση λογισμικού, θα πρέπει να προσφερθεί επί ποινή απόρριψης και παραδοθεί, η πιο σύγχρονη έκδοση, αρκεί να είναι συμβατή με το σύνολο του υπάρχοντος και του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού | Ναι |  |  |
| III.2.14. | Τα στοιχεία του Ιδρύματος για την έκδοση των αδειών είναι: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS,GREECE / Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Τηλ. +30-210-6597000 | Ναι |  |  |

| IV. | Τεχνικά χαρακτηριστικά συνοδευτικών εξαρτημάτων | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.1. | Γεννήτρια Αζώτου |  |  |  |
| IV.1.1. | Να διατίθεται κατάλληλη γεννήτρια Αζώτου που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και να μη δημιουργεί σήμα θορύβου | Ναι |  |  |
| IV.2. | Αντλία σύριγγας |  |  |  |
| IV.2.1. | Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία σύριγγας για την παροχή δείγματος στον αναλυτή με δυνατότητα λειτουργίας από 10 nl/min έως 10 ml/min η οποία να μπορεί να ελέγχεται πλήρως από το λογισμικό | Ναι |  |  |
| IV.3. | Βαλβίδα παρεκτροπής δείγματος |  |  |  |
| IV.3.1. | Το σύστημα να ενσωματώνει βαλβίδα εισαγωγής δείγματος, η οποία να μπορεί να λειτουργήσει και ως βαλβίδα παρεκτροπής δείγματος η οποία να μπορεί να ελέγχεται πλήρως από το λογισμικό | Ναι |  |  |
| IV.4. | 2 UPS και ειδικό τραπέζι τοποθέτησης |  |  |  |
| IV.4.1. | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται με 2 UPS αντίστοιχων ενεργειακών προδιαγραφών καθώς και ειδικό τραπέζι τοποθέτησης του φασματογράφου μάζας | Ναι |  |  |

| V. | Ειδικές απαιτήσεις | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο μεταξύ άλλων για μελέτες φαρμακοκινητικής αλλά και για αναλύσεις κλινικών δειγμάτων στις οποίες εφαρμόζονται οι οδηγίες των ορθών εργαστηριακών πρακτικών (ΟΕΠ/GLP) | Ναι |  |  |

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

| - Υποδομή Προμηθευτή |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Υποχρεωτικό |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |  |
| - Προφίλ επιχείρησης |  |  | Να υποβληθεί |  |  |  |  |  |
| - Μορφή επιχείρησης |  |  | Να αναφερθεί |  |  |  |  |  |
| - Έτος ίδρυσης |  |  | Να αναφερθεί |  |  |  |  |  |
| - Πιστοποιητικά Κατασκευαστή ISO 9001:2008 ή νεότερο |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Να διαθέτει εμπειρία στην προμήθεια και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε αντίστοιχα συστήματα. Να δοθούν η διεύθυνση (έδρα, στοιχεία επικοινωνίας) των εγκαταστάσεων (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) στις οποίες παρασχέθηκε ή παρέχεται η τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων. |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Να αναφερθεί ποια είναι η δυνατότητα επέμβασης από τον προμηθευτή για κάλυψη ειδικών αναγκών καθώς και αναγκών επέκτασης / επένδυσης στον προσφερόμενο εξοπλισμό (αναφέρεται σε επεκτάσεις ή προσθήκες στις λειτουργίες ή την απόδοση του εξοπλισμού επιπλέον των αιτουμένων στη διακήρυξη). |  |  | Προαιρετικό |  |  |  |  |  |
| - Τεχνική Υποστήριξη - Εγγύηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Υποχρεωτικό |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |  |
| - Να αναφερθεί για ποιες από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1.5 του Πίνακα «Υποδομή Προμηθευτή» προμήθειες, υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης-υποστήριξης. Να δοθεί κατάλογος με στοιχεία του εξοπλισμού που υποστηρίζεται και χρόνος ισχύος συμβολαίου, εφόσον υπάρχει. |  |  |  | Προαιρετικό |  |  |  |  |  |
| - Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού (σε έτη). |  |  |  | ≥2 |  |  |  |  |  |
| - Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης με κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς στον συγκεκριμένο προσφερόμενο εξοπλισμό |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα από ειδικούς υποστήριξης εφαρμογών, μόνιμα απασχολούμενους στην εταιρεία |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων του προμηθευτή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης. |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του εργαστηρίου στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες). |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που διατίθενται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της. |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Να παρέχεται από τον προμηθευτή η δυνατότητα συνέχισης των αναλύσεων που θα υλοποιούν τα εργαστήρια του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. με το προσφερόμενο σύστημα σε περίπτωση που η βλάβη δεν έχει διορθωθεί ή προβλέπεται να θέσει εκτός λειτουργίας το σύστημα για χρόνο μεγαλύτερο των 14 ημερών. Να δοθούν αναλυτικά εναλλακτικές λύσεις οι οποίες δεν θα προκαλούν στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. δαπάνη μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται σε κανονική λειτουργία του συστήματος |  |  |  | Προαιρετικό |  |  |  |  |  |
| - Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής να παρέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, αναλώσιμα και ανταλλακτικά, εφόσον ζητηθούν από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. |  |  |  | ≥7 |  |  |  |  |  |

| - Παράδοση - Εγκατάσταση |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |  |
| - Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος και έχει την ευθύνη να το παραδώσει σε καλή λειτουργία (υλικό και λογισμικό) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. |  | Ναι |  |  |
| - Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες για τον έλεγχο της λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος, που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο εγκατάστασης και ποιοτικού ελέγχου του, πριν την οριστική παραλαβή του. |  | Ναι |  |  |  |
| - Χρόνος προσκόμισης του συστήματος σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. |  | ≤60 |  |  |  |
| - Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και εκπαίδευσης (πιν. 5) σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση του συστήματος. |  | ≤20 |  |  |  |

| - Εγχειρίδια |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού και λογισμικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης (user manuals). |  |  | Ναι |  |  |
| - Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. |  |  | Ναι |  |  |
| - Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. |  |  | Ναι |  |  |
| - Εκπαίδευση |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του υλικού και λογισμικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή |  |  | Ναι |  |  |
| - Να αναφερθεί ο αριθμός των ημερών εκπαίδευσης που προσφέρεται. |  |  | Ναι |  |  |