## Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

- Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001. | Ναι |  |  |
| 2 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο. | Ναι |  |  |
| 3 | Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας των δυο ετών (2) να παρέχεται τεχνική υποστήριξη (service) από ειδικευμένο προσωπικό για την προληπτική συντήρηση και για την αποκατάσταση βλαβών στη λειτουργία του συστήματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας των δυο ετών (2) να παρέχεται κάλυψη της αξίας κάθε φύσεως ανταλλακτικών και υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και των επισκευών. | Ναι |  |  |
| 4 | Η εγγύηση καλής λειτουργίας των 2 ετών να περιλαμβάνει και τον απαραίτητο για την χρήση του συστήματος συνοδό εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ) που έχει προσφερθεί. | Ναι |  |  |
| 5 | Κατά την περίοδο της εγγύησης να παρέχεται κάθε διαθέσιμη αναβάθμιση λογισμικού του συστήματος. | Ναι |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδόσει σε πλήρη λειτουργία κατόπιν ελέγχου καλής λειτουργίας και να εκπαιδεύσει τους χρήστες σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας. | Ναι |  |  |
| 7 | Υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά για 10 χρόνια. | Ναι |  |  |

- Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τμήμα 1: Υπερφυγόκεντρος Δαπέδου |  |  |  |  |  |
| 1 | Η προσφερόμενη υπερφυγόκεντρος θα πρέπει να μπορεί με κατάλληλα εξαρτήματα να επιτύχει ταχύτητες μέχρι 100.000rpm και φυγοκεντρική δύναμη μέχρι 800.000xg | Ναι |  |  |
| 2 | Η υπερφυγόκεντρος να συνοδεύεται από: - Κεφαλή φυγοκέντρησης σταθερής γωνίας χωρητικότητας 8x6.8mL, με μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 100.000rpm και μέγιστη φυγοκεντρική δύναμη 800.000xg, - Γωνιακή κεφαλή φυγοκέντρησης χωρητικότητας 6x13.2mL, με μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 41.000rpm και μέγιστη φυγοκεντρική δύναμη τουλάχιστον 280.000xg, | Ναι |  |  |
| 3 | Η ταχύτητα να μπορεί να ρυθμιστεί από τα 1.000rpm έως τη μέγιστη με προσαυξήσεις των 100rpm | Ναι |  |  |
| 4 | Να διαθέτει σύστημα κενού | Ναι |  |  |
| 5 | Ο χρόνος φυγοκέντρησης να μπορεί να ρυθμιστεί από 1λεπτό έως 999 ώρες και 59 λεπτά καθώς να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης συνεχούς λειτουργίας | Ναι |  |  |
| 6 | Η θερμοκρασία να μπορεί να ρυθμιστεί από τους 0ºC έως τουλάχιστον τους +40ºC, με ακρίβεια διαβάθμισης στην οθόνη τουλάχιστον ±0.5ºC | Ναι |  |  |
| 7 | Να διαθέτει οθόνη αφής LCD τουλάχιστον (15’’) με ευδιάκριτη ταυτόχρονη ψηφιακή απεικόνιση της ταχύτητας φυγοκέντρσης, του χρόνου φυγοκέντρησης, της θερμοκρασίας φυγοκέντρησης, της απόλυτης τιμής κενού των στοιχείων του χρήστη που χρησιμοποιεί την φυγόκεντρο, των επιλεγμένων προγραμμάτων επιτάχυνσης επιβράδυνσης. | Ναι |  |  |
| 8 | Προγραμματιζόμενη μνήμη μέχρι 1000 προγράμματα των 30 σταδίων με 10 βαθμίδες επιτάχυνσης και 11 βαθμίδες επιβράδυνσης το καθένα | Ναι |  |  |
| 9 | Ηχητική ενημέρωση του χρήστη για την έναρξη και το τέλος της φυγοκέντρησης, για την περίπτωση εμφάνισης σφάλματος, για το ασφαλές άνοιγμα της πόρτας | Ναι |  |  |
| 10 | Εύκολη επιλογή από την προ-εγκατεστημένη λίστα κεφαλών | Ναι |  |  |
| 11 | Να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας της φυγοκέντρου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου | Ναι |  |  |
| 12 | Να έχει τη δυνατότητα λήψης e-mail διαγνωστικής αξίας σε περίπτωση σφαλμάτων ή βλάβης της φυγοκέντρου | Ναι |  |  |
| 13 | Να διαθέτει θερμοηλεκτρικό σύστημα ψύξης (ελεύθερο CFC) | Ναι |  |  |
| 14 | Να διαθέτει αερόψυκτο άξονα κίνησης τεχνολογίας direct-drive χωρίς ψήκτρες, γρανάζια και χωρίς μηχανισμό σφράγισης κενού με χρήση λαδιού για μέγιστη διάρκεια ζωής | Ναι |  |  |
| 15 | Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης της χρησιμοποιούμενης κεφαλής | Ναι |  |  |
| 16 | Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου της αδράνειας της κεφαλής σε χαμηλές στροφές σε σχέση με την προγραμματιζόμενη ταχύτητα προς αποφυγή υπέρβασης της μέγιστης ταχύτητας για την οποία έχει πιστοποιηθεί η κεφαλή | Ναι |  |  |
| 17 | Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου | Ναι |  |  |
| 18 | Να έχει τη δυνατότητα χρήσης φίλτρων (pharmaceutical grade) ή HEPA για απόλυτη προστασία του χρήστη σε περίπτωση φυγοκέντρησης μολυσματικών δειγμάτων | Ναι |  |  |
| 19 | Να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού 50 χρηστών με τρείς διαβαθμίσεις ασφαλείας μέσω χρήσης συνθηματικού (administrator, Super user, operator). Καταγραφή όλων των στοιχείων σε Logbook | Ναι |  |  |
| 20 | Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης καταγραφής του βαθμού χρήσης της κεφαλής μέσω του Serial Number | Ναι |  |  |
| 21 | Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ψηφιακής υπογραφής και προσθήκης σχολίων χρήστη | Ναι |  |  |
| 22 | Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής διαγραμμάτων πραγματικού χρόνου (ταχύτητα/θερμοκρασία) | Ναι |  |  |
| 23 | Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων μέσω usb θύρας | Ναι |  |  |
| 24 | Να λειτουργεί με τάση 230V/50-60Ηz | Ναι |  |  |
| Τμήμα 2: Supercentrifuge - Φυγόκεντρος Δαπέδου υψηλής παραγωγικότητας |  |  |  |  |  |
| 1 | Να προσφερθεί επιδαπέδια φυγόκεντρος, σύγχρονης τεχνολογίας, εργονομικής σχεδίασης, με θάλαμο φυγοκέντρησης από ανοξείδωτο χάλυβα | Ναι |  |  |
| 2 | Η μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης που μπορεί να πετύχει η φυγόκεντρος να είναι τουλάχιστον 24.000rpm/68.905xg. Ακρίβεια ρύθμισης της ταχύτητας ±25rpm | Ναι |  |  |
| 3 | H μέγιστη χωρητικότητα της φυγοκέντρου να είναι 4 λίτρα | Ναι |  |  |
| 4 | Η φυγόκεντρος να συνοδεύεται από δύο κεφαλές φυγοκέντρησης: - Κεφαλή σταθερής γωνίας κατασκευασμένη από αλουμίνιο, με μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 27.000rpm/87.207xg και μέγιστη χωρητικότητα 8x50ml. - Κεφαλή σταθερής γωνίας, κατασκευασμένη από ανθρακονήματα, με μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης 12.000rpm/24.471xg και μέγιστη χωρητικότητα 6x500ml. | Ναι |  |  |
| 5 | Να έχει δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από -10ºC μέχρι +40ºC, με ακρίβεια θερμοκρασίας ±2ºC | Ναι |  |  |
| 6 | Να διαθέτει τουλάχιστον 9 προγράμματα επιτάχυνσης και 10 προγράμματα επιβράδυνσης | Ναι |  |  |
| 7 | Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου φυγοκέντρησης έως 99 ώρες 59 λεπτά 59 δευτερόλεπτα, και με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας (HOLD) | Ναι |  |  |
| 8 | Να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής με ταυτόχρονες ενδείξεις: - Της κατάστασης (status) της φυγοκέντρου - Προκαθορισμένης ή πραγματικής τιμής της θερμοκρασίας - Προκαθορισμένης ή πραγματικής τιμής του χρόνου - Προκαθορισμένης ή πραγματικής τιμής της ταχύτητας φυγοκέντρησης (RPM ή RCF) - Του προγράμματος φυγοκέντρησης - Της κεφαλής φυγοκέντρησης που χρησιμοποιείται - Κομβίων ελέγχου της φυγοκέντρου (έναρξη φυγοκέντρησης, άνοιγμα της πόρτας της φυγοκέντρου, τερματισμός της φυγοκέντρησης, όνομα χρήστη) | Ναι |  |  |
| 9 | Οι κεφαλές φυγοκέντρησης να τοποθετούνται και να ασφαλίζουν με την χρήση κουμπιού κλειδώματος, για ασφαλές κλείδωμα, χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων | Ναι |  |  |
| 10 | Η φυγόκεντρος να διαθέτει δυνατότητα άμεσης και αυτόματης ταυτοποίησης της κεφαλής φυγοκέντρησης με την τοποθέτησή της στη φυγόκεντρο και πριν την έναρξη της φυγοκέντρησης. Με την αναγνώριση της χρησιμοποιούμενης κεφαλής να φορτώνονται αυτόματα οι προδιαγραφές της κεφαλής στις παραμέτρους της φυγοκέντρου | Ναι |  |  |
| 11 | Να διαθέτει αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης της ανισοστάθμισης φορτίου. Σε περίπτωση εντοπισμού ανισοζύγισης να διακόπτεται αυτόματα η φυγοκέντρηση | Ναι |  |  |
| 12 | Η φυγόκεντρος να διαθέτει σύστημα αυτόματης πρόψυξης, για γρήγορη πρόψυξη της κεφαλής φυγοκέντρησης | Ναι |  |  |
| 13 | Να διαθέτει επαγωγικό κινητήρα, χωρίς ψήκτρες | Ναι |  |  |
| 14 | Η φυγόκεντρος να έχει την δυνατότητα να δεχθεί μεγάλη ποικιλία διαφορετικών κεφαλών φυγοκέντρησης, όπως γωνιακές (fixed angle), γωνιακές (swinging) ή συνεχούς φόρτωσης (continuous flow) | Ναι |  |  |
| 15 | Η φυγόκεντρος να δέχεται κεφαλές φυγοκέντρησης κατασκευασμένες από υλικό από ίνες άνθρακα, όχι μεταλλικό, υλικό ελαφρύ και πιο ανθεκτικό στην διάβρωση και στην καταπόνηση, με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας | Ναι |  |  |
| 16 | Η φυγόκεντρος να διαθέτει ψυκτικό σύστημα με ψυκτικό υγρό R-449A, φιλικό προς το περιβάλλον (CFC-Free), σύμφωνα με τον κανονισμό F-Gas της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Ναι |  |  |
| 17 | H φυγόκεντρος να έχει μνήμη τουλάχιστον 120 προγραμμάτων φυγοκέντρησης. Το λογισμικό να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών λογαριασμών χρηστών με την χρήση συνθηματικού | Ναι |  |  |
| 18 | Να διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης, για διαφορετικές περιπτώσεις δυσλειτουργιών/βλαβών. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας/βλάβης ο χρήστης ενημερώνεται με οπτική ένδειξη και με αντίστοιχο μήνυμα | Ναι |  |  |
| 19 | H φυγόκεντρος να διατηρεί αρχεία των χρηστών, των φυγοκεντρήσεων και των παραμέτρων φυγοκέντρησης, και των μηνυμάτων για σφάλματα. Να διαθέτει θύρα USB, για την εξαγωγή των αρχείων αυτών | Ναι |  |  |
| 20 | Η φυγόκεντρος να έχει την δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση και ελέγχου της λειτουργίας της | Ναι |  |  |
| 21 | Η φυγόκεντρος να είναι GMP/GLP συμβατή, να είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας (cULus, IEC 61010-2-020), αλλά και περιβάλλοντος (RoHS, WEE Dir. 2002/96/CE) | Ναι |  |  |
| 22 | Να λειτουργεί με τάση 230V/50-60Ηz | Ναι |  |  |
| Τμήμα 3: Καταψύκτης -80ºC |  |  |  |  |
| 1 | Κάθετος καταψύκτης -86°C με κλίση ένδειξης 1ºC | Ναι |  |  |
| 2 | Η χωρητικότητά του να είναι τουλάχιστον 490 λίτρα | Ναι |  |  |
| 3 | Το μέγιστο εξωτερικό ύψος να μην ξεπερνάει τα 2000mm | Ναι |  |  |
| 4 | Να διαθέτει 4 τροχούς και πόδια σταθεροποίησης | Ναι |  |  |
| 5 | Να διαθέτει δύο (2) εξωτερικές πόρτες, με κλείστρο ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας και λάστιχο περιμετρικά με 4 επιφάνειες σφραγίσματος για να επιτυγχάνεται τέλεια μόνωση μεταξύ πόρτας και τοιχωμάτων | Ναι |  |  |
| 6 | Να διαθέτει τέσσερις (4) εσωτερικές πόρτες, μία για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά, με λάστιχο περιμετρικά για τέλεια εφαρμογή, προς αποφυγήν απώλειας θερμοκρασίας κατά το άνοιγμα της εξωτερικής πόρτας | Ναι |  |  |
| 7 | Να είναι κατασκευασμένος εξωτερικά και εσωτερικά από χάλυβα με ειδική ακρυλική βαφή φούρνου | Ναι |  |  |
| 8 | Να περιλαμβάνει τρία ράφια ανοξείδωτα, με αντοχή τουλάχιστον 60kg ανά ράφι | Ναι |  |  |
| 9 | Να μπορεί να δεχτεί πλήρες σύστημα αποθήκευσης (racks) για αποθήκευση περίπου 28.000 δειγμάτων | Ναι |  |  |
| 10 | Περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας -40°C έως -86°C, ανά ένα (1)°C με αισθητήρα PT100 | Ναι |  |  |
| 11 | Ο καταψύκτης να διαθέτει ηλεκτρονικό ψηφιακό σύστημα ρύθμισης, παρακολούθησης και λειτουργίας με μικροεπεξεργαστή | Ναι |  |  |
| 12 | Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη συνεχούς λειτουργίας για ένδειξη θερμοκρασίας, τάσης τροφοδοσίας, θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Ναι |  |  |
| 13 | Να διαθέτει θύρα USB για την μεταφορά σε υπολογιστή όλων των δεδομένων θερμοκρασίας του καταψύκτη, τα οποία αποθηκεύονται τουλάχιστον 15 χρόνια | Ναι |  |  |
| 14 | Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με απομακρυσμένο σύστημα συναγερμού | Ναι |  |  |
| 15 | Να διαθέτει δυνατότητα τηλεμετάδοσης των συναγερμών | Ναι |  |  |
| 16 | Να διαθέτει εσωτερική μόνωση non-CFC του ψυκτικού θαλάμου, πάχους τουλάχιστον 90mm, για μείωση της απώλειας θερμότητας και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας | Ναι |  |  |
| 17 | Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό σε περιπτώσεις: - απόκλισης θερμοκρασίας από την επιλεγμένη (υψηλή / χαμηλή θερμοκρασία) - πρόβλημα αισθητηρίου - πτώσης τάσης - υπερθέρμανσης συμπιεστών λόγω βρώμικου συμπυκνωτή - υψηλή θερμοκρασίας περιβάλλοντος - πτώσης μπαταρίας ανοιχτής πόρτας | Ναι |  |  |
| 18 | Να διαθέτει αυτοφορτιζόμενη μπαταρία μακράς διαρκείας τουλάχιστον 3 ετών | Ναι |  |  |
| 19 | Να διαθέτει πλήκτρο σίγασης των συναγερμών με επαναφορά | Ναι |  |  |
| 20 | Το φίλτρο του συμπιεστή να είναι τοποθετημένο μπροστά για οπτικό έλεγχο και να είναι πολλαπλών χρήσεων (καθαρισμός χωρίς αντικατάσταση) | Ναι |  |  |
| 21 | Το ψυκτικό σύστημα να διαθέτει δύο αερόψυκτους συμπιεστές και να λειτουργεί με 100% οικολογικό ψυκτικό υγρό CFC-Free | Ναι |  |  |
| 22 | Να έχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του μηχανήματος με πρόσθετα εργοστασιακά εξαρτήματα ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου όπως: - Κυκλικό καταγραφικό θερμοκρασίας 7 ημερών. - Εφεδρικά συστήματα υγρού CO2 & Ν2 . - Ικριώματα (racks) για τοποθέτηση cryoboxes | Ναι |  |  |
| 23 | Λειτουργία στα 230V/50-60Hz | Ναι |  |  |

ΑΘΗΝΑ,          202…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)