## ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

- Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001. | Ναι |  |  |
| 2 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή ISO 13485 ή αντίστοιχο. | Ναι |  |  |
| 3 | Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας του ενός (1) έτους να παρέχεται τεχνική υποστήριξη (service) από ειδικευμένο προσωπικό για την προληπτική συντήρηση και για την αποκατάσταση βλαβών στη λειτουργία του συστήματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας του ενός (1) έτους να παρέχεται κάλυψη της αξίας κάθε φύσεως ανταλλακτικών και υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και των επισκευών. | Ναι |  |  |
| 4 | Η εγγύηση καλής λειτουργίας του ενός (1) έτους να περιλαμβάνει και τον απαραίτητο για την χρήση του συστήματος συνοδό εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ) που έχει προσφερθεί. | Ναι |  |  |
| 5 | Κατά την περίοδο της εγγύησης να παρέχεται κάθε διαθέσιμη αναβάθμιση λογισμικού του συστήματος. | Ναι |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδόσει σε πλήρη λειτουργία κατόπιν ελέγχου καλής λειτουργίας και να εκπαιδεύσει τους χρήστες σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας. | Ναι |  |  |
| 7 | Υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά για 10 χρόνια. | Ναι |  |  |

- Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Ειδικές απαιτήσεις για κάθε Τμήμα της σύμβασης | Υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τμήμα 1: Συσκευή αλυσιδωτής αντίδρασης DNA σε πραγματικό χρόνο (Real Time PCR) |  |  |  |  |
| 1 | Να προσφερθεί θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real Time PCR), 96 θέσεων για σωληνάρια 0,2ml. Εκτός από ανεξάρτητα σωληνάρια να μπορεί να δεχθεί πλάκες 96 θέσεων καθώς και 8 και 12 strips | Ναι |  |  |
| 2 | Ο θέρμανση και η ψύξη του μπλοκ να επιτυγχάνεται με τη χρήση στοιχείων Peltier | Ναι |  |  |
| 3 | Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής μεγάλων διαστάσεων με ρύθμιση της κλίσης της σε εύρος γωνίας 12º έως κατ’ ελάχιστον 50º ή ευρύτερο, για τη παρακολούθηση της εξέλιξης της αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του πειράματος | Ναι |  |  |
| 4 | Να διαθέτει την ικανότητα stand alone λειτουργίας χωρίς να απαιτείται η σύνδεση του μηχανήματος με Η/Υ, με δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων με τη χρήση USB ή απευθείας αποστολής στο email του χρήστη | Ναι |  |  |
| 5 | Nα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας και μέσω εξωτερικού Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει το σύστημα | Ναι |  |  |
| 6 | Να είναι συμβατό τουλάχιστον με τις ακόλουθες χρωστικές: FAM, SYBR Green I, VIC, HEX, CAL Fluor Gold 540, Cal Fluor Orange 560, ROX, Texas Red, CAL Fluor Red 610, TEX 615, Cy5, Cy5.5, Quasar 670, Quasar 705 και να επιτρέπει την εκτέλεση αντιδράσεων χημείας τύπου FRET | Ναι |  |  |
| 7 | Να είναι εργοστασιακά βαθμονομημένο για όλες τις παραπάνω χρωστικές. Να δύναται ο χρήστης να το βαθμονομήσει και με επιπλέον χρωστικές | Ναι |  |  |
| 8 | Να επιτρέπει την εκτέλεση δοκιμασιών θερμικής μετατόπισης (τύπου FRET) η οποία να επιτρέπει την γρήγορη και άμεση βελτιστοποίηση ρυθμιστικών διαλυμάτων και πρωτοκόλλων, τα οποία να αυξάνουν τη σταθερότητα πρωτεϊνών | Ναι |  |  |
| 9 | Το οπτικό σύστημα να αποτελείται από 6 λυχνίες LED και 6 φωτοδιοδικούς ανιχνευτές, επιτρέποντας την εκτέλεση πολυπλεκτικών αντιδράσεων (multiplex) έως τουλάχιστον πέντε (5) στόχων στο ίδιο δείγμα, εξασφαλίζοντας μέγιστη διακριτική ικανότητα μεταξύ των φθοριοχρωμάτων | Ναι |  |  |
| 10 | Το σύστημα ανίχνευσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης εκάστου βοθρίου να βρίσκεται πάντοτε σε κάθετη θέση σε σχέση με το κάθε βοθρίο ανεξαρτήτως της θέσης του στη μικρόπλακα. Να μην απαιτεί περιοδική βαθμονόμηση με χρωστικές | Ναι |  |  |
| 11 | Να διαθέτει ικανότητα ταχείας μέτρησης της μικρόπλακας για 1 κανάλι σε χρόνο λιγότερο από 3.5sec και σε όλα τα κανάλια σε χρόνο λιγότερο από 12.5sec | Ναι |  |  |
| 12 | Το δυναμικό εύρος του συστήματος να είναι τουλάχιστον 10 τάξεις μεγέθους | Ναι |  |  |
| 13 | Nα επιτρέπει την ανίχνευση έως και ενός (1) αντιγράφου γονιδίου σε ανθρώπινο γενομικό DNA εξασφαλίζοντας μέγιστη ευαισθησία. | Ναι |  |  |
| 14 | Το εύρη μήκους κύματος διέγερσης να είναι τουλάχιστον από 450nm έως 680nm και τα εύρη μήκους κύματος εκπομπής να είναι τουλάχιστον από 510nm έως 730nm | Ναι |  |  |
| 15 | Να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης πρωτοκόλλων θερμοκρασιακής διαβάθμισης (gradient) σε εύρος τουλάχιστον 30ºC έως 99ºC και με προγραμματιζόμενο εύρος θερμοκρασίας τουλάχιστον 1ºC έως 24ºC | Ναι |  |  |
| 16 | Κατά τη λειτουργία gradient το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί με τουλάχιστον 8 διαφορετικές θερμοκρασίες στο ίδιο βήμα (step) κατανεμημένες στο σύνολο της μικρόπλακας | Ναι |  |  |
| 17 | Να διαθέτει δύο τρόπους ελέγχου της θερμοκρασίας: i) βάσει συνάρτησης όγκου δείγματος και ii) με απευθείας μέτρηση της θερμοκρασίας του μπλοκ | Ναι |  |  |
| 18 | Να έχει μέγιστο ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας 4ºC/sec ή καλύτερο, με μέσο όρο ρυθμού μεταβολής θερμοκρασίας 3ºC/sec ή καλύτερο. | Ναι |  |  |
| 19 | Να έχει θερμοκρασιακό εύρος τουλάχιστον 4ºC έως 99 ºC | Ναι |  |  |
| 20 | Να διαθέτει ειδικό μπλοκ υποδοχής δειγμάτων μειωμένης μάζας, το οποίο να διευκολύνει τη γρήγορη και αποτελεσματική αυξομείωση θερμοκρασίας, βελτιστοποιώντας την ομοιομορφία της | Ναι |  |  |
| 21 | Να διαθέτει δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης της κατάστασης λειτουργίας του συστήματος με εναλλαγή χρωμάτων (led status bar) | Ναι |  |  |
| 22 | Να επιτρέπει πραγματοποίηση αντιδράσεων PCR με όγκους αντίδρασης εύρους τουλάχιστον 2μl έως 50μl | Ναι |  |  |
| 23 | Η ακρίβεια θερμοκρασίας να είναι +0.2ºC ή καλύτερη μετρούμενη στους 90ºC | Ναι |  |  |
| 24 | Να έχει ομοιομορφία θερμοκρασίας από θέση σε θέση ±0.3ºC ή καλύτερη, μετρούμενη εντός 10sec από την άφιξη του μπλοκ της αντίδρασης στη θερμοκρασία στόχο | Ναι |  |  |
| 25 | Να είναι ανοικτό σύστημα, ελεύθερης επιλογής αντιδραστηρίων και αναλωσίμων | Ναι |  |  |
| 26 | Να είναι δυνατή η σύνδεση με το email του χρήστη για την απευθείας αποστολή run notifications και reports | Ναι |  |  |
| 27 | Να διαθέτει θύρα USB για εισαγωγή και εξαγωγή πρωτοκόλλων με USB stick | Ναι |  |  |
| 28 | Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από το χρονικό σημείο του πειράματος κατά το οποίο συνέβη η διακοπή του ρεύματος | Ναι |  |  |
| 29 | Να διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης σε πλατφόρμα τύπου cloud, για να υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης και διαχείρισης των δεδομένων από οποιαδήποτε τοποθεσία με πρόσβαση σε internet | Ναι |  |  |
| 30 | Να διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης σε πλατφόρμα τύπου cloud, το οποίο να επιτρέπει την αυτόματη αποθήκευση πρωτοκόλλων στην περίπτωση που το τρέξιμο (run) διακοπεί από εξωγενή παράγοντα | Ναι |  |  |
| 31 | Να συνοδεύεται από λογισμικό (software) προγραμματισμένο στο πρότυπο των Windows, με τις ακόλουθες ελάχιστες λειτουργίες: - Να ελέγχει πλήρως το προσφερόμενο σύστημα Real Time PCR και να παρέχει μαθηματική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων - Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένους αλγόριθμούς που να επιτρέπουν τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων χρησιμοποιώντας κατ’ ελάχιστο τεχνικές: t-test και One Way ANOVA - Να παρέχει εύχρηστα εργαλεία για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων με χρήση: bar chart, box / whisker plots, clustergrams, volcano plots κλπ. - Να παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της μικρόπλακας (plate setup): α) πριν, β) κατά τη διάρκεια και γ) μετά το πέρας του «τρεξίματος» των δειγμάτων. - Να διαθέτει ρουτίνα για την εύκολη επιλογή της σταθερότητας των γονιδίων αναφοράς σε εφαρμογές γονιδιακής έκφρασης (Gene Expression) - Να παρέχει δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων τα οποία έχουν ληφθεί από διαφορετικά «τρεξίματα» ταυτόχρονα (Multi Plate Analysis) - Ανάλυση πρότυπης καμπύλης με αυτόματο υπολογισμό του PCR efficiency - Μελέτες γονιδιακής έκφρασης με μεθόδους ΔCq και ΔΔCq, κάνοντας χρήση πολλαπλών γονιδίων αναφοράς και υπολογίζοντας τις αποδόσεις (reaction efficiencies) πολλαπλών γονιδίων. - Αναλύσεις με ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών γονιδίων αναφοράς - Διαχωρισμό αλληλομόρφων και γονοτυπική ανάλυση - Ανάλυση καμπύλης τήξης - Ανάλυση end-point - Να παρέχει εργαλεία για τη δημιουργία ποιοτικών εικόνων για τη δημιουργία poster, παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, με επεξεργασία του μεγέθους και της ανάλυσης των εικόνων σε φορματ αρχείων κατά .jpg, .png, .bmp κλπ. - Εξαγωγή γραφικών παραστάσεων, αποτελεσμάτων σε αρχεία Word, Excel, PowerPoint | Ναι |  |  |
| 32 | Να συνοδεύεται από κατάλληλο, συμβατό με το σύστημα, Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: ταχύτητα επεξεργαστή 2.4 GHz Dual Core ή καλύτερο, μνήμη 4 έως 8 GB (RAM), σκληρό δίσκο 1 Terabyte ή μεγαλύτερο, Οθόνη TFT 19’’, Windows 10 Professional ή νεότερα. | Ναι |  |  |
| 33 | Να διαθέτει ικανότητα σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο Η/Υ μέσω καλωδίου δικτύου | Ναι |  |  |
| 34 | Να συνοδεύεται από μικρόπλακα ελέγχου ποιότητας με στόχο την γρήγορη και εύκολη επικύρωση της απόδοσης λειτουργίας του κυκλοποιητή, του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με το μηχάνημα και με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: - Η μικρόπλακα να διαθέτει προδιανεμημένα αντιδραστήρια σε πλάκα υποδοχής 96 βοθρίων, με τη δυνατότητα να επικυρώνει την απόδοση λειτουργίας του συστήματος Real Time PCR - Η δοκιμή να μπορεί να ενσωματωθεί στη διαδικασία ελέγχου ποιότητας του οργάνου - Η δοκιμή να γίνεται αυτόματα μέσω του λογισμικού του συστήματος με το πάτημα ενός πλήκτρου - Να επικυρώνει την ορθή λειτουργία των οπτικών και του θερμικού μπλόκ του κυκλοποιητή - Να ελέγχει το σύστημα ανίχνευσης | Ναι |  |  |
| 35 | Τάση λειτουργίας τα 230V/50-60Ηz | Ναι |  |  |
| Τμήμα 2: Πλυντήριο πλύσης κλωβών |  |  |  |  |
| 1 | Να διαθέτει μία θύρα φόρτωσης και εκφόρτωσης | Ναι |  |  |
| 2 | Να συνοδεύεται με δύο (2) τουλάχιστον φορείς για τη φόρτωση εργαστηριακού εξοπλισμού | Ναι |  |  |
| 3 | Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 32 κλωβοί μυών τύπου eurostandard type II (1145T), 28 κλωβοί μυών τύπου eurostandard type IIL (GM500), 12 κλωβοί επιμύων τύπου eurostandard type III (GR900), 2 κλωβοί κονίκλων και 4 καλάθια πλύσης φιαλών χωρητικότητας 18 τεμαχίων | Ναι |  |  |
| 4 | Κατασκευή & συναρμολόγηση: Τα τοιχία του θαλάμου πλύσης να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με ενίσχυση και μόνωση, τα τοιχία να είναι συναρμολογημένα με ειδικές τσακίσεις και οξυγονοκόλληση με τη βάση για να διασφαλισθεί η στεγανότητα του θαλάμου, τα μηχανικά συστήματα όπως οι δεξαμενές, οι αντλίες και οι κύριες παροχές στο μηχάνημα να είναι τοποθετημένα σε περιοχή του μηχανήματος για ευκολότερη πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση, οι φλάντζες της πόρτας να λειτουργούν με στατική συμπίεση ώστε και να προσφέρουν στεγανότητα από αέρα και νερό | Ναι |  |  |
| 5 | Υλικά κατασκευής: Η βάση και η κύρια δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304, το πάνελ θυρών από συγκερασμένο ύαλο, τα εξωτερικά πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 και πλαστικό τύπου ABS με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα, οι βραχίονες και τα ακροφύσια πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304, το περίβλημα αντλίας πλύσης και ο τροφοδότης από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 316, το σύστημα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304, οι βαλβίδες επεξεργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 316, οι σωληνώσεις αποχέτευσης από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 και το σύστημα σωληνώσεων για κύκλωμα ατμού από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304. |  |  |  |
| 6 | Να διαθέτει μόνωση στο θάλαμο πλύσης και στις σωληνώσεις παροχής και τροφοδοσίας για περιορισμό των απωλειών θερμότητας και για την απρόσκοπτη λειτουργία ανάμεσα στους κύκλους πλύσης ενώ παράλληλα μειώνεται αποδεδειγμένα το λειτουργικό κόστος. | Ναι |  |  |
| 7 | Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη αφής οπίσθιου φωτισμού τουλάχιστον 7 ιντσών με θύρα τύπου USΒ. Μέσω της οθόνης να ελέγχεται η λειτουργία του πλυντηρίου, να γίνεται η επισκόπηση αυτής και να αποτυπώνονται πιθανές αποκλίσεις μέσω οπτικών συναγερμών | Ναι |  |  |
| 8 | Το λογισμικό να διαθέτει συναγερμούς για υπέρβαση του χρόνου πλύσης και τη διακύμανση της θερμοκρασίας. Να υπάρχουν τουλάχιστον δύο επίπεδα κωδικών πρόσβασης (user - supervisor), με δυνατότητα τροποποίησης των παραμέτρων του κύκλου πλύσης. Να φαίνονται οι καταναλώσεις σε ηλεκτρικό, νερό και απορρυπαντικά. Να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού για αυτόματη έναρξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τύπο κύκλου, να διαθέτει λειτουργία αυτό-καθαρισμού του συνόλου του συστήματος πλύσης με άδειασμα της δεξαμενής και ξέπλυμα των σωληνώσεων και του θαλάμου. | Ναι |  |  |
| 9 | Να διαθέτει δυνατότητα συγχρονισμού με smartphone ή tablet μέσω ειδικής εφαρμογής για απομακρυσμένο έλεγχο και μεταφορά των δυνατοτήτων της οθόνης αφής σε παρόμοια συσκευή. | Ναι |  |  |
| 10 | Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις περιστρεφόμενους βραχίονες που επάνω τους να είναι τοποθετημένα ακροφύσια πλύσης και ξεπλύματος (wash – rinse), κατάλληλα τοποθετημένα ώστε να καλύπτεται το σύνολο της επιφάνειας όλων των κλωβών και φιαλών | Ναι |  |  |
| 11 | Να διαθέτει ξεχωριστή δεξαμενή πλύσης και ξεπλύματος. Να έχουν αισθητήρα επιπέδου πλήρωσης, δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης, δυνατότητα προστασίας από υπερχείλιση και υπέρβαση ορίων θερμοκρασίας, καθώς και μόνωση και ερμητικό κλείσιμο. | Ναι |  |  |
| 12 | Να διαθέτει ξεχωριστές αντλίες πλύσης και ξεπλύματος. Η αντλία πλύσης τροφοδοτεί νερό από τη δεξαμενή πλύσης προς τους βραχίονες πλύσης με ροή τουλάχιστον 300lt/min. H αντλία ξεπλύματος τροφοδοτεί καθαρό νερό με πίεση στο κύκλωμα ξεπλύματος. Η όλη διαδικασία λειτουργεί με μερική ανακύκλωση του νερού για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. | Ναι |  |  |
| 13 | Να διαθέτει μία περισταλτική αντλία αλκαλικού απορρυπαντικού (πλύση), μια περισταλτική αντλία όξινου απορρυπαντικού (ξέπλυμα) και μία περισταλτική αντλία neutralizer (εξουδετέρωσης) για απομάκρυνση αλάτων και υπολειμμάτων απορρυπαντικού, εξοπλισμένες με σύστημα αισθητήρων για έλεγχο του επιπέδου των απορρυπαντικών για προβολή ειδοποίησης. Το ποσοστό του απορρυπαντικού σε κάθε κύκλο πλύσης δεν ξεπερνά το 0.2%. | Ναι |  |  |
| 14 | Να διαθέτει ειδικό μηχανικό φίλτρο τύπου σίτας, διατομής οπών 1mm, προσβάσιμο χωρίς να απαιτείται αφαίρεση των ραφιών και των δίσκων στο εσωτερικό. | Ναι |  |  |
| 15 | Οι βαλβίδες λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα. | Ναι |  |  |
| 16 | Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα απαγωγής των αέριων συμπυκνωμάτων το οποίο απαιτεί απαραιτήτως σύνδεση με σημείο εξόδου από το χώρο πλύσης. | Ναι |  |  |
| 17 | Η διάρκεια του κάθε κύκλου πλύσης να είναι περίπου 4 - 5 λεπτά αναλόγως τον τύπο και το είδος του φορτίου και να περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: πλύση, dripping, ξέπλυμα και απαγωγή ατμών. | Ναι |  |  |
| 18 | Το μηχάνημα να συνοδεύεται από πιστοποιητικά μικροβιολογικών ελέγχων από ανεξάρτητους φορείς σε ό,τι αφορά την απόδοση πλύσης σε επίπεδο απομάκρυνσης μικροβιακού φορτίου και όχι μόνο απομάκρυνσης των ρύπων (Microbiological test report και AKKAB report). | Ναι |  |  |
| 19 | Το μηχάνημα να συνοδεύεται από κατάλληλο αθόρυβο συμπιεστή αέρα | Ναι |  |  |
| 20 | Τάση λειτουργίας τα 400V, 3ph/50-60Ηz | Ναι |  |  |
| Τμήμα 3: Πλατφόρμα προετοιμασίας μοναδιαίων κυττάρων για ανάλυση γονιδιακής έκφραση, ανάλυση ανοσολογικού προφίλ και ανάλυση δοκιμασίας έναντι χρωματίνης προσβάσιμης σε μεταθετάση (ATAC) |  |  |  |  |
| 1 | Η πλατφόρμα να μπορεί να προετοιμάζει μοναδιαία κύτταρα για ανάλυση γονιδιακής έκφρασης, ανάλυση ανοσολογικού προφίλ και ανάλυσης δοκιμασίας έναντι χρωματίνης προσβάσιμης σε μεταθετάση (Assay for Transposase Accessible Chromatin - ATAC) στην ίδια συσκευή. Η πλατφόρμα προσφέρει μεγάλη ευελιξία αφού επιτρέπει την ανάλυση από 500 μέχρι εκατοντάδες χιλιάδες κύτταρα. | Ναι |  |  |
| 2 | Προδιαγραφές ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου: - Η πλατφόρμα να μπορεί να παράγει επίπεδα μεταγράφων μοναδιαίων κυττάρων έως και 160.000 κύτταρα ανά πείραμα - Η πλατφόρμα να επιτρέπει την δημιουργία περισσοτέρων από 180.000 ξεχωριστών μικροδιαμερισμάτων τάξης νανολίτρου χρησιμοποιώντας περί τα 3.6 εκατομμύρια μοναδικούς ιχνηθέτες - Η πλατφόρμα να δύναται να συλλέγει κύτταρα με μεγάλη απόδοση έως και 80% μέσα σε περίπου 6 λεπτά - Η πλατφόρμα να έχει χαμηλό βαθμό παραγωγής διπλών κυττάρων (doublet rate) όχι ανώτερο του 0,4% ανά 1000 κύτταρα - Η πλατφόρμα να επιτρέπει την ανάλυση πολύπλοκων κυτταρικών πληθυσμών με υψηλής απόδοσης ψηφιακή αποτύπωση της γονιδιακής έκφρασης μοναδιαίων κυττάρων - Η πλατφόρμα να επιτρέπει τον χαρακτηρισμό περαιτέρω φαινοτύπων των μοναδιαίων κυττάρων μέσω περαιτέρω ιχνηθετών - Η πλατφόρμα να συνοδεύεται από ολοκληρωμένη λύση πρωτοκόλλων ανάλυσης και λογισμικών οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων τόσο για αρχαρίους όσο και έμπειρους χρήστες - Η πλατφόρμα να χρησιμοποιεί διάταξη μικρορευστών συμβατή με μεγάλη γκάμα ευκαρυοτικών κυττάρων διαφόρων κυτταρικών μεγεθών και τύπων (προσκολλημένες κυτταρικές καλλιέργειες, κυτταρικές καλλιέργειές σε εναιώρημα, ιστούς, αίμα) - Η πλατφόρμα να επιτρέπει σύντομο χρόνο μέχρι τη λύση του κυττάρου επιτυγχάνοντας τον ακριβή προσδιορισμό του μεταγραφώματος με ελάχιστη επίδραση στη γονιδιακή έκφραση | Ναι |  |  |
| 3 | Προδιαγραφές ανάλυσης ανοσολογικού προφίλ σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου: - Η πλατφόρμα να μπορεί να παράγει επίπεδα μεταγραφών μοναδιαίων κυττάρων σε έως και 160.000 κύτταρα ανά πείραμα - Η πλατφόρμα να επιτρέπει την δημιουργία περισσοτέρων από 180.000 ξεχωριστών μικροδιαμερισμάτων τάξης νανολίτρου χρησιμοποιώντας περί τα 3.6 εκατομμύρια μοναδικούς ιχνηθέτες - Η πλατφόρμα να δύναται να συλλέγει κύτταρα με μεγάλη απόδοση έως και 80% μέσα σε περίπου 6 λεπτά - Η πλατφόρμα να έχει χαμηλό βαθμό παραγωγής διπλών κυττάρων (doublet rate) όχι ανώτερο του 0,4% ανά 1000 κύτταρα - Η πλατφόρμα να δύναται να συναρμολόγηση και χαρακτηρίσει (assembly and characterization) αλληλουχίες πλήρους μήκους των γονιδίων V(D)J - Η πλατφόρμα να δύναται να ζευγοποιήσει α και β αλύσσους αλληλουχιών TCR από μοναδιαία Τ κύτταρα - Η πλατφόρμα να δύναται να ζευγοποιήσει βαριές και ελαφριές αλύσσους ανοσοσφαιρινών από μοναδιαία Β κύτταρα με πλήρη ανάλυση του ισοτύπου τους - Η πλατφόρμα να δύναται να προσδιορίσει έκφραση TCR, ανοσοσφαιρίνης Ig, προσδιορισμού έκφρασης πρωτεϊνών κυτταρικής επιφανείας καθώς και 5’ γονιδιακής έκφρασης στα ίδια κύτταρα - Η πλατφόρμα να δύναται να φτιάξει χάρτη με πλήρους μήκους ζευγοποιημένους υποδοχείς Τ κυττάρων με ιχνηθετημένα σύμπλοκα pMHC. - Η πλατφόρμα να δύναται να φτιάξει χάρτη με πλήρους μήκους ζευγοποιημένους υποδοχείς Β κυττάρων με ιχνηθετημένα αντιγόνα. - Η πλατφόρμα να δύναται να προσδιορίσει ταυτόχρονα την έκφραση επιφανειακών πρωτεινών και τη γονιδιακή έκφραση - Η πλατφόρμα να συνοδεύεται από ολοκληρωμένη λύση πρωτοκόλλων ανάλυσης και λογισμικών οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων τόσο για αρχαρίους όσο και έμπειρους χρήστες - Η πλατφόρμα να χρησιμοποιεί διάταξη μικρορευστών συμβατή με μεγάλη γκάμα ευκαρυωτικών κυττάρων διαφόρων κυτταρικών μεγεθών και τύπων (προσκολλημένες κυτταρικές καλλιέργειες, κυτταρικές καλλιέργειές σε εναιώρημα, ιστούς, αίμα) - Η πλατφόρμα να επιτρέπει σύντομο χρόνο μέχρι τη λύση του κυττάρου επιτρέποντας τον ακριβή προσδιορισμό του μεταγραφώματος με ελάχιστη επίδραση στη γονιδιακή έκφραση | Ναι |  |  |
| 4 | Προδιαγραφές δοκιμασίας έναντι χρωματίνης προσβάσιμης σε μεταθετάση (ATAC) σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου: - Η πλατφόρμα να δύναται να ανιχνεύσει περιοχές ανοικτής χρωματίνης σε μοναδιαία κύτταρα, εμπλουτισμένη για σήματα σε σημεία έναρξης μεταγραφής καθώς και ρυθμιστικές περιοχές - Η πλατφόρμα να δύναται να αναλύσει 500-10000 πυρήνες ανά κανάλι επιτρέποντας επεκτάσιμη και υψηλής απόδοσης χρήση - Η πλατφόρμα να δύναται να πραγματοποιεί αναλύσεις σε 8 ανεξάρτητα δείγματα ανά πείραμα - Η πλατφόρμα να επιτρέπει την ανάκτηση έως και 65% των πυρήνων που φορτώνονται στη διάταξη μικρορευστών - Η πλατφόρμα να δύναται να αναδεικνύει επιγενετικούς μηχανισμούς σε σπάνιους κυτταρικούς πληθυσμούς (έως και 0,5%) πολύπλοκων δειγμάτων - Η πλατφόρμα να επιτρέπει την αξιόπιστη ανάλυση κυτταρικών σειρών, κυττάρων, φρέσκων και κρυοσυντηρημένων δειγμάτων - Η πλατφόρμα να επιτρέπει την ανάλυση επιγενετικών δεδομένων από ολοκληρωμένη λύση πρωτοκόλλων ανάλυσης και λογισμικών οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων | Ναι |  |  |
| 5 | Προδιαγραφές σύνθετης δοκιμασίας έναντι χρωματίνης προσβάσιμης σε μεταθετάση (ATAC) και γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου: - Ταυτόχρονη ανάλυση γονιδιακής έκφρασης και περιοχών ανοικτής χρωματίνης στο ίδιο κύτταρο - Η πλατφόρμα να μπορεί να διαχωρίσει 500-10.000 πυρήνες ανά κανάλι, έως και 80.000 πυρήνες ανά πείραμα - Η πλατφόρμα να δύναται να πραγματοποιεί αναλύσεις σε 8 ανεξάρτητα δείγματα ανά πείραμα - Η πλατφόρμα να επιτρέπει την δημιουργία περισσοτέρων από 90.000 ξεχωριστών μικροδιαμερισμάτων τάξης νανολίτρου χρησιμοποιώντας περί τα 750 χιλιάδες μοναδικούς ιχνηθέτες - Η πλατφόρμα να επιτρέπει την ανάκτηση έως και 65% των πυρήνων που φορτώνονται στη διάταξη μικρορευστών - Υψηλή ευαισθησία, παρόμοια με τις ξεχωριστές δοκιμασίες έναντι χρωματίνης προσβάσιμης σε μεταθετάση (ATAC) και ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης σε πυρήνες - Η πλατφόρμα να επιτυγχάνει τον χαρακτηρισμό σε βάθος των κυτταρικών τύπων και φάσεων, συνδέοντας μεταγραφωμικές και επιγονιδιωµατικές αναλύσεις - Η πλατφόρμα να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό για την ανάλυση και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων | Ναι |  |  |
| 6 | Προδιαγραφές ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου σε μονιμοποιημένα κύτταρα με δυνατότητα πολυπλεξίας μέχρι 16 δείγματα ανά αντίδραση: - Η πλατφόρμα να μπορεί να διαχωρίσει 500-10.000 πυρήνες ανά κανάλι, έως και 80.000 πυρήνες ανά πείραμα - Η πλατφόρμα να έχει δυνατότητα πολυπλεξίας μέχρι 16 δείγματα ανά αντίδραση, 128.000 κύτταρα ανά κανάλι και πάνω από 1 εκατομμύριο κύτταρα ανά διάταξη μικρορευστών (συνολικά 128 δείγματα ανά πείραμα) - Η πλατφόρμα να επιτρέπει την δημιουργία περισσοτέρων από 90.000 ξεχωριστών μικροδιαμερισμάτων τάξης νανολίτρου χρησιμοποιώντας περί τα 737 χιλιάδες μοναδικούς ιχνηθέτες - Η πλατφόρμα να επιτρέπει την ανάκτηση έως και 65% των πυρήνων που φορτώνονται στη διάταξη μικρορευστών | Ναι |  |  |
| 7 | Τάση λειτουργίας τα 230V/50-60Ηz | Ναι |  |  |

ΑΘΗΝΑ,          202…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)