## ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

- Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001. | Ναι |  |  |
| 2 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή ISO 13485 ή αντίστοιχο. | Ναι |  |  |
| 3 | Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας του ενός (1) έτους να παρέχεται τεχνική υποστήριξη (service) από ειδικευμένο προσωπικό για την προληπτική συντήρηση και για την αποκατάσταση βλαβών στη λειτουργία του συστήματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας του ενός (1) έτους να παρέχεται κάλυψη της αξίας κάθε φύσεως ανταλλακτικών και υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και των επισκευών. | Ναι |  |  |
| 4 | Η εγγύηση καλής λειτουργίας του ενός (1) έτους να περιλαμβάνει και τον απαραίτητο για την χρήση του συστήματος συνοδό εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ) που έχει προσφερθεί. | Ναι |  |  |
| 5 | Κατά την περίοδο της εγγύησης να παρέχεται κάθε διαθέσιμη αναβάθμιση λογισμικού του συστήματος. | Ναι |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδόσει σε πλήρη λειτουργία κατόπιν ελέγχου καλής λειτουργίας και να εκπαιδεύσει τους χρήστες σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας. | Ναι |  |  |
| 7 | Υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά για 10 χρόνια. | Ναι |  |  |

- Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση για όλα τα Τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να προσφερθεί νέας γενιάς έγχρωμος ψηφιακός υπερηχοκαρδιογράφος ο οποίος συνδυάζει υψηλές αποδόσεις, άριστη ποιότητα απεικόνισης, πρωτοποριακές τεχνολογίες και διαγνωστικές τεχνικές | Ναι |  |  |
| 2 | Να διαθέτει απεριόριστο αριθμό καναλιών επεξεργασίας | Ναι |  |  |
| 3 | Να διαθέτει εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης με εντυπωσιακή διεισδυτικότητα και υψηλή ευαισθησία διατηρώντας υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα τόσο στην εικόνα 2D όσο και στο έγχρωμο και φασματικό Doppler | Ναι |  |  |
| 4 | Να εισάγει την πρωτοποριακή τεχνολογία τεχνίτης νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) για εξελιγμένους αυτοματισμούς και απλοποιημένη ροή εργασίας | Ναι |  |  |
| 5 | Να διαθέτει τεχνολογία ώστε να επιτυγχάνεται υψηλότερη ευαισθησία απεικόνισης από τις συμβατικές ηχοβόλες κεφαλές, ανακυκλώνοντας και χρησιμοποιώντας την ακουστική ενέργεια, της ανακλώμενης από τους ιστούς υπερηχογραφικής δέσμης | Ναι |  |  |
| 6 | Να συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές απεικόνισης πραγματικού χρόνου όπως 2D-Mode (Tissue), 2D color flow, 2D Angio flow, Color M-Mode, Tissue velocity M-mode, CW Doppler, Tissue M-Mode, PW/HPRF Doppler, Color Doppler, Color Angio, PW/Tissue | Ναι |  |  |
| 7 | Να υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης των ροών των στεφανιαίων αρτηριών | Ναι |  |  |
| 8 | Να διαθέτει τεχνολογία υψηλού ρυθμού εναλλαγής εικόνας άνω των 3000 frames/sec | Ναι |  |  |
| 9 | Να διαθέτει πέντε (5) ενεργές θύρες ηχοβόλων κεφαλών (4 απεικονιστικών και 1 για CW Doppler | Ναι |  |  |
| 10 | Να διαθέτει έγχρωμη επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 21” High Definition τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων LCD υψηλής ευκρίνειας, με αρθρωτό βραχίονα για περιστροφή, κλίση και ολική αναδίπλωση | Ναι |  |  |
| 11 | Να διαθέτει πλήρης κονσόλα χειρισμού με κατάλληλο μηχανισμό για δυνατότητα ρύθμισης του ύψους και της περιστροφή του πληκτρολογίου καθώς και έγχρωμη επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 12” τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων LCD με δυνατότητα εντολών και ρυθμίσεων | Ναι |  |  |
| 12 | Να περιλαμβάνεται κατάλληλο λογισμικό αυτόματης προσαρμογής στην εκάστοτε εξέταση | Ναι |  |  |
| 13 | Το βάθος σάρωσης να είναι τουλάχιστον 40cm | Ναι |  |  |
| 14 | Να διαθέτει 256 διαβαθμίσεις του γκρι | Ναι |  |  |
| 15 | Να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των διαβαθμίσεων του γκρι με άλλες χρωματικές κλίμακες | Ναι |  |  |
| 16 | Να διαθέτει πλήρες καρδιολογικό και αγγειολογικό λογισμικό πακέτο μετρήσεων, αναλύσεων, υπολογισμών & αναφορών | Ναι |  |  |
| 17 | Να προσφερθεί στη βασική του σύνθεση η δυνατότητα για αυτόματες μετρήσεις Doppler, μέσω της τεχνίτης νοημοσύνης (Artificial Intelligence), για τις συνήθεις καρδιολογικές παραμέτρους στις ηχοβόλες κεφαλές phased array sector, είτε σε εικόνα πραγματικού χρόνου είτε σε εικόνα ανακαλούμενη από τη μνήμη του συστήματος ή τα αποθηκευτικά μέσα : LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A Velocity, E, Elateral, Esepta | Ναι |  |  |
| 18 | Να διαθέτει μνήμη μεγάλης χωρητικότητας τουλάχιστον 1GB, για αποθήκευση σε κινηματογραφική μορφή τουλάχιστον 150.000ασπρόμαυρων ή έγχρωμων εικόνων και σε κυλιόμενη μορφή κυμματορφών M-Mode, Doppler, ΕCG κλπ έως 4000sec | Ναι |  |  |
| 19 | Να διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο HDD τουλάχιστον 1ΤΒ για αποθήκευση εικόνων και ολοκληρωμένων εξετάσεων με δυνατότητα ανάκλησης και μετρήσεων | Ναι |  |  |
| 20 | Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα USB 2.0 | Ναι |  |  |
| 21 | Na διαθέτει ενσωματωμένο οδηγό οπτικού δίσκου DVD/CD-RW | Ναι |  |  |
| 22 | Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής εικόνων σε μορφή Raw Data, Dicom, AVI, JPEG, MPEG | Ναι |  |  |
| 23 | Να περιλαμβάνεται ηχοβόλος κεφαλή Phased Array Sector Matrix ευρέος φάσματος: - με συχνότητες λειτουργίας 1.0 - 5.0 MHz - κατάλληλη για εφαρμογές : Καρδιολογικές (ενηλίκων και παιδιών), άνω-κάτω κοιλίας, εμβρυοκαρδιολογία, ενδοκρανιακές, στεφανιαίες αρτηρίες, stress, LVO contrast, LVO stress - που να υποστηρίζει τις τεχνικές απεικόνισης: 2D Mode, Μ-Mode, Color Doppler, Color Angio, Color M-Mode, PW/HPRF Doppler, CW Doppler, PW/Tissue, Tissue Doppler Imaging (TDI), Tissue Velocity Imaging (TVI), Tissue Tracking, Coded Octave Imaging, LVO Contrast, LVO Stress, Coronary Flow, Strain/Strain Rate Imaging, Tissue Synchronization Imaging, AFI (Automated Function Imaging), Auto EF, Real Time Triplex σε όλες τις μεθόδους - που να διαθέτει γωνία σάρωσης FOV τουλάχιστον 90º | Ναι |  |  |
| 24 | Να δοθεί κατάλληλο λογισμικό στην τελευταία του έκδοση για τη θέαση, αξιολόγηση, ανάλυση και επεξεργασία των ιατρικών εικόνων που παράγει το σύστημα | Ναι |  |  |
| 25 | Τάση λειτουργίας τα 230V/50-60Ηz | Ναι |  |  |

ΑΘΗΝΑ,          202…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)