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	Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης
	Υποχρεωτική
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
	Ναι
	
	

	1. Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε είκοσι (20) η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το ΙΙΒΕΑΑ με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ).
	Ναι
	
	

	1. Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους.
	Ναι
	
	








	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
	α/α Τμήματος
	Περιγραφή ειδών
	Κωδικός/ Παραγωγός
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	μ.μ.
	Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή

	1
	ΤΜΗΜΑ 1: Ολφακτόμετρο 
	
	
	
	

	
	•	Να είναι συμβατό με ηλεκτροφυσιολογία, καθώς και οπτογενετική, φωτομετρία ινών, και συστήματα απεικόνισης δύο φωτονίων για την επέκταση των πειραματικών σεναρίων.
•	Να είναι κατάλληλο για τη διεξαγωγή πειραμάτων γνωστικής αξιολόγησης σε μύες και επίμυες.
•	Να βασίζεται σε οσφρητικά ερεθίσματα που στηρίζονται στην ανατροφοδότηση ανταμοιβής νερού (water reward feedback). 
•	Να έχει ευέλικτο σχεδιασμό ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τη μνημονική και γνωστική εκπαίδευση μυών και επίμυων σε κατάσταση ελεύθερης κίνησης,  και μυών με ακινητοποίηση της κεφαλής.
•	Να διαθέτει 1 κανάλι το οποίο να μπορεί να διαμορφωθεί με έως 16 φιαλίδια οσμών.
•	Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον εξαρτημάτων σε μεταγενέστερο χρόνο που να μπορούν να υποστηρίξουν έως 8 κανάλια, επιτρέποντας την ταυτόχρονη εκπαίδευση 8 μυών και επίμυων για τον έλεγχο έως και 128 διαφορετικών οσμών.
•	Το κύριο κουτί ελέγχου να εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τις φάσεις του πειράματος, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης οσμής, της παροχής ανταμοιβής, των συμβάντων γλειψίματος (licking events) και άλλων.
•	Να διαθέτει υπέρυθρη κάμερα για την καταγραφή εικόνων συμπεριφοράς γλειψίματος των μυών σε πραγματικό χρόνο, με ανάλυση βίντεο 600x480 και ρυθμό ανανέωσης καρέ (frame rate) 60 fps.
•	Να μπορεί να ενσωματωθεί ειδική διάταξη ακινητοποίησης του μυός, μονάδας ελέγχου οσμών, μονάδας ανταμοιβής νερού, καθώς και λογισμικού ελέγχου και ανάλυσης.
•	Η θέση του σωλήνα μεταφοράς οσμής και της θύρας νερού να μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τη θέση του θαλάμου ακινητοποίησης του μυός.
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη.
Να περιλαμβάνει:
1.	Κλωβό 
2.	Αντλία αέρα
3.	Ξηραντή συμπιεσμένου αέρα (Compressed air dryer) 
4.	Μονάδα ελέγχου οσμών 
Η μονάδα ελέγχου οσμών να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
o	Να διαθέτει 1 κανάλι το οποίο να μπορεί να διαμορφωθεί με έως 16 φιαλίδια οσμών.
o	Χρόνο ανόδου οσμής ≤ 100ms
o	Χρόνο εξάλειψης οσμής (Odor elimination time) ≤ 100ms
o	Εύρος ροής οσμής: 0 - 0,5 L/min
o	Εύρος ροής αέρα: 0 - 2 L/min
o	Να διαθέτει αφαιρούμενες σωληνώσεις μεταφοράς οσμών που να αντικαθίστανται εύκολα.
5.	Σωλήνα μεταφοράς αερίου
6.	Μονάδα ανταμοιβής νερού 
Η μονάδα ανταμοιβής νερού να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
o	Να υποστηρίζει εργασίες ανταμοιβής με θύρα νερού μονής ή διπλής όψης, επιτρέποντας την ευέλικτη εναλλαγή μεταξύ των δύο.
o	Η συμπεριφορά γλειψίματος να ανιχνεύεται με χρήση φωτοηλεκτρικών διακοπτών ευθυγράμμισης λέιζερ, με τα σήματα να μεταδίδονται στο τερματικό του υπολογιστή.
o	Η ροή της υγρής ανταμοιβής να μπορεί να ελεγχθεί με εύρος 0-20 μL και ακρίβεια ρύθμισης έως ±1 μL.
o	Η μετατόπιση της θύρας νερού να μπορεί να ελεγχθεί μέσω του λογισμικού, επιτρέποντας τη ρύθμιση της απόστασης κίνησης εντός εύρους 0-25 mm.
7.	16 Φιαλίδια 
8.	Θάλαμο ακινητοποίησης μυός 
9.	Σωλήνα εκπομπής λέιζερ  (2 τεμ.)
10.	Μονάδες εισόδου/εξόδου ψηφιακού σήματος 
11.	Καλώδιο τροφοδοσίας 
12.	Καλώδιο USB (2 τεμ.)
13.	Laptop με το κατάλληλο λογισμικό 
Το λογισμικό να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
o	Να υποστηρίζει περιβάλλον εργασίας στα Αγγλικά 
o	Να μπορεί να ελέγχει πολλαπλά κανάλια ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα, σε περίπτωση επέκτασης των πειραμάτων με την αγορά πρόσθετων καναλιών.
o	Να καθιστά εφικτή την παρακολούθηση και εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης του αέρα (air-line status), καθώς και των τιμών ροής οσμής και αέρα.
o	Να επιτρέπει την ευέλικτη διαμόρφρωση των πειραμάτων: καθορισμός του αριθμού των κύκλων πειραμάτων, ορισμός παραμέτρων όπως η ανταμοιβή, η απελευθέρωση οσμής, η καθυστέρηση, η καθυστέρηση κίνησης και η απόκριση. 
o	Να παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των διαμορφώσεων αυτών ως πρότυπο (template) για εύκολη εισαγωγή και χρήση σε μελλοντικά πειράματα.
o	Να διαθέτει ενσωματωμένα πειραματικά υποδείγματα (paradigms) για εκπαίδευση γλειψίματος (lick training), εκπαίδευση γλειψίματος σχετιζόμενη με οσμές, DNMS, DPA και Go/No-Go.
o	Να μπορεί να υποστηρίξει και υποδείγματα προσαρμοσμένα από το χρήστη (custom).
o	Κάθε μεμονωμένο υπόδειγμα να μπορεί να υποστηρίξει έως και 32 δοκιμές με ή χωρίς ανταμοιβή, οι οποίες διεξάγονται τυχαία σε πειράματα σύνθετων απαιτήσεων εκπαίδευσης μάθησης.
o	Να μπορεί να εκτελέσει πειραματικές εργασίες όπως οσφρητική διέγερση, οσφρητική διάκριση και γνωστική εκπαίδευση.
o	Να καταγράφει και να εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο βασικές παραμέτρους αποτελεσμάτων, όπως Επιτυχία (Hit), Αποτυχία (Miss), Λανθασμένη Επιλογή (False Choice), Σωστή Απόρριψη (Correct Rejection), Αριθμό Γλειψιμάτων (Lick Number), Ποσοστό Σωστής Απόδοσης (Performance Correct Rate) κ.λπ."
	
	1
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	ΤΜΗΜΑ 2: Θερμοαναμεικτήρας
	
	
	
	

	
	1.	Nα είναι θερμοναναμεικτήρας, για την θερμικά ελεγχόμενη ανάδευση δειγμάτων σε σωληνάρια ή σε πλάκες των 96 θέσεων.
2.	Να δέχεται περισσότερες από 12 διαφορετικές θερμικές βάσεις (thermoblocks), που αλλάζουν απλά και γρήγορα, κατάλληλες για όγκους δειγμάτων από 0.2 έως 50ml, για διάφορα σωληνάρια και πλάκες.
3.	Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης θερμικής βάσης (thermoblock), με αυτόματο ορισμό της ανώτατης ταχύτητας ανάδευσης, ανάλογα με το εγκατεστημένο thermoblock.
4.	Γρήγορη αντικατάσταση του thermoblock, χωρίς τη χρήση εξωτερικών εργαλείων ή ξεχωριστών καλωδιακών συνδέσεων, μειώνοντας τον χρόνο προετοιμασίας μεταξύ των εφαρμογών.
5.	Προηγμένος προγραμματισμός επί της οθόνης με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 20 προγραμμάτων και έως 20 βημάτων ανά πρόγραμμα, με ξεχωριστή ρύθμιση των παραμέτρων θερμοκρασίας, ταχύτητας ανάδευσης και χρόνου επώασης.
6.	Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ανάδευσης από 250 εως 2500rpm (σε βήματα του 1 rpm) και τροχιά ανάδευσης 2mm.
7.	Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασία επώασης από +4°C έως +100°C. Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται σε βήμα του 0,1 oC.
8.	Η θερμοκρασιακή σταθερότητα να είναι ±0.1°C.
9.	Η ακρίβεια θερμοκρασίας στους +37°C να είναι ±0.5°C.
10.	Η μέση ταχύτητα ανόδου θερμοκρασίας από τους +25°C στους +100°C να είναι 8°C/min.
11.	Η μέση ταχύτητα καθόδου της θερμοκρασίας από τους +100°C στους +25°C να είναι 5°C/min. Η μέση ταχύτητα καθόδου της θερμοκρασίας από τους +25°C to +4°C να είναι 1.8°C/min.
12.	Η ομοιομορφία της θερμοκρασίας στο thermoblock να είναι ±0.1°C στους +37°C και ±0.3°C στους +100°C.
13.	Η ρύθμιση του χρόνου επώασης (σε βήματα του 1 λεπτού) να είναι από 1 λεπτό έως 168 ώρες, συμπεριλαμβανομένης της συνεχόμενης λειτουργίας.
14.	Να διαθέτει λειτουργία γρήγορης ανάδευσης (Quick Mix) για την άμεση ενεργοποίηση ενός σύντομου κύκλου ανάμειξης χρησιμοποιώντας τις επιλεγμένες παραμέτρους χωρίς την ανάγκη δημιουργίας ενός πλήρους προγράμματος.
15.	Να περιλαμβάνει thermoblock για 24 x 1.5mL tubes
16.	Να διαθέτει θερμαινόμενο καπάκι (heated lid), για την ελαχιστοποίηση της συμπύκνωσης στα καπάκια των σωληναρίων και των πλακών κατά τη διάρκεια παρατεταμένης επώασης και θερμικών κύκλων. Το όργανο αναγνωρίζει αυτόματα το καπάκι, ενώ η θέρμανση του καπακίου μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη ανάλογα με τις ανάγκες.
17.	Με οθόνης αφής, που εμφανίζει ει τη ρυθμισμένη και την πραγματική θερμοκρασία, την ταχύτητα, τον χρόνο και την κατάσταση του προγράμματος.
18.	Βάρος περίπου 5kg
19.	Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη.
20.	Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο για τον εν λόγω διαγωνισμό, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη του είδους.
21.	Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, ενώ ο προμηθευτής να είναι διαπιστευμένος κατά ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά)."
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	ΤΜΗΜΑ 3: Ανακινητήρας σωληναρίων για επωαστικό κλίβανο  CO2: 
	
	
	
	

	
	1.	Να πρόκειται για ανακινητήρα (shaker) σωληναρίων και φλασκών για χρήση εντός επωαστικού θαλάμου με CO2. 
2.	Με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από διαβρωτικές συνθήκες έκθεσης σε αέριο CO2.
3.	Τα ειδικά επεξεργασμένα μηχανικά εξαρτήματα του ανακινητήρα να παρέχουν προστασία σε συνθήκες λειτουργίας, έως και 20% CO2 και 95% υγρασίας.
4.	Με πρακτικό εξωτερικό πίνακα ελέγχου με οθόνη LED, που να επιτρέπει την εύκολη πραγματοποίηση ρυθμίσεων χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της πόρτας του θαλάμου CO2.
5.	Ο ανακινητήρας να μπορεί να δουλέψει και εκτός επωαστικού θαλάμου CO2.
6.	H διάμετρος της κυκλικής ανάδευσης να είναι 19 mm.
7.	Η ταχύτητα ανάδευσης να μπορεί να ρυθμιστεί από 30 έως 300 rpm. Η ακρίβεια της ταχύτητας ανάδευσης να είναι ±1 rpm.
8.	Μέγιστο φορτίο ανάδευσης 6 κιλά.
9.	Να διαθέτει την δυνατότητα ορισμού του χρόνου ανάδευσης από 0 έως 99 h 59 min και με δυνατότητα συνεχόμενης (continuous) λειτουργίας.
10.	Να συνοδεύεται από πλατφόρμα με ελαστικό τάπητα.
11.	Να διαθέτει μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων εξαρτημάτων που καλύπτουν τις περισσότερες εφαρμογές, όπως ποικιλία σφιγκτήρων για φιάλες, σταθερές και ρυθμιζόμενες βάσεις δοκιμαστικών σωλήνων, βάση για μικροπλάκες 96 θέσεων κα.
12.	 Το βάρος του να είναι μέχρι 18kg.
13.	Οι διαστάσεις του ανακινητήρα να είναι 360 x 300 x 96 mm (WxLxH).
14.	Να μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες: Θερμοκρασία 4°C - 60°C, Υγρασία 20% - 99% rH, Πυκνότητα CO2 0% - 20% (CO2 density)
15.	Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
16.	Να διαθέτει πιστοποίηση CE.
17.	Ο κατασκευαστικός οίκος του ανακινητήρα να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 ή ISO 13485. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
18.	Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
19.	Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του ανακινητήρα από τον κατασκευαστικό οίκου για τον εν λόγω διαγωνισμό. "
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	ΤΜΗΜΑ 4: Σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας για ΒC43 μικροσκόπιο
	
	
	
	

	
	1.	Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τεχνολογία spinning disk.
2.	Θα πρέπει να διαθέτει φωτισμό (illumination) τύπου Borealis.
3.	Να διαθέτει τρισδιάστατη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, με κάθε οπτική τομή του υπό λήψη όγκου να απεικονίζεται κατά τη διάρκεια της απόκτησης. 
4.	Θα πρέπει να διαθέτει το λογισμικό Imaris Quant για την οπτικοποίηση και ανάλυση των αποκτηθείσες εικόνες.
5.	Η απόσταση μεταξύ των οπών (pinholes) στο spinning disk θα πρέπει να είναι 700 μm, απόσταση που επιτρέπει την απεικόνιση σε μεγαλύτερο βάθος, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο σε δείγματα μεγάλου πάχους όπως τα οργανοειδή. 
6.	Να διαθέτει μέγιστος ρυθμός λήψης μέχρι 44 fps σε ανάλυση 512 x 512 pixels.  
7.	Να διαθέτει λειτουργία Active Blanking, με δυνατότητα συγχρονισμού του φωτισμού του laser με τον χρόνο έκθεσης της κάμερας, με σκοπό την μείωση της φωτολεύκανσης (photobleaching) και της φωτοτοξικότητας (phototoxicity) του δείγματος. 
8.	Να υπάρχει δυνατότητα για super-resolution επιτυγχάνοντας πλευρική (2D) ανάλυση έως 140 nm. 
9.	Να υπάρχει δυνατότητα για IQ/OQ η οποία να εναρμονίζεται με της δημοσιευμένες προδιαγραφές απόδοσης για συστήματα μικροσκοπίας της πρωτοβουλίας QUAREP-LiMi.
10.	Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
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	TMHMA 5: Κλωβός και ραφιέρα 
	
	
	
	

	5.1
	ΚΛΩΒΟΙ: 
• Διαστάσεις κλωβών:
Επιφάνεια = 904 cm2
Συνολικές διαστάσεις (Π x Β x Υ) = 395 x 346 x 213 mm
• Σώμα κλωβού το οποίο διαθέτει περιμετρικά στεγανοποιητικό δακτύλιο από σιλικόνη.
• Υλικό κατασκευής του σώματος του κλωβού και του καπακιού: Διαφανές Polysulfone (3 έτη εγγύηση), ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και άλλου υλικού: Polyphenylsulfone (8 έτη εγγύηση).
• Συμμετρικό σώμα κλωβού, το οποίο συνεπάγεται τη δυνατότητα διαχείρισης του από οποιαδήποτε πλευρά εξοικονομώντας χρόνο στις καθημερνές διαδικασίες, απλοποιώντας τη διαδικασία και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους.
• Σχάρα κλωβού από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 υψηλής ποιότητας η οποία να καλύπτει τη μισή επιφάνεια του κλωβού για ευκολότερη πρόσβαση στα ζώα χωρίς αιχμές και αιχμηρά σημεία στο σχεδιασμό.
• Το καπάκι του κλωβού πρέπει να διαθέτει ειδική εσοχή για την τοποθέτηση δύο φιαλών νερού περιεκτικότητας περίπου 300 ml με ειδική οπή για το στόμιο η οποία να εξασφαλίζει την τοποθέτηση της φιάλης σωστά χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τον χειριστή. Να μην απαιτείται η αφαίρεση του κλωβού από τη ραφιέρα για την αλλαγή της φιάλης.
• Το καπάκι να διαθέτει μικροβιοκρατές φίλτρο πιστοποιημένης απόδοσης VFE (Virus Filtration Efficiency) ≥ 99.999987% και BFE (Bacteria Filtration Efficiency) ≥ 99.9999937% εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των χειριστών αλλά και των ζώων. Η πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς είναι απαραίτητη. 
• Ο μηχανισμός συγκράτησης του φίλτρου να διαθέτει έναν δακτύλιο σιλικόνης περιμετρικά ο οποίος να εξασφαλίζει στεγανότητα.
• Τα ακροφύσια εισροής και απορροής του αέρα να είναι τοποθετημένα στο επάνω μέρος του κλωβού ή του καπακιού ώστε να μην προκαλούν στροβιλισμούς και αισθητά κύματα αέρα στο εσωτερικό του κλωβού και στα ζώα για την αποφυγή του stress και της μη φυσιολογικής συμπεριφοράς. Οι βαλβίδες στα ακροφύσια θα πρέπει να κλείνουν αυτόματα με την απομάκρυνση του κλωβού από τη ραφιέρα με  o-rings από σιλικόνη ώστε να απομονώνουν το περιβάλλον του κλωβού από το εξωτερικό όταν αφαιρείται από την ραφιέρα με σκοπό την αυξημένη προστασία.
• Η φιάλη νερού πρέπει επίσης να διαθέτει δακτύλιο στεγανοποίησης από σιλικόνη στο στόμιο για εργονομία και βέλτιστη σταθερότητα και στεγανοποίηση.
• Το στόμιο της φιάλης πρέπει να είναι κωνικού σχήματος και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 316 χωρίς συγκολλήσεις ενώ πρέπει να διαθέτει o-ring σιλικόνης για βέλτιστη στεγανοποίηση όταν η φιάλη είναι τοποθετημένη στον κλωβό.
• Η ταχύτητα του αέρα στα 30 και 50 mm από τον πυθμένα του κλωβού πρέπει να είναι μικρότερη από 0.2 m/sec, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες και το πρωτόκολλο TIZ-BIFO.
• Πρέπει να διαθέτει αποστειρώσιμους πλαστικούς υποδοχείς καρτελών σήμανσης των κλωβών με δυνατότητα να τοποθετούνται σε οριζόντια ή κάθετη θέση.
• Η ποιότητα των κλωβών πρέπει να διασφαλίζεται από μία σειρά λειτουργικών ελέγχων και ελέγχων αντοχής σε κύκλους αποστείρωσης σε autoclave και κύκλους πλύσης.
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
	
	1
	1 Kit/ 17 τμχ
	

	5.2
	Ραφιέρα: 
• Το Rack πρέπει να διαθέτει σύστημα κάθετων σωλήνων με ατομικά ακροφύσια για την τροφοδοσία και απαγωγή του κάθε κλωβού ξεχωριστά, όλα τοποθετημένα στο καπάκι του κλωβού για να μην προκαλείται στρες στα ζώα με απευθείας αερισμό του περιβάλλοντός τους. 
• Οι κάθετες σωληνώσει πρέπει να επιτρέπουν την απόθεση υπολειμμάτων στρωμνής και τροφής από το περιβάλλον των ζώων με τη βοήθεια της βαρύτητας στον κεντρικό οριζόντιο σωλήνα απαγωγής του αέρα από το σύνολο των κλωβών για την αποφυγή στενώσεων και αποφράξεων, το οποίο μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.
• Οι οριζόντιες σωληνώσεις του συστήματος πρέπει να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για λόγους καθαρισμού και εξυγίανσης χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
• Η ραφιέρα πρέπει να διαθέτει αυτόματους οπτικούς δείκτες ορθής σύνδεσης και τοποθέτησης των κλωβών σε αυτή για ευκολότερο έλεγχο από απόσταση και ειδοποίηση των χειριστών σε περίπτωση λάθους.
• Όταν ο κλωβός θα έχει τοποθετηθεί στη ραφιέρα πρέπει να μην είναι δυνατό να μετακινηθεί κατά λάθος λόγω ειδικού συστήματος που απαιτεί την ώθησή του προς τα πίσω και κατόπιν προς τα επάνω πριν την αφαίρεσή του. 
• Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 35 θέσεις για κλωβούς και 35 πλήρεις κλωβούς πλήρως εξοπλισμένους με σώμα, καπάκι, σχάρα, φιάλη, στόμιο φιάλης και υποδοχέα για καρτέλα σήμανσης. 
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
	
	1
	1  / 35 θέσεις
	

	6
	ΤΜΗΜΑ 6: Μονάδα αερισμού κλωβού
	
	
	
	

	
	• Ο αέρας που τροφοδοτείται σε κάθε κλωβό ατομικά πρέπει να διέρχεται από φίλτρα τύπου HEPA μέσω της μονάδας αερισμού η οποία πρέπει να διαθέτει φίλτρα τύπου H14 HEPA τόσο στην τροφοδοσία όσο και στην απαγωγή.
• Η μονάδα αερισμού πρέπει να υπολογίζει αυτόματα το χρόνο ζωής των φίλτρων HEPA, και να αναπροσαρμόζει την ένδειξη αυτού HEPA ανάλογα με το πραγματικό φορτίο.
• Κάθε μονάδα αερισμού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διενέργειας DOP test για τα δύο φίλτρα τύπου HEPA – έλεγχος ακεραιότητας των φίλτρων – και αναφορές για ηλεκτρολογικούς και πνευματικούς ελέγχους.
• Να υπάρχει δυνατότητα η μονάδα να αερισμού να υποστηρίζει έως και 6 ραφιέρες μονής όψης και 3 ραφιέρες διπλής όψης με απλές μετατροπές ρυθμίσεων μέσω της οθόνης αφής ως προς τον αριθμό και τύπο κλωβών.
• Η τιμή των Αλλαγών Αέρα ανά Ώρα να μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.
• Πρέπει να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 10”.
• Πρέπει να επιδεικνύεται μία φωτεινή μπάρα τύπου LED με τη λειτουργική κατάσταση.
• Η μονάδα αερισμού πρέπει να παρέχει  αυτόματα ειδοποιήσεις στους χρήστες με ιδιαίτερη σήμανση ανάλογα με τον τύπο σαν INFO,ALARM ή WARNING. Επίσης, να μπορεί να γίνει επιλογή ως προς το εάν θα ενεργοποιείται η φωτεινή μπάρα ένδειξης της λειτουργικής κατάστασης σε συνδυασμό με την ειδοποίηση.
• Ο μονάδα αερισμού να καθοδηγεί τον χειριστή μέσω κάποιου machine setup process wizard.
• Η μονάδα να είναι εν δυνάμει διαχειρίσιμη μέσω ειδικής εφαρμογής η οποία να μπορεί να αποκτηθεί μέσω Google Play Store και Apple Store από φορητή συσκευή προσφέροντας πάντα πλήρη έλεγχο των λειτουργιών και ρυθμίσεων της μονάδας.
• Η μονάδα να μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να διενεργεί αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού (automatic firmware updates).
• Η μονάδα πρέπει να διαθέτει λογισμικό διαχείρισης υπενθυμίσεων το οποίο να παραμετροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή αναφορικά με προγραμματισμένες διαδικασίες συντήρησης.
• Η μονάδα πρέπει να είναι συμβατή με την ενσωματωμένη συσκευή παρακολούθησης της υγείας των ζώων για PCR screening. Το λογισμικό πρέπει να παρέχει καθοδήγηση στους χειριστές και βοήθεια στην παρακολούθηση της χρήσης της συσκευής.
• Η μονάδα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες τύπου USB (αναβάθμιση firmware, data download).
• Το εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας πρέπει να είναι προσβάσιμο μέσω της οθόνης αφής.
• Η μονάδα πρέπει να διαθέτει βίντεο υποστήριξης για βασικές διαδικασίες συντήρησης της και βασικές διαδικασίες Standard Operating Procedures (SOP).
• Το περίβλημα της μονάδας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304, μέσα σε πλαστικά, ανακυκλώσιμα καλύμματα για μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της συσκευής και την απλοποίηση των ενεργειών καθαρισμού της μονάδας εξωτερικά. 
• Πρέπει να διαθέτει δυνατότητα συνδεσιμότητας ασύρματα ή μέσω θύρας Ethernet για πρόσβαση αυτής μέσω internet.
• Η μονάδα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μοτέρ τύπου brushless εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, χαμηλές θερμικές εκπομπές και μείωση του λειτουργικού κόστους. 
• Τα επίπεδα θορύβου που παράγει κατά τη λειτουργία να μην ξεπερνούν τα < 50 dBA με τις μετρήσεις να έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο του ακουστικού φάσματος των μυών (15-
• 20kHz and 50-60kHz), συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των υπερήχων.
• Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην μεταδίδονται κραδασμοί στις συνδεδεμένες ραφιέρες στέγασης.
• Η αντικατάσταση των προ-φίλτρων να γίνεται από το μπροστινό μέρος της μονάδας χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων για ταχύτερη εκτέλεση των ενεργειών συντήρησης.
• Η μονάδα πρέπει να είναι συμβατή εν δυνάμει με όλα τα διεθνή ηλεκτρολογικά πρότυπα.
• Πρέπει να διαθέτει υποδοχή τύπου BMS (Building Management System).
• Η μονάδα αερισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένη από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένα υλικά και να υποστηρίζεται από έγγραφα ανάλυσης του κύκλου ζωής της.
• Το βάρος της μονάδας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 56kg.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εταιρία κατασκευής:
• Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015
• Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015
• Οικολογικός σχεδιασμός σύμφωνα με το ISO 14006.2020
• Περιβαλλοντική πιστοποίηση σύμφωνα με το Eni Foundation Enrico Mattei Guidelines
Προϊόντα:
• Οικολογική και περιβαλλοντική ανάλυση
• Πιστοποίηση TUV
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
	
	1
	τμχ
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	ΤΜΗΜΑ 7: Περισταλτική αντλία και σωλήνας
	
	
	
	

	7.1
	Περισταλτική αντλία μεταβλητής ταχύτητας, χειροκίνητου ελέγχου.
Μονοκάναλη κεφαλή τύπου flip-top με 4 κυλίνδρους.
Εύρος ταχύτητας: 1–200 rpm.
Ακρίβεια ταχύτητας: ±1%.
Μέγιστη παροχή: 170 mL/min.
Ελάχιστη παροχή: 0,02 mL/min.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2 bar / 30 psi.
Κατάλληλη για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου 0,5–4,8 mm και πάχους τοιχώματος 1,6 mm.
Αναστρέψιμη φορά περιστροφής.
Τροφοδοσία: 90–264 VAC, 47–63 Hz.
Βαθμός προστασίας: IP31.
Περίβλημα από πλαστικό ABS.
Διαστάσεις: 11 × 11,2 × 19,3 cm.
Περιλαμβάνει μονάδα κίνησης, κεφαλή αντλίας και αντάπτορες τροφοδοσίας γενικής χρήσης.
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη.
	
	1
	τμχ
	

	7.2
	Σωλήνας: 
Σωλήνας Pumpsil από σιλικόνη πλατινικής ωρίμανσης (platinum-cured silicone).
Εσωτερική διάμετρος: 3,2 mm.
Πάχος τοιχώματος: 1,6 mm.
Κατάλληλος για χρήση με συμβατές περισταλτικές αντλίες Watson-Marlow.
Κωδικός κατασκευαστή: 913.A032.016.
Μονάδα συσκευασίας: 1 ρολό των 15 m (50 ft)."
	
	1
	τμχ
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	ΤΜΗΜΑ 8: Εργαστηριακός επωαστικός κλίβανος CO₂ με όλα τα παρελκόμενα
	
	
	
	

	
	"Να προσφερθούν δύο (2) εργαστηριακοί επωαστικοί κλίβανοι CO₂, κατάλληλοι για εφαρμογές κυτταροκαλλιέργειας και επώασης, με εσωτερικό ανοξείδωτο θάλαμο και εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα,  ιδίου μεγέθους και σχεδιασμού και με κατακόρυφη τοποθέτηση/ στοίβαξη.
Να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
1.	Ωφέλιμη χωρητικότητα μεγαλύτερη από 175 λίτρα έκαστος
2.	Εξωτερικών διαστάσεων περίπου 75x80x70 cm (ΠxΥxΒ)
3.	Εσωτερική γυάλινη πόρτα και εξωτερική πλήρως μονωμένη πόρτα από ανοξείδωτο χάλυβα.
4.	Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: τουλάχιστον από ≥5 °C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +50 °C.
5.	Ομοιομορφία θερμοκρασίας: ≤±0,3 K στους 37 °C.
6.	Σταθερότητα θερμοκρασίας: ≤±0,1 K στους 37 °C.
7.	Ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας με μικροεπεξεργαστή και δύο αισθητήρες υψηλής ακρίβειας Pt1000, DIN Class A.
8.	Ομοιόμορφη θέρμανση πολλαπλών ζωνών με πρόσθετη θέρμανση πόρτας και πίσω τοιχώματος.
9.	Ενσωματωμένο πρόγραμμα αποστείρωσης του θαλάμου στους 180 °C για 60 min, χωρίς να απαιτείται αφαίρεση των αισθητήρων.
10.	Αυτόματο έλεγχο CO₂ με τεχνολογία dual-beam NDIR, περιοχή ρύθμισης 0–20% CO₂και ακρίβεια ρύθμισης ≤0,1%.
11.	Αυτόματη αντιστάθμιση της βαρομετρικής πίεσης για τη μέτρηση CO₂.
12.	Ενεργό έλεγχο υγρασίας με αισθητήρα χωρητικού τύπου, με αυτόματη ύγρανση και αφύγρανση, και περιοχή ρύθμισης τουλάχιστον 40–98% RH, ή τεχνικά ισοδύναμο σύστημα.
13.	Ο ένας κλίβανος να έχει θύρα εισόδου στο πίσω μέρος εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 40mm, σφραγισμένη με τάπα σιλικόνης, με  και αυτόματο έλεγχο συγκέντρωσης O₂ με εισαγωγή Ν₂, περιοχή ρύθμισης 1–20% O₂ και ακρίβεια/βήμα ρύθμισης 0,1% O₂.
14.	Σύστημα αυτοδιάγνωσης και οπτικοακουστικών συναγερμών για αποκλίσεις θερμοκρασίας, CO₂ και υγρασίας.
15.	Σύστημα προστασίας από υπερθερμοκρασία και ανεξάρτητη επιτήρηση της θερμοκρασίας.
16.	Τουλάχιστον τέσσερα (4) διάτρητα ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα ανά κλίβανο.
17.	Φίλτρο αέρα HEPA H14, σύμφωνα με EN 1822, για συνεχή φιλτράρισμα του αέρα του θαλάμου.
18.	Σύστημα καταγραφής των βασικών παραμέτρων λειτουργίας (data logging) με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων.
19.	Θύρα USB και Ethernet/LAN για εξαγωγή δεδομένων, σύνδεση με δίκτυο και/ή απομακρυσμένη παρακολούθηση.
20.	Οθόνη αφής για την απεικόνιση πραγματικών/ρυθμισμένων τιμών και των καμπυλών των παραμέτρων. Με δυνατότητα μετακίνησης της στο κάτω μέρος, για μεγαλύτερη ευκολία σε περίπτωση κατακόρυφης στοίβαξης.
21.	Δυνατότητα βαθμονόμησης τουλάχιστον των παραμέτρων θερμοκρασίας, CO₂ και υγρασίας.
22.	Εργοστασιακό πιστοποιητικό βαθμονόμησης τουλάχιστον στους 37 °C και 5% CO₂.
Να παρέχονται επίσης:
23.	Εργοστασιακό κιτ για κατακόρυφη στοίβαξη, πλήρως συμβατό με τους προσφερόμενους κλιβάνους, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και ασφαλούς στερέωσης.
24.	Σωληνώσεις από φυσική σιλικόνη πάχους 1,5 mm και σκληρότητα 45 A, εσωτερικής διαμέτρου 3 mm, ανθεκτικές σε χημικά και σε θερμοκρασίες από -60°C έως +170°C και σφιγκτήρες βιδωτού τύπου, από χρωμιωμένο χάλυβα κατά DIN 3017, διαμέτρου 8-12 mm.
25.	Πιστοποίηση CE για το προϊόν και ISO 9001 και 13485 για τον προμηθευτή και κατασκευαστή.
26.	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών.
27.	Εγκατάσταση, κατακόρυφη στοίβαξη, σύνδεση, θέση σε λειτουργία και έλεγχο καλής λειτουργίας των δύο κλιβάνων."
	
	1
	Συσκ. των (2) τμχ.
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)
