## Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

- Τεχνικές Απαιτήσεις Ειδών

| ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΣΤΗΜΑ MRI | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1.1 | Η ένταση του μαγνητικού πεδίου να είναι τουλάχιστον 3.0 Tesla | Να αναφερθεί |  |  |
| 1.2 | Για την διασφάλιση υψηλής ποιότητας εικόνας και την ελαχιστοποίηση των εξωτερικών παρεμβολών, να διευκρινιστεί η θωράκιση από εξωτερικά μαγνητικά πεδία (external interference). | Να περιγραφεί αναλυτικά. |  |  |
| 1.3 | Να αναφερθεί η μέθοδος shimming που παρέχεται με το σύστημα για την βελτιστοποίηση της ομοιογένειας του μαγνητικού πεδίου. | Να περιγραφεί αναλυτικά. |  |  |
| 1.4 | Το σύστημα να διαθέτει υψηλότερης τάξεως shimming (2ης τάξεως) για τον μαγνητικό τομογράφο. | ΝΑΙ. Να αναφερθεί. |  |  |
| 1.5 | Nα αναφερθεί το ελάχιστο πάχος τομής εικόνων 2D/3D | Να περιγραφεί αναλυτικά. |  |  |
| 1.6 | Να αναφερθεί αν το σύστημα μπορεί να απεικονίζει δεδομένα φασματοσκοπίας εκτός του iso center στην κατεύθυνση Superior-Inferior (ή κατά τον άξονα των Ζ) κατά τη διάρκεια μιας συνεχούς λήψης PET χωρίς μετακίνηση του τραπεζίου. | Να αναφερθεί. |  |  |
| 1.7 | Το σύστημα να είναι τεχνολογίας Zero boil off | Ναι. Να αναφερθεί. |  |  |
| 1.8 | Να αναφερθεί η ωφέλιμη εσωτερική διάμετρος του bore. | Να αναφερθεί. |  |  |
| 1.9 | Να περιλαμβάνονται όλα τα συστήματα του συνοδευτικού εξοπλισμού (chiller, συστήματα ασφαλείας, κ.λ.π) και να περιγραφούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τους. | NAI |  |  |
| 1.10 | Να περιγραφεί ο τρόπος ψύξης των μαγνητών και να αναφερθεί η κατανάλωση του. | Να περιγραφεί αναλυτικά. |  |  |
| 1.11 | Να αναφερθεί το μέγιστο FOV (x, y, z) | Να αναφερθεί |  |  |
| 1.12 | Να διαθέτει σύστημα επικέντρωσης της εξεταζόμενης ανατομίας με χρήση φωτεινής ένδειξης (laser). | Ναι. |  |  |
| 1.13 | Μονάδα triggering | NAI |  |  |
| 1.14 | Να περιγραφεί ο τρόπος ποιοτικού ελέγχου του MR και να περιγραφούν τα διαθέσιμα ομοιώματα. | NAI |  |  |
| 1.15 | Να περιγραφεί η ταχύτητα ανακατασκευής εικόνων MR. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΠΕΔΙΑ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 2.1 | Nα αναφερθεί ο μέγιστος ρυθμός ανόδου (slew rate) σε T/m/sec και το μέγιστο πλάτος (amplitude) σε mT/m για κάθε άξονα αντιστοίχως. Οι ανωτέρω τιμές να αναφέρονται σε ονομαστικές τιμές και όχι σε ισοδύναμες ή ενεργές τιμές (effective) | Να περιγραφούν αναλυτικά. |  |  |
| 2.2 | Να αναφερθεί ο ελάχιστος χρόνος ανόδου από το 0 έως το μέγιστο πλάτος βαθμίδας. | Να αναφερθεί |  |  |
| 3 | ΣΥΣΤΗΜΑ RF | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3.1 | Για την διασφάλιση άριστης ποιότητας εικόνας και ειδικότερα για απεικόνιση σπονδυλικής στήλης, η ισχύς του ενισχυτή βαθμιδωτών πεδίων (Transmitter Amplifier) θα πρέπει ναι είναι : | Τουλάχιστον 30kW |  |  |
| 3.2 | Για την διασφάλιση υψηλότερου SNR και ταχύτητας, τα ανεξάρτητα κανάλια του συστήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 32. |  |  |  |
| 3.3 | Όλα τα πηνία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απρόσκοπτα σε μία εξέταση χωρίς αλλαγές πηνίων και χωρίς επανατοποθέτηση του ασθενούς. | ΝΑΙ. |  |  |
| 3.4 | Να δοθεί η μέγιστη ισχύ RF ενισχυτού (Output Voltage/Output Current) | Να περιγραφεί |  |  |
| 3.5 | Να αναφερθούν τα πηνία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταυτόχρονη λήψη PET/MR. | Να περιγραφούν. |  |  |
| 3.6 | Το σύστημα πρέπει να διαθέτει τεχνολογία που ελαχιστοποιεί τις ανομοιογένειες πεδίου. | ΝΑΙ. |  |  |
| 4 | ΑΝΕΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.1 | Να περιλαμβάνονται ακολουθίες για μείωση του ακουστικού θορύβου χωρίς σημαντική μείωση στην ποιότητα εικόνας ή στον χρόνο σάρωσης | Να αναφερθούν. |  |  |
| 4.2 | Οι ανωτέρω τεχνική να εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 4 διαφορετικούς τύπους ακολουθιών (πχ. SE, GRE, DWI κτλ) με μείωση ακουστικού θορύβου | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Να αναφερθεί το μήκος σάρωσης του συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων) για το PET και το MR αντίστοιχα. | Να αναφερθούν. |  |  |
| 4.4 | Να αναφερθεί το ελάχιστο και μέγιστο ύψος του τραπεζιού σε cm. | Να αναφερθεί. |  |  |
| 4.5 | Μέγιστο βάρος ασθενούς για κάθετη και οριζόντια κίνηση του τραπεζιού να είναι τουλάχιστον 200kg | Ναι. Να αναφερθεί. |  |  |
| 5 | ΠΗΝΙΑ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.1. | Τα παρακάτω πηνία να χρησιμοποιούνται για ταυτόχρονη λήψη PET/MR και να περιλαμβάνονται στην βασική σύνθεση |  |  |  |
| 5.1.1 | Να διαθέτει Πηνίο εγκέφαλου / αυχένα και να αναφερθεί ο αριθμός των πηνιοστοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.2 | Να διαθέτει Πηνίο εγκέφαλου και να αναφερθεί ο αριθμός των πηνιοστοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.3 | Να διαθέτει Πηνίο σπονδυλικής στήλης και να αναφερθεί ο αριθμός των πηνιοστοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.4 | Να διαθέτει Πηνίο/α σώματος για κάλυψη ανατομικής περιοχής τουλάχιστον 50 cm και να αναφερθεί ο αριθμός των πηνιοστοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.5 | Να διαθέτει Πηνίο μαστού και για βιοψία. Να αναφερθεί ο αριθμός των πηνιοστοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.6 | Να διαθέτει Πηνίο καρδιάς και να αναφερθεί ο αριθμός πηνιοστοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Τα παρακάτω πηνία να χρησιμοποιούνται για χρήση με τον Μαγνητικό τομογράφο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.1 | Εξειδικευμένο Πηνίο Περιφερικής αγγειογραφίας και να αναφερθεί ο αριθμός των πηνιοστοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.2 | Εξειδικευμένο Πηνίο γονάτου και να αναφερθεί ο αριθμός των πηνιοστοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2.3 | Εύκαμπτα πηνία δυο μεγεθών (όμου, ποδοκνημικής και γόνατος) και να αναφερθεί ο αριθμός των πηνιοστοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Να περιληφθεί ερμάριο τοποθέτησης των πηνίων κατάλληλο για τον χώρο εξέτασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6.1 | Στην βασική σύνθεση απαραίτητη είναι η διάθεση όλων των σύγχρονων τεχνικών απεικονίσεων (παλμοσειρών), στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες τεχνικές: - Spin Echo. - Turbo Spin Echo. - Turbo Gradient Spin Echo ή ισοδύναμη - Inversion Recovery. - Gradient Echo. - Turbo/Fast Gradient Echo. - EPI (single shot, multishot) - 2D&3D ακολουθίες steady state free precession (π.χ. true-FISP, FIESTA, BALANCED FFE). Να περιλαμβάνει απαραίτητα όλες τις ταχείες εκδόσεις των ανωτέρω ακολουθιών Fast/Turbo. | NAI |  |  |
| 6.2 | Να περιλαμβάνεται αντιστάθμιση ψευδοεικόνων οφειλομένων στις αναπνευστικές κινήσεις (respiratory compensation/gating) με ή χωρίς αισθητήρα αναπνοής, χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές για εξέταση π.χ ήπατος με ελεύθερη αναπνοή για υψηλής διακριτικής ικανότητας εικόνες 2D και 3D. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3. | Να περιλαμβάνονται προγράμματα διόρθωσης εικόνας (image filters) για την μείωση του ηλεκτρονικού θορύβου και την καλύτερη απεικόνιση των παρυφών της εικόνας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Να περιληφθούν και να περιγραφούν οι διαθέσιμες τεχνικές κορεσμού ή καταστολής του λιπώδους ιστού καθώς επίσης και τεχνικές καταστολής ή κορεσμού του νερού και καταστολής σιλικόνης ή Silicone imaging. | NAI |  |  |
| 7 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.1 | Αυτόματη τοποθέτηση του πεδίου απεικόνισης (FOV) και των κλίσεων των τομών, με βάση ανατομικά σημεία αναφοράς του εγκέφαλου (landmarks) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | 3D ισοτρόπικη απεικόνιση του εγκεφάλου υψηλής διακριτικής ικανότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Τεχνικές διόρθωσης της κίνησης | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Μultishot EPI diffusion ακολουθία για απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας και μειωμένες παραμορφώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Μέγιστη τιμή b-value για απεικόνιση διάχυσης (DWI): | Τουλάχιστον 10000s/mm² |  |  |
| 7.6 | Αυτόματος υπολογισμός ADC (Apparent Diffusion Coefficient) χαρτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Απεικόνιση διάχυσης με πολλαπλές διευθύνσεις (έως τουλάχιστον 256 διευθύνσεις) και δυνατότητα πολλαπλών b-values, για υπολογισμό τανυστή διάχυσης (Diffusion tensor imaging). Ο χρήστης να μπορεί να ορίσει πίνακες βαθμίδων (gradient tables) κατά το δοκούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8 | Προγράμματα απεικόνισης της αιματικής διήθησης του εξωκυττάριου υγρού των εγκεφαλικών ιστών (Perfusion, T2*-weighted dynamic susceptibility contrast (DSC)) και υπολογισμός των παραμετρικών χαρτών rMTT, rCBV, rCBF, TTP, κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9 | Προγράμματα λήψης λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας fMRI. Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής των ανωτέρω λειτουργικών (functional) χαρτών για την συντόμευση της εξέτασης όπως επίσης και διόρθωση της κίνησης κατά την λήψη. Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα δημιουργίας στατιστικών χαρτών και η απεικόνιση συγχωνευμένων (fused) εικόνων των fMRI αποτελεσμάτων σε ανατομικά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.10 | Πρόγραμμα για απεικόνιση ενδοκρανιακών μικρό αιμορραγιών με εξαιρετικά υψηλή διακριτική ικανότητα και ευαισθησία (απεικόνιση αιμορραγιών και εγκεφαλικών φλεβών) (SWAN 2.0, SWI, κ.λ.π) σε 2D και σε 3D λήψη | ΝΑΙ |  |  |
| 7.11 | 2D and 3D ASL (Arterial Spin Labeling) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.12 | Απεικόνιση ολόκληρου του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκεφάλου και σπονδυλική στήλη) με επιφανειακά πεδία χωρίς να χρειάζεται επανατοποθέτηση ασθενούς ή πηνίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.13 | Να υπάρχει δυνατότητα φασματοσκοπίας στο Νευρολογικό πακέτο. |  |  |  |
| 8 | ΠΑΚΕΤΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 8.1 | Αυτόματη τοποθέτηση του πεδίου απεικόνισης (FOV) και των κλίσεων των τομών, με βάση τους μεσοσπονδύλιους δίσκους και την κλίση της σπονδυλικής στήλης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Αυτόματη επισήμανση των σπονδύλων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Αυτόματη προσαρμογή του πεδίου απεικόνισης (FOV) με κατάλληλο αριθμό τομών ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη της υπό διερεύνησής ανατομικής περιοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Aυτόματη συνένωση επιμέρους λήψεων συνεχόμενων ανατομικών περιοχών, με σκοπό την ενιαία απεικόνιση μεγάλης ανατομικής περιοχής σε μία εικόνα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Τεχνική μείωσης των παρασίτων (artifacts) από μεταλλικά εμφυτεύματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6 | Επίτευξη τεσσάρων contrast (fat, water, in-phase και opposed phase) σε ένα Scan | NAI |  |  |
| 8.7 | DWI and DTI τεχνικές εφαρμόσιμες στην σπονδυλική στήλη | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 9.1 | MR αγγειογραφία (MRA) με μέθοδο 2D and 3D Time-of-Flight (TOF). | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | 2D & 3D phase contrast MRA (PC) να περιλαμβάνεται | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 | Περιφερική αγγειογραφία MRA να περιλαμβάνεται | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυναμική αγγειογραφία με υψηλή χρονική διακριτική ικανότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 | Αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό (Non-contrast enhanced) για απεικόνιση νεφρικών και περιφερικών αρτηριών. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 10.1 | Πλήρες state of the art λογισμικό για την πραγματοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση στατικών, δυναμικών καθώς και ECG- Gated καρδιολογικών εξετάσεων με τα παρακάτω απαραίτητα χαρακτηριστικά για τη λειτουργία του. - Να πραγματοποιεί ποσοτικοποίηση μυοκαρδιακής ισχαιμίας (μέγεθος και σοβαρότητα). - Να παρέχει ημιποσοτική βαθμολογία αιμάτωσης (SSS, SRS, SDS). - Να παρέχει ποσοτικοποίηση βιωσιμότητας (διαφοροποίηση μεταξύ ισχαιμικού ιστού, χειμάζοντος μυοκαρδίου, και ουλής). - Να επιτρέπει ποσοτικοποιημένη εκτίμηση της βιωσιμότητας και της φλεγμονής στο μυοκάρδιο. - Να υπολογίζει μια σειρά παραμέτρων συμπεριλαμβανομένων κατ’ ελάχιστον των κατωτέρω: συστολική και διαστολική λειτουργία, όγκοι, κλάσμα εξώθησης και μυοκαρδιακή μάζα Σχετικά με την ανάλυση των δυναμικών μελετών, το λογισμικό θα επιτρέπει: - Υπολογισμό ολικής και περιοχικής απόλυτης ροής αίματος μυοκαρδίου σε ml/min/g. - Υπολογισμό εφεδρείας στεφανιαίας ροής - Διόρθωση κίνησης ασθενούς. |  |  |  |
| 10.2 | Mορφολογική απεικόνισης με ελεύθερη αναπνοή και prospective διόρθωση της κίνησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | 3D cine απεικόνιση | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | Να περιλαμβάνει πλήρες πακέτο απεικόνισης της καρδιάς, της αιμάτωσής της (first pass perfusion) τεχνικές tagging, 2D και 3D delayed enhancement, με τεχνικές breath-hold και free breathing με διόρθωση κίνησης, dark-blood LGE ακολουθίες. Θα πρέπει επίσης να περιληφθούν real time cine μελέτες, Cardiac multi-slice/multi-phase imaging, μορφολογικός έλεγχος καρδιάς καθώς και βιωσιμότητας (viability) και rest/stress perfusion imaging αιμάτωσης μυοκαρδίου καρδιάς και ποσοτικοποίηση της λειτουργίας (π.χ. Stroke volume, ejection fraction, κ.λ.π.). Δημιουργία ποσοτικών Τ1, Τ2, ECV παραμετρικών χαρτών στην καρδιά, 4D-flow και CVI42 software επεξεργασίας εικόνων (for clinical & research use) | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5 | Ποσοτική μέτρηση ροών των αγγείων να περιλαμβάνεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.6 | Η εκτίμηση της κοιλιακής λειτουργίας να πραγματοποιείται αυτόματα μετά το πέρας της ανασύνθεσης των κινηματικών εικόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΣΤΟΥ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 11.1 | Να περιλαμβάνει δυναμικές εξετάσεις μαστού με τεχνικές παράλληλης απεικόνισης καθώς και ταυτόχρονη απεικόνιση και των δυο μαστών όπως επίσης εικόνες fat saturated ή water excited. (VIBRANT- Flex, BLISS, VIEWS, κ.λπ.). Δημιουργία παραμετρικών χαρτών TTP, WashIN / WashOut, PEI (positive enhancement Integral), κ.λπ.. Να επιτυγχάνεται ταυτόχρονη εξέταση και των δύο μαστών καθώς επίσης και απεικόνιση διάχυσης των μαστών. Να περιληφθεί, εάν διατίθεται, τεχνική διόρθωσης κίνησης κατά τις εξετάσεις μαστού. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 12.1 | Να περιλαμβάνεται ορθοπεδικό πακέτο για την απεικόνιση αρθρώσεων, όπως επίσης για την μελέτη όγκων, μολύνσεων, αγγειακής νέκρωσης, απεικόνιση ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης, κ.λπ. Να περιλαμβάνει ακολουθίες υψηλής διακριτής ικανότητας για MR αρθρογραφίες, δυναμικό TMJ πρωτόκολλο, Dixon τεχνική για διαχωρισμό λίπους και νερού κ.λπ. Να περιλαμβάνει ακολουθία 3D υψηλής ανάλυσης | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 | Να περιληφθεί και ακολουθία για την μείωση των παρασίτων από μεταλλικά εμφυτεύματα στα οστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 | Τεχνική διόρθωσης κίνησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΠΑΚΕΤΟ ΣΩΜΑΤΟΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 13.1 | Να περιλαμβάνεται στη βασική σύνθεση 2D και 3D πρωτόκολλα υψηλής ανάλυσης για χολοαγγειοπαγκρεατογραφίας (MRCP), MR κολονογραφία, πρόγραμμα ουρογραφίας, δυναμικές εξετάσεις ήπατος με τεχνικές παράλληλης απεικόνισης (LAVA-flex, VIBE, THRIVE) και διόρθωση κίνησης. Να περιλαμβάνονται τεχνικές για μελέτη της κοιλιάς και της πυέλου με κράτημα αναπνοής αλλά και με ελεύθερη αναπνοή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΠΟΔΟΣΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PET |  |  |  |  |
| 14 | ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 14.1 | Να περιγραφεί το μέγεθος κρυστάλλου για όμοια axial και transaxial χωρική διακριτική ικανότητα | Να περιγραφεί |  |  |
| 14.2 | Να περιγραφεί ο αριθμός κρυστάλλων ανιχνευτή και των δακτυλίων ανίχνευσης. | Να περιγραφεί |  |  |
| 14.3 | Να περιγραφεί το διαθέσιμο PET axial & transaxial FOV για ταυτόχρονη απεικόνιση και με τα δύο συστήματα(PET & MR). | Να περιγραφεί |  |  |
| 14.4 | Να αναφερθεί η ευαισθησία (sensitivity) του συστήματος PET α) για ανακατασκευή εικόνας με το αλγόριθμο και τις παραμέτρους που προτείνεται από τον κατασκευαστή για κλινική χρήση, β) κατά ΝΕΜΑ NU 2-2018. |  |  |  |
| 14.5 | Να αναφερθεί το axial spatial resolution (FWHM) @ 1cm και 10cm από το κέντρο (κατά NEMA) | Σε (mm) |  |  |
| 14.6 | Nα αναφερθεί το transaxial spatial resolution (FWHM) @ 1cm και 10cm από το κέντρο (κατά NEMA) | Σε (mm) |  |  |
| 14.7 | Να αναφερθεί το μέγιστο NECR και η αντίστοιχη ενεργότητα σε kBq/cc | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.8 | Nα αναφερθεί η ευαισθησία του συστήματος κατά NEMA αλλά και με τη χρήση επαναληπτικού αλγόριθμου ανακατασκευής. | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.9 | Να αναφερθεί το ελάχιστο πάχος τομής κάθε εικόνας | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.10 | Να αναφερθεί το energy threshold window (σε keV) | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.11 | Να αναφερθεί το timing resolution (σε psec) | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.12 | Nα αναφερθεί το energy resolution (%) | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.13 | Να αναφερθεί το scatter fraction | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.14 | Να αναφερθεί η μέθοδος/οι που χρησιμοποιείται για την διόρθωση της σκέδασης (Scatter correction) | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.15 | Nα αναφερθεί το coincidence time window (σε nsec) | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.16 | Να διαθέτει ολόσωμη διόρθωση εξασθένησης με τη χρήση μοντέλου διακριτών διαμερισμάτων, ειδικότερα οστών, για την βελτιωμένη μέτρηση SUV. | ΝΑΙ |  |  |
| 14.17 | Διόρθωση των PET δεδομένων από παράσιτα κίνησης. | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 14.18 | Να αναφερθούν τα διαθέσιμα μεγέθη μήτρας ανακατασκευής PET. | Να αναφερθεί |  |  |
| 14.19 | Δυνατότητα πραγματοποίησης σαρώσεων total body imaging. Να αναφερθεί το ελάχιστο μήκος total body σάρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14.20 | Για την ακρίβεια του SUV και την καλύτερη ανάλυση, το σύστημα να περιλαμβάνει ανακατασκευή PSF (point-spread function) | ΝΑΙ |  |  |
| 14.21 | Να περιγραφεί προς αξιολόγηση αν έχει δυνατότητα Time of Flight |  |  |  |
| 14.22 | Ο προμηθευτής να δεσμευτεί ότι θα πραγματοποιήσει με δικό του κόστος την επαλήθευση των προδιαγραφών κατά NEMA NU 2-2018 protocol μετά την εγκατάσταση του συστήματος στις εγκαταστάσεις του ΙΙΒΕΑΑ | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |  |
| 14.23 | Θα πρέπει το ΙΙΒΕΑΑ να έχει τη δυνατότητα ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στα απαραίτητα λογισμικά για να διεξάγει τα NEMA NU2-2018 tests οποτεδήποτε επιθυμεί. |  |  |  |
| 15 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 15.1 | Να περιγραφούν τα υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιεί το σύστημα για την λήψη και ανακατασκευή των εικόνων | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 16. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PET | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 16.1 | Λογισμικό με βασικά εργαλεία σύντηξης εικόνων PET- MR (image fusion). | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 16.2 | Λογισμικό για την βελτιστοποίηση της σταθερότητας και ακρίβειας των ποσοτικών μετρήσεων SUV (standardized Uptake Value) | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 16.3 | Λογισμικό που θα προσφέρει τη δυνατότητα εκτίμησης συνολικού φορτίου νόσου με παραμέτρους όπως MTV, TLG. | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 16.4 | Λογισμικό που θα προσφέρει τη δυνατότητα λήψης δυναμικών εξετάσεων και αναπνευστικού gating. | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 16.5 | Λογισμικό επεξεργασίας εφαρμογών για εγκέφαλο | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 16.6 | Λογισμικό επεξεργασίας καρδιολογικών εφαρμογών. | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 16.7 | Λογισμικό διόρθωσης ψευδενδείξεων (artifacts) | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 16.8 | Λογισμικό που θα προσφέρει τη δυνατότητα παραμετροποίησης ή βελτιστοποίησης της ανακατασκευής εικόνας, | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 16.9 | Επιπλέον λογισμικά που θα επιτρέψουν δυνατότητες χρήσεις για ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 17 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |
| 17.1 | Να αναφερθούν τα ερευνητικά προγράμματα και οι συνεργασίες στα οποία η ανάδοχος εταιρία εξασφαλίζει την συμμετοχή του ΙΙΒΕΑΑ. Το ΙΙΒΕΑΑ, ενδεικτικά, ενδιαφέρεται για συνεργασίες στα ακόλουθα ερευνητικά αντικείμενα: - Νευρο-ογκολογική απεικόνιση - Πολυπαραμετρική και Φασματοσκοπική Απεικόνιση - Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εφαρμογή της ιατρικής ακριβείας στην ογκολογία - Εφαρμογές σε Radiogenomics - Νευρολογία με συμμετοχή σε δίκτυα με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς σχετικά με την Άνοια (Dementia, Alzheimer’s, Lewy Body Dementia, Frontotemporal Dementia, Amyloid imaging, Tau imaging, etc.). - Εφαρμογές στην Καρδιολογία Να περιγραφούν οι προτεινόμενες μέθοδοι για την ερευνητική συνεργασία όπως η χρηματοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας για την εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων κτλ. | ΝΑΙ. Να περιγραφεί |  |  |

- Λοιπές Απαιτήσεις (Υποδομή, Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση, Παράδοση – Εγκατάσταση, Εγχειρίδια, Εκπαίδευση)

| Α/Α | Περιγραφή απαίτησης |  | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Υποδομή Προμηθευτή - Κατασκευαστή |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 13485:2003 ή νεότερο. | Να υποβληθεί | NAI |  |  |
| 1.2 | Εξασφάλιση online σύνδεσης με κέντρο τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης. | Να περιγραφεί | NAI |  |  |
| 1.3 | Η Επιτροπή κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών μπορεί να ζητήσει την πραγματοποίηση παρουσιάσεων και benchmark test με πραγματικά δεδομένα. Η προσφέρουσα εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί το εν λόγω αίτημα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| - Τεχνική Υποστήριξη - Εγγύηση |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Χρονικό διάστημα σε έτη (εγγύηση), από την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, για το οποίο ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των συσκευών, ειδών και εξαρτημάτων, καθώς και του αντίστοιχου λογισμικού του προσφερόμενου συστήματος. | >2 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2. | Στον ανωτέρω χρόνο εγγύησης, περιλαμβάνεται η προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση του συστήματος, με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστική, για την υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Δυνατότητα ON-CALL τεχνικού, καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας του συστήματος και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Χρόνος αποκατάστασης βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση επισκευής και συντήρησης του συστήματος, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του, εφόσον του ζητηθεί με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Η ετήσια αμοιβή του προμηθευτή για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος καθώς και όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, δεν δύναται να υπερβαίνει, σε ποσοστό, το 4% της αξίας του προσφερόμενου εξοπλισμού. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Χρονικό διάστημα σε έτη, από την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, για το οποίο ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εξασφάλιση ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης. | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| - Παράδοση - Εγκατάσταση |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της προσκόμισης, εγκατάστασης και παράδοσής του προσφερόμενου εξοπλισμού σε καλή λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, μέχρι και την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Χρονικό διάστημα, σε ημερολογιακές ημέρες, εντός του οποίου, ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει προσκομίσει τον εξοπλισμό από την υπογραφή της σύμβασης.. | <300 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Προθεσμία ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, εκπαίδευσής και παράδοσής του σε πλήρη λειτουργία, σε ημερολογιακές ημέρες από την προσκόμιση του εξοπλισμού. | <90 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες, να διαμορφώσει την κατάλληλη μαγνητική θωράκιση του τελικού χώρου εγκατάστασης που θα του υποδειχθεί, προκειμένου ο χώρος αυτός να ικανοποιεί όλες τις απαραίτητες υποδομές, για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο κλωβός θωράκισης που θα προσφερθεί, να είναι πιστοποιημένος (ISO κατασκευαστή) κατάλληλος για τον προσφερόμενο τύπο συστήματος Μαγνητικής Τομογραφίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| - Εγχειρίδια |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Παροχή εγχειριδίων και άλλου τεκμηριωτικού υλικού για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής και αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα, που να αφορά σε τεχνικά χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Τα εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας του συστήματος (user manuals) θα πρέπει να παραδοθούν στην ελληνική γλώσσα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4. | Τα εγχειρίδια επισκευής και συντήρησης του συστήματος (service manuals) θα πρέπει να παραδοθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερόμενων εγχειριδίων |  | ΝΑΙ |  |  |
| - Εκπαίδευση |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου, από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, στη χρήση του προσφερομένου εξοπλισμού. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Επίσης, μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε πλήρη εκπαίδευση των υπευθύνων του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. στο χειρισμό, στη διαχείριση και στη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η άμεση λειτουργία του. |  |  |  |  |
| 5.3 | Να δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (ολιγόωρης αρχικής και πλήρους), λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των ημερών εκπαίδευσης που προσφέρεται, δεν δύναται να υπερβεί, την μία (1) εβδομάδα από την παράδοση του εξοπλισμού σε λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Ο προμηθευτής υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να επαναλάβει, εντός της περιόδου εγγύησης, μία (1) φορά, την εκπαίδευση των υπευθύνων του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. στο χειρισμό, στη διαχείριση και στη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. |  | ΝΑΙ |  |  |

ΑΘΗΝΑ,          202…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)