ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

| Α. | Αυτόματο Σύστημα Απομόνωσης Νουκλεϊκών Οξέων | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.1. | Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας από 1 έως και 96 δείγματα κατά το ίδιο «run», για την απομόνωση DNA, cfDNA, RNA, με τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων | Ναι |  |  |
| Α.2. | Να είναι διαπιστευμένο για In vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD) | Ναι |  |  |
| Α.3. | Να μπορεί να επεξεργαστεί και μεγάλους όγκους διαφορετικών δειγμάτων (π.χ. έως 2 ml ολικού αίματος, έως και 4ml πλάσματός ή ορού, 400 µl buffy coat, 50 mg ιστού ή 107 κύτταρα κυτταροκαλλιεργειών) | Ναι |  |  |
| Α.4. | Να διαθέτει σφραγισμένα αντιδραστήρια και πρωτόκολλα, διαπιστευμένα για In vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD) για απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από τους παρακάτω τύπους δειγμάτων: - διάφορους τύπους ιστών (φρέσκων ή μονιμοποιημένων-FFPE) - κύτταρα - ολικό αίμα - buffy coat - διάφορα βιολογικά υγρά - καθώς και για την απομόνωση ελευθέρων κυκλοφορούντων νουκλεϊκών οξέων (ccf DNA) σε δείγματα πλάσματος και ούρων | Ναι |  |  |
| Α.5. | Να διαθέτει σφραγισμένα αντιδραστήρια και πρωτόκολλα, χωρίς σήμανση CE-IVD, για απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από τους παρακάτω τύπους δειγμάτων: - διάφορους τύπους ιστών (φρέσκων ή μονιμοποιημένων-FFPE) - κύτταρα - ολικό αίμα - buffy coat - διάφορα βιολογικά υγρά - καθώς και για την απομόνωση ελευθέρων κυκλοφορούντων νουκλεϊκών οξέων (ccf DNA) σε δείγματα πλάσματος και ούρων - στοματικό επίχρισμα (buccal swab) | Ναι |  |  |
| Α.6. | Nα είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση διαφορετικών πρωτοκόλλων στα ίδια ή σε διαφορετικά δείγματα | Ναι |  |  |
| Α.7. | Το σύστημα να περιλαμβάνει ενσωματωμένη λάμπα UV ακτινοβολίας για την αποστείρωση της τράπεζας εργασίας και να χρησιμοποιούνται ρύγχη εφοδιασμένα με φίλτρο (filter tips) | Ναι |  |  |
| Α.7.1 | Επιθυμητή είναι η παρουσία ειδικού συστήματος αποτροπής διαρροής των διαχειριζόμενων υγρών, για αποφυγή επιμολύνσεων | Προαιρετικό |  |  |
| Α.8. | Nα χρησιμοποιεί σήμανση γραμμωτού κώδικα (bar code) ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα αντιδραστηρίων & δειγμάτων από το σύστημα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας | Ναι |  |  |
| Α.9. | Επιθυμητή είναι η δυνατότητα να υποδέχεται την εισαγωγή και προγραμματισμό και νέων δειγμάτων κατά την διάρκεια λειτουργίας του (συνεχής φόρτωση δειγμάτων) | Προαιρετικό |  |  |
| Α.10. | Να μπορεί να προσαρμοστεί το σύστημα υποδοχής των δειγμάτων ανάλογα με τον τύπο φορέα των δειγμάτων, π.χ. να δύναται να δεχθεί πρωτογενή & δευτερογενή σωληνάρια, πλάκες 96 θέσεων ή blocks, racks για σωληνάρια 24 θέσεων, κ.ά., για μεγιστοποίηση της ευελιξίας του εργαστηρίου | Ναι |  |  |
| Α.11. | Το σύστημα να επιτρέπει τη συλλογή του τελικού προϊόντος της απομόνωσης σε διάφορους τύπους σωληναρίων ή μικροπλάκες, για μεγιστοποίηση της ευελιξίας του εργαστηριακής ροής | Ναι |  |  |
| Α.12. | Να υπάρχει η δυνατότητα σταδιακής απομάκρυνσης των δειγμάτων που διεκπεραιώνονται πρώτα και συλλογής των αντίστοιχων προϊόντων | Ναι |  |  |
| Α.13. | Να παρέχει ευελιξία στην επιλογή του τελικού όγκου έκλουσης των νουκλεϊκών οξέων | Ναι |  |  |
| Α.14. | Να υπάρχει η δυνατότητα παραμονής των απομονωθέντων νουκλεϊκών οξέων σε θερμοκρασιακές συνθήκες συντήρησης, για μεγιστοποίηση της ασφάλειας της διαδικασίας απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων | Ναι |  |  |
| Α.15. | Να ελέγχει την επάρκεια των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την διεκπεραίωση του πρωτοκόλλου πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας. Παράλληλα, να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το επίπεδο των υγρών σε κάθε σωληνάριο/δείγμα | Ναι |  |  |
| Α.16. | Να παράγει πολύ υψηλής ποιότητας νουκλεϊκά οξέα, κατάλληλα για εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών όπως qPCR, digital PCR, Real-time PCR, Pyrosequencing, microarrays, Next-Generation Sequencing, MLPA, κ.ά. | Ναι |  |  |
| Α.17. | Να μπορεί να συνδεθεί με σύστημα LIMS | Ναι |  |  |

| Β. | Αυτόματα Συστήματα Προετοιμασίας Βιβλιοθήκης για εφαρμογές Αλληλούχησης Νέας Γενιάς | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.1. | Τα συστήματα θα πρέπει να παρέχουν αυτοματοποιημένη ροή εργασίας για την προετοιμασία DΝΑ και RNA βιβλιοθήκης προκειμένου για εφαρμογές τεχνολογίας Next-generation sequencing (NGS) στους αναλυτές illumina MiSeq & NextSeq500 που διαθέτει το ΙΙΒΕΑΑ | Ναι |  |  |
| Β.2. | Τα δυο συστήματα να αυτοματοποιούν τη διαδικασία τόσο για τα στάδια της pre- αλλά και της post-PCR για εφαρμογές NGS | Ναι |  |  |
| Β.3. | Να έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας 1-96 δειγμάτων, με ελάχιστη παρεμβολή του χρήστη | Ναι |  |  |
| Β.4. | Η τράπεζα εργασίας θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 16 ξεχωριστών θέσεων για αναλώσιμα και αντιδραστήρια | Ναι |  |  |
| Β.5. | Το κάθε σύστημα να έχει τουλάχιστον μια 8-κάναλη κεφαλή με ακρίβεια διανομής ± 1μl για διαχειριζόμενο όγκο 200μl, ± 0.04μl για διαχειριζόμενο όγκο 50μl και ± 0.05μl για διαχειριζόμενο όγκο 1μl | Ναι |  |  |
| Β.6. | Να χρησιμοποιούν ρύγχη με φίλτρο (filter tips) για αποφυγή επιμολύνσεων και ειδική διαδικασία βέλτιστης χρήσης των ρυγχών, για μεγιστοποίηση της οικονομίας των αναλωσίμων του συστήματος | Ναι |  |  |
| Β.7. | Να διαθέτουν θερμαινόμενη & ψυχόμενη θέση ανακίνησης πλακών 96-θέσεων (έως 3000rpm) | Ναι |  |  |
| Β.8. | Να διαθέτουν θέση μαγνητικού διαχωρισμού πλακών 96-θέσεων προκειμένου για τον καθαρισμό με σφαιρίδια (beads) | Ναι |  |  |
| Β.9. | Να διαθέτουν ξεχωριστή θέση απόρριψης των ρυγχών | Ναι |  |  |
| Β.10. | Να είναι συμβατά με μεγάλη ποικιλία πλακών που κυκλοφορούν στο εμπόριο (non-skirted, semi-skirted, skirted) | Ναι |  |  |
| Β.11. | Να είναι εφοδιασμένα με λάμπα UV ακτινοβολίας με χρονοδιακόπτη, για την αποστείρωση της τράπεζας εργασίας | Ναι |  |  |
| Β.12. | Να διαθέτουν προστατευτικό περίβλημα με αισθητήρα ασφαλείας που αυτόματα θα απενεργοποιεί τη λάμπα UV για προστασία του χρήστη | Ναι |  |  |
| Β.13. | Να συνοδεύονται από Η/Υ με φιλικό και εύκολο στη χρήση λογισμικό, το οποίο να δύναται να αναβαθμιστεί (update) από τον χρήστη μέσω του διαδικτύου | Ναι |  |  |
| Β.14. | Να διαθέτουν προεγκατεστημένα ειδικά πρωτόκολλα – πλήρως συμβατά για την αυτοματοποίηση των παρακάτω εφαρμογών NGS στους αναλυτές illumina MiSeq και NextSeq500 που διαθέτει το ΙΙΒΕΑΑ: TruSeq stranded total RNA, TruSeq small RNA, TruSeq RNA v2, Nextera XT, MIA FORA NGS FLEX 6-loci HLA typing, Trusight family, Agilent SureSelect (XT / XT2) | Ναι |  |  |
| Β.15. | Να δύναται ο χρήστης να δημιουργεί νέα πρωτόκολλα μέσω του λογισμικού του συστήματος, μέσω απλού οδηγού (wizard) | Ναι |  |  |
| Β.16. | Nα χρησιμοποιεί σήμανση γραμμωτού κώδικα (bar code) ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα αντιδραστηρίων & δειγμάτων | Ναι |  |  |
| Β.17. | Το λογισμικό να είναι σε θέση να παρακολουθεί τη πορεία των δειγμάτων (sample ID) κατά τη διαδικασία | Ναι |  |  |
| Β.17.1 | Να δύναται να εξαχθούν τα δεδομένα για χρήση σε σύστημα LIMS | Ναι |  |  |
| Β.18. | Τα συστήματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον και για εφαρμογές διαδοχικών αραιώσεων (serial dilutions), κανονικοποίηση της συγκέντρωσης (concentration normalization), προετοιμασία enrichment για εφαρμογές NGS, PCR-setup για πλάκες 96- και 384-θέσεων | Ναι |  |  |
| Β.19. | Να μπορούν να εγκατασταθούν σε εργαστηριακό πάγκο | Ναι |  |  |
| Β.20. | Να διαθέτουν σήμανση CE | Ναι |  |  |

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)

| - Υποδομή Προμηθευτή |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Υποχρεωτικό |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |  |
| - Προφίλ επιχείρησης |  |  | Να υποβληθεί |  |  |  |  |  |
| - Μορφή επιχείρησης |  |  | Να αναφερθεί |  |  |  |  |  |
| - Έτος ίδρυσης |  |  | Να αναφερθεί |  |  |  |  |  |
| - Πιστοποιητικά (ISO 9001:2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Κατασκευαστή |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Προμηθευτή |  |  | Προαιρετικό |  |  |  |  |  |
| - Να διαθέτει εμπειρία στην προμήθεια και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε αντίστοιχα συστήματα. Να δοθούν η διεύθυνση (έδρα, στοιχεία επικοινωνίας) των εγκαταστάσεων (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) στις οποίες παρασχέθηκε ή παρέχεται η τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων. |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Να αναφερθεί ποια είναι η δυνατότητα επέμβασης από τον προμηθευτή για κάλυψη ειδικών αναγκών καθώς και αναγκών επέκτασης / επένδυσης στον προσφερόμενο εξοπλισμό (αναφέρεται σε επεκτάσεις ή προσθήκες στις λειτουργίες ή την απόδοση των συστημάτων επιπλέον των αιτουμένων στη διακήρυξη). |  |  | Προαιρετικό |  |  |  |  |  |
| - Τεχνική Υποστήριξη - Εγγύηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Υποχρεωτικό |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |  |
| - Να αναφερθεί για ποιες από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1.5 του Πίνακα «Υποδομή Προμηθευτή» προμήθειες, υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης-υποστήριξης. Να δοθεί κατάλογος με στοιχεία του εξοπλισμού που υποστηρίζεται και χρόνος ισχύος συμβολαίου, εφόσον υπάρχει. |  |  |  | Προαιρετικό |  |  |  |  |  |
| - Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού (σε έτη). |  |  |  | ≥2 |  |  |  |  |  |
| - Ο προμηθευτής να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστικό οίκο για την Τεχνική Υποστήριξη των προσφερόμενων συστημάτων |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων του προμηθευτή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης. |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του εργαστηρίου στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες). |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που διατίθενται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της. |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Να παρέχεται από τον προμηθευτή η δυνατότητα συνέχισης των πειραμάτων που θα υλοποιούν τα εργαστήρια του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. με τα προσφερόμενα συστήματα σε περίπτωση που η βλάβη δεν έχει διορθωθεί ή προβλέπεται να θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα για χρόνο μεγαλύτερο των 14 ημερών. Να δοθούν αναλυτικά εναλλακτικές λύσεις οι οποίες δεν θα προκαλούν στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. δαπάνη μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται σε κανονική λειτουργία των συστημάτων. |  |  |  | Προαιρετικό |  |  |  |  |  |
| - Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής την υποχρέωση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού και λογισμικού, με παροχή ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης και εφόσον ζητηθεί από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. |  |  |  | ≥7 |  |  |  |  |  |

| - Παράδοση - Εγκατάσταση |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |  |
| - Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση των συστημάτων και έχει την ευθύνη να παραδώσει τα συστήματα σε καλή λειτουργία (υλικό και λογισμικό) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. |  | Ναι |  |  |
| - Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού (σύμφωνα με τις άδειες χρήσης) καθώς και τη σύνδεση των συστημάτων σε υφιστάμενο δίκτυο. |  | Ναι |  |  |  |
| - Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες για τον έλεγχο της λειτουργίας και απόδοσης των συστημάτων, που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο εγκατάστασης και ποιοτικού ελέγχου των συστημάτων πριν την οριστική παραλαβή τους. |  | Ναι |  |  |  |
| - Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη συμβατότητα (compatibility) του λογισμικού με το υλικό. |  | Ναι |  |  |  |
| - Ο προμηθευτής θα παραδώσει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) όπου θα περιγράφεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών και λειτουργιών (documentation) για το λογισμικό. |  | Ναι |  |  |  |
| - Όπου δεν αναφέρεται σαφώς έκδοση λογισμικού, θα πρέπει να προσφερθεί επί ποινή απόρριψης και παραδοθεί, η πιο σύγχρονη έκδοση, αρκεί να είναι συμβατή με το σύνολο του υπάρχοντος και του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού. |  | Ναι |  |  |  |
| - Τα στοιχεία του Ιδρύματος για την έκδοση των αδειών είναι: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS,GREECE / Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Τηλ. +30-210-6597000. |  | Ναι |  |  |  |
| - Οι άδειες που αφορούν λογισμικά άλλων κατασκευαστών να εκδοθούν στην επωνυμία: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS, GREECE. |  | Ναι |  |  |  |
| - Χρόνος προσκόμισης των ειδών σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. |  | ≤30 |  |  |  |
| - Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και εκπαίδευσης (πιν. 5) σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση των ειδών. |  | ≤20 |  |  |  |

| - Εγχειρίδια |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού και λογισμικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης (user manuals). |  |  | Ναι |  |  |
| - Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. |  |  | Ναι |  |  |
| - Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. |  |  | Ναι |  |  |
| - Εκπαίδευση |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του υλικού και λογισμικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση των υπευθύνων χρήσης και λειτουργίας του προαναφερόμενου εξοπλισμού στο χώρο του εργαστηρίου. |  |  | Ναι |  |  |
| - Να αναφερθεί ο αριθμός των ημερών εκπαίδευσης που προσφέρεται. |  |  | Ναι |  |  |
| - Σεμινάρια |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Ο ανάδοχος να προτείνει πρόσθετο αναλυτικό πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης από ειδικευμένο προσωπικό, στο χειρισμό, διαχείριση και συντήρηση του υλικού και λογισμικού μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των συστημάτων. |  |  | Προαιρετικό |  |  |
| - Ο χρόνος έναρξης και το χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης θα καθοριστεί από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. |  |  | Ναι |  |  |