ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α. | Αλληλουχητής νέας γενιάς για μεγάλης-κλίμακας απόδοση δεδομένων | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.1. | Να είναι αλληλουχητής νέας γενιάς (Next Generation Sequencer) | Ναι |  |  |
| Α.2. | Να βασίζεται στην αποδεδειγμένη χημεία sequencing-by-synthesis (SBS) και να υποστηρίζεται από πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών | Ναι |  |  |
| Α.3. | Να προσφέρει μεγάλη ευελιξία στον ελάχιστο αριθμό των δειγμάτων που απαιτούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση των αντιδραστηρίων σε όλο το φάσμα των εφαρμογών | Ναι |  |  |
| Α.4. | Να πραγματοποιεί αυτόματη ενίσχυση του δείγματος ώστε να ελαχιστοποιείται η παρέμβαση και ο χρόνος εργασίας του χρήστη, μειώνοντας πιθανό ανθρώπινο λάθος | Ναι |  |  |
| Α.5. | Να παρέχει αλληλούχηση μονής ή διπλής κατεύθυνσης και πρωτογενή ανάλυση δεδομένων (πχ base calling) | Ναι |  |  |
| Α.6. | Να είναι δυνατή η επιλογή του μήκους αλληλούχησης του DNA και κατ’ επέκταση της τελικής απόδοσης του συστήματος ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη. | Ναι |  |  |
| Α.6.1. | Να παρέχει τη δυνατότητα αλληλούχησης τμημάτων έως και 300 βάσεις DNA | Ναι |  |  |
| Α.7. | Να επιτρέπεται αλληλούχηση δύο κατευθύνσεων στο ίδιο όργανο σε κάθε εκτέλεση (run) ώστε να αυξάνεται η συνολική ποιότητα των δεδομένων | Ναι |  |  |
| Α.8. | Να παράγει δεδομένα υψηλής ποιότητας, δηλαδή οι αναγνωσμένες βάσεις να έχουν το υψηλότερο δυνατό Quality Score, τουλάχιστον Q-score ≥ 30: για το 75% των βάσεων για 2 × 150 bp μήκος αλληλούχησης, ή/και για το 80% των βάσεων για 2 × 100 bp μήκος αλληλούχησης | Ναι |  |  |
| Α.9. | Να μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια αναγνώσεις σε αλληλούχηση μονής κατεύθυνσης ανά εκτέλεση (run) σε περίπου 48 ώρες | Ναι |  |  |
| Α.10. | Να έχει την ικανότητα παραγωγής τουλάχιστον 6 Τb δεδομένων υψηλής ποιότητας, ώστε να μπορεί να επιτύχει για παράδειγμα αλληλούχηση 16 ανθρώπινων γονιδιωμάτων με επικάλυψη (coverage) 30x σε μία εκτέλεση | Ναι |  |  |
| Α.11. | Να αναφερθούν οι χρόνοι αλληλούχησης ανάλογα με το μήκος της αλληλουχίας | Ναι |  |  |
| Α.12. | Να διαθέτει διαφορετικές κυψελίδες ροής ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της αλληλούχησης (απόδοση / αριθμός δειγμάτων / εφαρμογή), προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση του συστήματος | Ναι |  |  |
| Α.13. | Να παρέχει δυνατότητα επιλογής μονής ή διπλής κυψελίδας ροής, ώστε να παρέχει μεγάλη ευελιξία στην απόδοση του συστήματος | Ναι |  |  |
| Α.14. | Να χρησιμοποιεί προ-αναμεμιγμένα και προ-διανεμημένα αντιδραστήρια, σημασμένα για ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων, ώστε να πραγματοποιείται αυτόματη ιχνηλασιμότητα κατά τη διαδικασία αλληλούχησης | Ναι |  |  |
| Α.15. | Να επιτρέπει αλληλούχηση πολλών δειγμάτων ταυτόχρονα, σε εφαρμογές υψηλής πολυπλεξίας (highly multiplexing) | Ναι |  |  |
| Α.15.1. | Να αναφερθεί ο αριθμός των δειγμάτων | Ναι |  |  |
| Α.16. | Να είναι εφικτή η χρήση αντιδραστηρίων αλληλούχησης κοινών με αυτά που χρησιμοποιούνται και σε άλλους αναλυτές αλληλούχησης νέας γενιάς, ούτως ώστε να είναι εφικτή η εναλλαγή αναλυτών αλληλούχησης ανάλογα με την εφαρμογή ή/και τον εκάστοτε αριθμό δειγμάτων | Ναι |  |  |
| Α.17. | Κατά την αλληλούχηση να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και τα τέσσερα νουκλεοτίδια (τέσσερις βάσεις) για την αποφυγή λαθών αλληλούχησης από ομοπολυμερή | Ναι |  |  |
| Α.18. | Να υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθείται το σύστημα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης από εξωτερικό υπολογιστή | Ναι |  |  |
| Α.19. | Να υπάρχει δυνατότητα για εξαγωγή δεδομένων σε τυποποιημένη μορφή και σε διαφορετικούς τύπους αρχείων (π.χ. FASTQ, BAM, VCF, και *.txt), προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με πληθώρα εργαλείων ανάλυσης αποτελεσμάτων | Ναι |  |  |
| Α.20. | Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και ανάλυσης των δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud) | Ναι |  |  |
| Α.21. | Να επιτρέπει τουλάχιστον τις παρακάτω εφαρμογές και αναλύσεις: |  |  |  |
| Α.21.1. | Αλληλούχηση ολόκληρων γονιδιωμάτων (Whole-genome sequencing): με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 16 αναλύσεων ανά εκτέλεση ολόκληρου του ανθρώπινου γονιδιώματος με 30x επικάλυψη (coverage) | Ναι |  |  |
| Α.21.2. | Αλληλούχηση ολόκληρων των εξονίων (Whole Exomes sequencing): με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 120 δειγμάτων ανά εκτέλεση με 300x επικάλυψη (coverage) | Ναι |  |  |
| Α.21.3. | Αλληλούχηση ολόκληρου του μεταγραφώματος (Whole Transcriptome Sequencing-RNA-Seq): με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 130 δειγμάτων ανά εκτέλεση με 50Μ αναγνώσεις (reads) | Ναι |  |  |
| Α.21.4. | Μεταγενομική (metagenomics) | Ναι |  |  |
| Α.21.5. | Αλληλούχηση εκ νέου (De novo sequencing) | Ναι |  |  |
| Α.21.6. | ChIP-Seq: μελέτη αλληλεπίδρασης DNA με πρωτεΐνες | Ναι |  |  |
| Α.21.7. | Μελέτη πληθυσμών (population studies) | Ναι |  |  |
| Α.21.8. | Μελέτη μεθυλίωσης | Ναι |  |  |
| Α.21.9. | Μελέτη της δομής της χρωματίνης | Ναι |  |  |
| Α.21.10. | CNV-Seq: μελέτη του αριθμού των χρωμοσωμικών αντιγράφων | Ναι |  |  |
|  | Προγράμματα και συνοδευτικό λογισμικό | Ναι |  |  |
| Α.22. | Να διαθέτει λογισμικό ικανό να υπολογίζει και να ενημερώνει το χρήστη για την ποιότητα των αποτελεσμάτων | Ναι |  |  |
| Α.23. | Να παρέχονται δωρεάν οι αναβαθμίσεις των λογισμικών του συστήματος | Ναι |  |  |
| Α.24. | Να παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού δευτερογενούς ανάλυσης, φιλικό προς το χρήστη, σε εξωτερικούς υπολογιστές αν επιθυμείται | Ναι |  |  |
| Α.25. | Να παρέχεται λογισμικό σχεδιασμού μελετών στοχευμένης αλληλούχησης (custom amplicon, custom enrichment) | Ναι |  |  |
| Α.26. | Τα δεδομένα να παράγονται σε τυποποιημένη μορφή ώστε να επιτρέπεται η χρήση ποικίλων εργαλείων για την ανάλυσή τους (FASTQ) | Ναι |  |  |
| Α.27. | Να διαθέτει λογισμικό δευτερογενούς ανάλυσης φιλικό προς το χρήστη ώστε να μην απαιτούνται ειδικές γνώσεις βιοπληροφορικής | Ναι |  |  |
| Α.28. | Η δευτερογενής ανάλυση δεδομένων να μπορεί γίνεται και στο ίδιο όργανο συμπεριλαμβανομένων των base calling, alignment, και variant calling. | Ναι |  |  |
| Α.29. | Να διαθέτει ειδικό λογισμικό ανάλυσης για τις παρακάτω εφαρμογές: | Ναι |  |  |
| Α.29.1. | Resequencing | Ναι |  |  |
| Α.29.2. | Custom Amplicon Assay | Ναι |  |  |
| Α.29.3. | Small genome de novo sequencing | Ναι |  |  |
| Α.29.4. | Small RNA sequencing | Ναι |  |  |
| Α.29.5. | 16S metagenomics | Ναι |  |  |
| Α.29.6. | Library quality control (QC) | Ναι |  |  |
| Α.29.7. | Transcriptome sequencing of small genomes (< 5 Mb) | Ναι |  |  |

| Β. | Συνδυαστικό σύστημα κυτταρομετρίας μάζας για πρωτεωμική ανάλυση μοναδιαίων κυττάρων | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β.1. | Το σύστημα να αποτελείται από το κυρίως όργανο, έναν ενεργό ψύκτη, το πνευματικό σύστημα δειγματοληψίας, τον Η/Υ του συστήματος και το κατάλληλο UPS. | Ναι |  |  |
| Β.2. | Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω προδιαγραφόμενες λειτουργικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις χρήσης του, το σύστημα θα πρέπει να συνδυάζει επιτυχώς τεχνικές κυτταρομετρίας μάζας με μέτρηση τον χρόνο πτήσης (TOF). | Ναι |  |  |
| Β.3. | Θα πρέπει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της φασματογραφίας μάζας (mass spectrometry) επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP) σε συνδυασμό με την κυτταρομετρία ροής (Flow Cytometry). | Ναι |  |  |
| Β.4. | Η σήμανση των αντισωμάτων να γίνεται με διακριτό συνδυασμό λανθανιδών στοιχείων κατά τρόπον ώστε όταν το δείγμα αναλύεται με ICP-MS να δύναται να ταυτοποιηθεί και συνάμα να ποσοτικοποιηθεί βάσει απολύτως διακριτού ICP αποτυπώματος (φάσμα). | Ναι |  |  |
| Β.5. | Να δύναται θεωρητικά να ταυτοποιεί με τον παραπάνω τρόπο εκατοντάδες διαφορετικούς ιχνηθέτες (probes) ανά κύτταρο με ρυθμό τουλάχιστον 1000 κύτταρα/sec. | 1000 κύτταρα/sec |  |  |
| Β.6. | Η εναισθησία ανίχνευσης του ισοτόπου σήμανσης να είναι εξαιρετικά υψηλή τόση ώστε να δύναται να διακρίνει (ανιχνεύει) συγκεντρώσεις έως και 1/1015 ppq σε μη παρεμβαλλόμενα χαμηλού υπόβαθρου ισότοπα. | Ναι |  |  |
| Β.7. | Tα χρησιμοποιούμενα ισότοπα βαρέων μετάλλων που χρησιμοποιούνται στην σήμανση των ειδικών αντισωμάτων να είναι ιδιαίτερα υψηλή καθαρότητας τέτοιας που να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του «θορύβου» από αλληλοεπικάλυψη των διαφορετικών σημάτων ή ενδογενών παρεμβαλόμενων κυτταρικών στοιχείων (background noise). | Ναι |  |  |
| Β.8. | Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να μπορεί να αναλύει/απεικονίζει ταυτόχρονα 35 ιχνηθέτες ανά κύτταρο σε υψηλές ταχύτητες ανάγνωσης | Ναι |  |  |
| Β.9. | Να διατίθενται κατ’ ελάχιστον 50 διαφορετικές σημάνσεις με μη επικαλυπτόμενου φάσματος ICP ισότοπα. | Ναι |  |  |
| Β.10. | Να δύναται κατ’ ελάχιστον να μετρά ταυτόχρονα 40 διαφορετικές παραμέτρους σε διαφορετικά κύτταρα. | Ναι |  |  |
| Β.11. | Να διαθέτει επαρκή αριθμό διαφορετικών καναλιών ανάλυσης ιχνηθετών όπου τα δεδομένα της ανάλυσης της κυτταρομετρίας μάζας θα καταχωρούνται σε πίνακες με καταγραφές ανά κελί, του σήματος που ανιχνεύεται ανά κανάλι. | Ναι |  |  |
| Β.12. | Τα παραπάνω δεδομένα (ανάλογο σήμα με τον αριθμό των σημασμένων αντισωμάτων με το ισότοπο του αντίστοιχου καναλιού καταγραφής που συνδέεται με ένα έκαστο κελί) να έχουν τη μορφή αρχείων FCS, ώστε να είναι συμβατά με το κοινό λογισμικό κυτταρομετρίας ροής. | Ναι |  |  |
| Β.13. | Να διαθέτει μεγάλο αριθμό καναλιών (άνω των 100) ώστε να δύναται να υποδεχθεί σημάνσεις που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα αλλά που αναπτύσσονται συνεχώς. | Ναι |  |  |
| Β.13.1. | Να έχει ευρέα όρια ανίχνευσης από 350 αντισώματα κατ’ ελάχιστον ανά κύτταρο έως 104. | Ναι |  |  |
| Β.14. | Να διαθέτει όρια μάζας (mass range) από 70 έως 200 amu. | Ναι |  |  |
| Β.15. | Να έχει ευαισθησία 600,000 counts/pg 159Tb, δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 1 Da και ταχύτητα μέχρι και 2.000 events/sec. | Ναι |  |  |
| Β.16. | Να δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης μοναδικού barcode στα δείγματα για συνδυαστική, γρήγορη διαχείριση των δειγμάτων και καλύτερη ανάλυση περισσότερων πειραματικών παραμέτρων παράλληλα. | Ναι |  |  |
| Β.17. | Το σύστημα να επεξεργάζεται έως 5ml όγκο δείγματος. | Ναι |  |  |
| Β.18. | Να έχει δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας προετοιμασίας του δείγματος, με δυνατότητα επεξεργασίας αρχικού όγκου από 50 έως τουλάχιστον 700μl. | Ναι |  |  |
| Β.19. | Να έχει ρυθμό ροής 30μl/min. | Ναι |  |  |
| Β.20. | Να έχει σχετική απόκλιση επαναληψιμότητας δείγματος (CV%) μικρότερη του 3%. | Ναι |  |  |
| Β.21. | Ο κατασκευαστής να διαθέτει σημασμένα αντισώματα, τόσο ως μεμονωμένα αντιδραστήρια, όσο και ως έτοιμα κιτ για συγκεκριμένες εφαρμογές, για να μπορεί το εργαστήριο να σχεδιάζει ακόμα και πολύπλοκα πρωτεομικά πάνελ για μελέτη κυτταρικών συστημάτων. | Ναι |  |  |
| Β.22. | Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό σύστημα για το σχεδιασμό πολυδιάστατων πάνελ πρωτεομικής. | Ναι |  |  |
| Β.23. | Να διατίθεται από τον κατασκευαστικό οίκο πληθώρα κατάλληλων αντισωμάτων (ανθρώπου και ποντικού κυρίως). | Ναι |  |  |
| Β.24. | Να συνοδεύεται από ολοκληρωμένη λογισμική πλατφόρμα ανάλυσης αποτελεσμάτων και επεξεργασίας δεδομένων (cloud-based). | Ναι |  |  |
| Β.25. | Να συνοδεύεται από υπολογιστή λειτουργικού Windows 7 (64-bit) με σκληρό δίσκο μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας (τουλάχιστον 5 ΤΒ) και οθόνη. | Ναι |  |  |
| Β.26. | Να συνοδεύεται από κατάλληλο UPS (ενδεικτικά: 10K VA / 9K W) για την προστασία υπερτάσεων ή την εξομάλυνση της τροφοδοσίας. | Ναι |  |  |
| Β.27. | Να διαθέτει CE. | Ναι |  |  |

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β)

| - Υποδομή Προμηθευτή |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Υποχρεωτικό |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |  |
| - Προφίλ επιχείρησης |  |  |  | Να υποβληθεί |  |  |  |  |  |
| - Μορφή επιχείρησης |  |  |  | Να αναφερθεί |  |  |  |  |  |
| - Έτος ίδρυσης |  |  |  | Να αναφερθεί |  |  |  |  |  |
| - Πιστοποιητικά (π.χ. ISO 9001:2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Κατασκευαστή |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Προμηθευτή |  |  |  | Όχι |  |  |  |  |  |
| - Να διαθέτει εμπειρία στην προμήθεια και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε συστήματα νέας τεχνολογίας αιχμής. Να δοθούν η διεύθυνση (έδρα, στοιχεία επικοινωνίας) των εγκαταστάσεων (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) στις οποίες παρασχέθηκε ή παρέχεται η τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων. |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Να αναφερθεί ποια είναι η δυνατότητα επέμβασης από τον προμηθευτή για κάλυψη ειδικών αναγκών καθώς και αναγκών επέκτασης / επένδυσης στον προσφερόμενο εξοπλισμό (αναφέρεται σε επεκτάσεις ή προσθήκες στις λειτουργίες ή την απόδοση των συστημάτων επιπλέον των αιτουμένων στη διακήρυξη). |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Τεχνική Υποστήριξη - Εγγύηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Υποχρεωτικό |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |  |
| - Να αναφερθεί για ποιες από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1.5 του Πίνακα «Υποδομή Προμηθευτή» προμήθειες, υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης-υποστήριξης. Να δοθεί κατάλογος με στοιχεία του εξοπλισμού που υποστηρίζεται και χρόνος ισχύος συμβολαίου, εφόσον υπάρχει. |  |  |  | Επιθυμητό |  |  |  |  |  |
| - Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού (σε έτη). |  |  |  | ≥1 |  |  |  |  |  |
| - Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων του προμηθευτή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης. |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας η οποία θα πραγματοποιείται με εξειδικευμένους επιστήμονες ή τεχνικούς πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη του εργαστηρίου στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζουν για την ταχεία επίλυση αναλυτικών και τεχνικών προβλημάτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες). |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που διατίθενται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της. |  |  |  | Ναι |  |  |  |  |  |
| - Να παρέχεται από τον προμηθευτή η δυνατότητα συνέχισης των πειραμάτων ή αναλύσεων που θα υλοποιούν τα εργαστήρια του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. με τα προσφερόμενα συστήματα σε περίπτωση που η βλάβη δεν έχει διορθωθεί ή προβλέπεται να θέσει εκτός λειτουργίας το σύστημα για χρόνο μεγαλύτερο των 14 ημερών. Να δοθούν αναλυτικά εναλλακτικές λύσεις οι οποίες δεν θα προκαλούν στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. δαπάνη μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται σε κανονική λειτουργία του συστήματος. |  |  |  | Όχι |  |  |  |  |  |
| - Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής την υποχρέωση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού και λογισμικού, με παροχή ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης και εφόσον ζητηθεί από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. |  |  |  | ≥7 |  |  |  |  |  |

| - Παράδοση - Εγκατάσταση |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |  |
| - Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση των συστημάτων και έχει την ευθύνη να παραδώσει τα συστήματα σε καλή λειτουργία (υλικό και λογισμικό) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. |  | Ναι |  |  |
| - Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού (σύμφωνα με τις άδειες χρήσης) καθώς και τη σύνδεση των συστημάτων σε υφιστάμενο δίκτυο. |  | Ναι |  |  |  |
| - Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες για τον έλεγχο της λειτουργίας και απόδοσης των συστημάτων, που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο εγκατάστασης και ποιοτικού ελέγχου των συστημάτων πριν την οριστική παραλαβή τους. |  | Ναι |  |  |  |
| - Ο προμηθευτής του λογισμικού είναι υπεύθυνος για τη συμβατότητα (compatibility) του λογισμικού με το υλικό. |  | Ναι |  |  |  |
| - Ο προμηθευτής του λογισμικού θα παραδώσει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) όπου θα περιγράφεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών και λειτουργιών (documentation). |  | Ναι |  |  |  |
| - Όπου δεν αναφέρεται σαφώς έκδοση λογισμικού, θα πρέπει να προσφερθεί επί ποινή απόρριψης και παραδοθεί, η πιο σύγχρονη έκδοση, αρκεί να είναι συμβατή με το σύνολο του υπάρχοντος και του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού. |  | Ναι |  |  |  |
| - Τα στοιχεία του Ιδρύματος για την έκδοση των αδειών είναι: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS,GREECE / Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Τηλ. +30-210-6597000. |  | Ναι |  |  |  |
| - Οι άδειες που αφορούν λογισμικά της Microsoft να εκδοθούν στην επωνυμία: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS, GREECE. |  | Ναι |  |  |  |
| - Χρόνος προσκόμισης των ειδών σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. |  | ≤30 |  |  |  |
| - Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και εκπαίδευσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση των ειδών. |  | ≤20 |  |  |  |

| - Εγχειρίδια |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού και λογισμικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης (user manuals). |  |  | Ναι |  |  |
| - Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. |  |  | Ναι |  |  |
| - Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. |  |  | Ναι |  |  |
| - Εκπαίδευση |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του υλικού και λογισμικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση των υπευθύνων χρήσης και λειτουργίας του προαναφερόμενου εξοπλισμού στο χώρο του εργαστηρίου. Να αναφερθεί ο αριθμός των ημερών εκπαίδευσης που προσφέρεται. |  |  | Ναι |  |  |

| - Σεμινάρια |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Υποχρεωτικό | Απάντηση | Παραπομπή |
| - Ο ανάδοχος να προτείνει πρόσθετο αναλυτικό πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης από ειδικευμένο προσωπικό, στο χειρισμό, διαχείριση και συντήρηση του υλικού και λογισμικού μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των συστημάτων. |  | Όχι |  |  |
| - Ο χρόνος έναρξης και το χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης θα καθοριστεί από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. |  | Ναι |  |  |